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ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
предоставляемая организатором тендера потенциальным поставщикам для подготовки тендерных заявок и участия в тендере по закупу медицинских изделий 

Настоящая Тендерная документация по проведению тендера по закупу медицинских изделий (далее - Тендерная документация), разработана в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2022 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» (далее - Правила).
Организатором и заказчиком закупа медицинских изделий является Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Илийская центральная районная больница" государственного учреждения "Управления здравоохранения Алматинской области" акимата Алматинской области.
Адрес: 040700, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, поселок Отеген батыр, улица Титова, дом 30. 
тел. 8-72752-2-01-01
РНН 090400016954
БИН 020240004459
Банковские реквизиты:
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ368562203112021523
АО "Банк ЦентрКредит"
Представитель заказчика: Мұратұлы Батыржан
ИИН: 900421301203
должность: ГЗ

1. Состав тендерной документации, перечень документов, которые должны быть представлены потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия:
Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику:
Потенциальный поставщик, участвующий в закупе, соответствует следующим квалификационным требованиям:
1)правоспособность (для юридических лиц), гражданская дееспособность (для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность);
2)правоспособность на осуществление соответствующей фармацевтической деятельности;
3) не аффилирован с членами и секретарем тендерной комиссии (комиссии), а также представителями заказчика, организатора закупа или единого дистрибьютора, которые имеют право прямо и (или) косвенно принимать решения и (или) оказывать влияние на принимаемые решения тендерной комиссией (комиссии);
4) отсутствие задолженности в бюджет, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование;
5) не подлежит процедуре банкротства либо ликвидации.
Требования настоящего пункта не применяются при осуществлении закупа у иностранных товаропроизводителей, международных фармацевтических организаций и через международные организации, учрежденные Организацией Объединенных Наций.
При закупе не предъявляются требования, не предусмотренные настоящими Правилами.
Потенциальный поставщик в рамках закупа по одному лоту представляет одно торговое наименование лекарственного средства или медицинского изделия, за исключением случая, когда по условиям объявления или приглашения на закуп требуется его комплектность.

Требования к лекарственным средствам и медицинским изделиям, приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования:
К закупаемым и отпускаемым, в том числе при закупе фармацевтических услуг, лекарственным средствам и медицинским изделиям, предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, предъявляются следующие требования:
1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве – государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса.
отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения
2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп;
при этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации.
3) непревышение утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию (при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора, цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;
4) хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;
5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;
6) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:
не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);
не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);
    7) новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;
    8) внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений.
Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений;
    9) соблюдение количества, качества и сроков поставки или оказания фармацевтической услуги условиям договора.

Требования, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6),7),8),9) подтверждаются поставщиком при исполнении договора поставки или закупа.
Заказчик, организатор закупа, единый дистрибьютор не устанавливают к лекарственным средствам и медицинским изделиям требований, не предусмотренных настоящими Правилами.

2. Технические и качественные характеристики закупаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий, включая технические спецификации:

1) Перечень  и объемы  закупаемых медицинских изделий указыны в Приложении 1 к настоящей  Тендерной  документации;
2) Технические спецификации указаны в Приложении 2 к Тендерной документации.

3.  Объем закупаемых лекарственных средств, медицинских изделий и суммы, выделенные для их закупа по каждому лоту указаны в Приложении 1 к настоящей Тендерной документации.
4. Место, сроки и другие условия поставки лекарственных средств, медицинских изделий указаны в Приложении 1 и 2 к настоящей Тендерной документации.
5. Условия платежа и проект договора закупа товаров указаны в Приложении 9 к настоящей Тендерной документации.

6. Требования к языкам тендерной заявки, договора закупа: Тендерная документция, подготовленная потенциальным поставщиком, а также вся корреспонденция и документы касательно тендерной заявки составляются и представляются на языке в соответствии с законодательством Республики Казахстан «О языках». Сопроводительная документация и печатная литература, предоставляемые потенциальным поставщиком, могут быть составлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный, нотариально засвидетельствованный перевод соответствующих разделов на языке тендерной заявки, и в этом случае, в целях интерпретации тендерной заявки, преимущество будут иметь документы, составленные на государственном или русском языке.

7. Требования к оформлению и содержание тендерной заявки:
1) Тендерная заявка представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница заверяется подписью первого руководителя или уполномоченного лица, а также печатью потенциального поставщика (при наличии). Техническая спецификация тендерной заявки и оригинал гарантийного обеспечения закупа прикладываются к тендерной заявке отдельно и запечатываются с тендерной заявкой в один конверт. Техническая спецификация представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница ее подлежит заверению подписью уполномоченного лица юридического лица или физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, а также печатью потенциального поставщика (при наличии).
2) Тендерная заявка печатается либо пишется несмываемыми чернилами и подписывается потенциальным поставщиком. Не допускается внесение в текст тендерной заявки вставок между строками, подтирок или приписок, за исключением случаев необходимости исправления грамматических или арифметических ошибок. 
3) Потенциальный поставщик запечатывает тендерную заявку в конверт. На конверте должны быть указаны наименование и юридический адрес потенциального поставщика. Конверт должен быть адресован организатору тендера по адресу, указанному в тендерной документации и содержать слова «Тендер по закупу медицинских изделий» и «Не вскрывать до 12:00 часов 20 октября 2022 года».

Срок действия, содержание, предоставление, изменение и отзыв тендерных заявок
Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в тендере, до истечения окончательного срока представления тендерных заявок представляет организатору тендера в запечатанном виде тендерную заявку, составленную в соответствии      с тендерной документацией. 
Тендерная заявка, поступившая по истечении окончательного срока приема тендерных заявок, не вскрывается и возвращается представившему ее потенциальному поставщику.
Срок действия тендерной заявки составляет не менее сорока пяти календарных дней, исчисляемый со дня окончательного приема тендерных заявок. 
Тендерная заявка, имеющая более короткий срок действия, чем указаннаяв условиях тендера отклоняется. 
Тендерная заявка состоит из основной части, технической части и гарантийного обеспечения. В случае привлечения соисполнителя, потенциальный поставщик также представляет к тендерной заявке разрешение, подтверждающее права соисполнителя на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры в соответствии с законодательством Республики Казахстан, договор, заключенный между потенциальным поставщиком и его привлекаемым соисполнителем.
Основная часть Тендерной заявки потенциального поставщика, изъявившего желание участвовать в тендере, должна содержать:
1) заявку на участие в тендере по форме в соответствии с Приложением 3 к настоящей Тендерной документации, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. На электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов по форме согласно Приложению №4 к настоящей Тендерной документации, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;
2) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справку об учетной регистрации (перерегистрации) филиала (представительства);
3) копию устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, также представляется выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора, или выписка из реестра действующих держателей акций после даты объявления);
4) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом, копию документа, удостоверяющую личность;
5) копии соответствующих лицензий на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";
6) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика" не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;
7) копии сертификатов (при наличии):
      о соответствии объекта и производства требованиям надлежащей производственной практики (GMP);
      о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP);
      о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP);
8) ценовое предложение, согласно Приложению 6 к настоящей Тендерной документации,утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, включающую фактические затраты потенциального поставщика, из которых формируется конечная цена заявленных лекарственных средств, медицинских изделий, медицинских изделий и (или) фармацевтической услуги, включая цену сопутствующих услуг;
9) оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки;
Техническая часть тендерной заявки содержит:
1) технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленных лекарственных средств и (или) медицинских изделий, фармацевтической услуги на бумажном носителе (при заявлении медицинской техники, также на электронном носителе в формате docx);
2) копию документа о государственной регистрации лекарственного средства и (или) медицинского изделия либо заключения (разрешения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз и применение в Республике Казахстан;
 На ввезенные и произведенные на территории Республики Казахстан до истечения срока действия регистрационного удостоверения лекарственные средства и (или) медицинские изделия представляются: копии документа, подтверждающего его ввоз через государственную границу Республики Казахстан, его оприходование потенциальным поставщиком; производство отечественными товаропроизводителем, заключение о безопасности, выданное в установленном законодательством порядке;
3) при необходимости копию акта санитарно-эпидемиологического обследования о наличии "холодовой цепи" с датой выдачи за один и менее год до даты вскрытия конвертов с заявками, если потенциальным поставщиком не представлен сертификат надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) или надлежащей производственной практики (GМP), или надлежащей аптечной практики (GPP).
Цены тендерных заявок потенциальных поставщиков должны быть выражены в тенге.

8. Порядок, форма, сроки внесения гарантийного обеспечения тендерной заявки:
Вместе с тендерной заявкой потенциальный поставщик вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от суммы, выделенной для закупа товаров или фармацевтических услуг.
Гарантийное обеспечение тендерной заявки (далее - гарантийное обеспечение) представляется в виде:
1) гарантийного денежного взноса, который вносится на банковский счет заказчика или организатора закупа либо на счет, предусмотренный Бюджетным кодексом Республики Казахстан для организаторов закупа, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;
2) банковской гарантии согласно приложению 8 к тендерной документации.
Гарантийное обеспечение тендерной заявки в виде залога денег вносится потенциальным поставщиком на соответствующий счет организатора тендера: 
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Илийская центральная районная больница" государственного учреждения "Управления здравоохранения Алматинской области" акимата Алматинской области.
БИН 020240004459
Банковские реквизиты:
БИК KCJBKZKX
ИИК: KZ748562203115283822
АО "Банк ЦентрКредит"
Срок действия гарантийного обеспечения составляет не менее срока действия тендерной заявки.

Гарантийное обеспечение возвращается потенциальному поставщику в течение пяти рабочих дней в случаях:
1) отзыва тендерной заявки потенциальным поставщиком до истечения окончательного срока их приема;
2) отклонения тендерной заявки по основанию несоответствия положениям тендерной документации;
3) признания победителем тендера другого потенциального поставщика;
4) прекращения процедур закупа без определения победителя тендера;
5) вступления в силу договора закупа и внесения победителем тендера гарантийного обеспечения исполнения договора закупа.

Гарантийное обеспечение не возвращается потенциальному поставщику, если:
1) он отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока приема тендерных заявок;
2) победитель уклонился от заключения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг после признания победителем тендера;
3) он признан победителем и не внес либо несвоевременно внес гарантийное обеспечение договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг.
Потенциальный поставщик представляет, как часть своей тендерной заявки оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки или оригинал банковской гарантии вместе с тендерной заявкой. Все тендерные заявки, не имеющие гарантийного обеспечения тендерной заявки, будут отклонены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной документации.

9. Возможность и порядок отзыва тендерной заявки до истечения окончательного срока представления тендерной заявки:
1) Потенциальный поставщик вправе изменить или отозвать свою тендерную заявку до истечения срока представления тендерной заявки. При этом он имеет право на возврат гарантийного обеспечения своей тендерной заявки.
Уведомление потенциального поставщика об отзыве тендерной заявки должно быть направлено организатору тендера в письменной форме, но не позднее окончательного срока представления тендерных заявок.
[bookmark: SUB4200]2) Не допускается внесение изменений в тендерные заявки после истечения срока представления тендерных заявок.

10. Место и окончательный срок представления тендерных заявок и срок их действия:
	1) Тендерные заявки представляются (направляются) организатору тендера, ГКП на ПХВ «Илийская центральная районная больница», Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, ул.Титова, 30, отдел государственных закупок. Окончательный срок представления тендерных заявок не позднее 10 часов 00 минут 20 октября 2022г.
2) Все тендерные заявки, полученные секретарем тендерной комиссии после истечения окончательного срока представления тендерных заявок, не вскрываются и возвращаются потенциальным поставщикам.
3) Представленные потенциальными поставщиками или их уполномоченными представителями заявки на участие в тендере регистрируются секретарем конкурсной комиссии в соответствующем журнале с указанием даты и времени приема заявок на участие в тендере.
4) Не подлежат приему и регистрации конверты с заявками на участие в тендере с нарушением требований к оформлению конвертов с тендерными заявками на участие в тендере, предусмотренными настоящей тендерной документацией.
5) [bookmark: SUB3700][bookmark: SUB3800]Срок действия тендерной заявки, представленной потенциальным поставщиком для участия в тендере, должен быть не менее сорока пяти календарных дней. Тендерная заявка, имеющая более короткий срок действия, чем указанная в условиях тендера, отклоняется.

11. Формы обращения потенциальных поставщиков за разъяснениями по содержанию тендерной документации при необходимости порядка проведения встречи с ними:
1) Потенциальный поставщик вправе запросить у организатора тендера разъяснения тендерной документации, но не позднее, чем за десять календарных дней до истечения окончательного срока представления тендерных заявок. Организатор тендера не позднее трех рабочих дней со дня получения заявки должен направить соответствующее разъяснение всем потенциальным поставщикам без указания автора запроса, которым была предоставлена тендерная документация.
[bookmark: SUB3200]2) Всрок не позднее семи календарных дней до истечения окончательного срока приема тендерных заявок заказчик или организатор закупа при необходимости по собственной инициативе или в ответ на запросы потенциальных поставщиков вносит изменения в тендерную документацию, о чем незамедлительно сообщается всем потенциальным поставщикам, представившим тендерные заявки или получившим тендерную документацию. При этом окончательный срок приема тендерных заявок продлевается на срок не менее пяти календарных дней.
3) Заказчик при необходимости может провести встречу с потенциальными поставщиками для разъяснения условий тендера в отделе государственных закупок, о чем составляется протокол, включающий сведения о ходе и содержании встречи, который направляется всем потенциальным поставщикам, представившим тендерные заявки или получившим тендерную документацию.

12. Место, дата и время и процедура вскрытия конвертов с тендерными заявками:
1) Тендерные заявки представляются (направляются) организатору тендера, ГКП на ПХВ "Илийская центральная районная больница" ГУ "Управления здравоохранения Алматинской области" акимата Алматинской области.
Адрес: 040700, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, поселок Отеген батыр, улица Титова, дом 30., отдел государственных закупок. Окончательный срок представления тендерных заявок не позднее 10 часов 00 минут 20 октября 2022г.
2) Все тендерные заявки, полученные организатором тендера (его ответственным лицом) после истечения окончательного срока представления тендерных заявок, отклоняются, не вскрываются  и  возвращаются  представившим  их  потенциальным  поставщикам. 
3) Тендерная комиссия вскрывает конверты с тендерными заявками в присутствии всех прибывших потенциальных поставщиков или их уполномоченных представителей 20 октября 2022г. в 15 часов 00 минут Илийский район, поселок Отеген батыр, улица Титова, дом 30., актовый зал с  применением аудио и видеофиксации. 
[bookmark: _GoBack]4) Вскрывая конверты, секретарь тендерной комиссии объявляет наименование и адрес потенциальных поставщиков, от которых поступили тендерные заявки, заявленные цены по каждому лоту, условия поставки и оплаты, порядок отзыва тендерных заявок, информацию о документах, составляющих тендерную заявку, и вносит данные сведения в протокол вскрытия конвертов.
5) По процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками секретарем тендерной комиссии составляется протокол вскрытия, который подписывается председателем тендерной  комиссии,  его  заместителем,  членами  и  секретарем  тендерной  комиссии.
  6) Тендерные заявки должны быть представлены в соответствии с требованиями Правил  и  настоящей Тендерной документации

13. Процедура рассмотрения тендерных заявок:
Тендерная комиссия осуществляет оценку и сопоставление тендерных заявок.
В целях уточнения соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям в части их непричастности к процедуре банкротства либо ликвидации тендерная комиссия рассматривает информацию, размещенную на интернет-ресурсе уполномоченного органа, осуществляющего контроль за проведением процедур банкротства либо ликвидации.
[bookmark: SUB5600][bookmark: SUB5700]	Тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку в целом или по лоту в случае:
1) непредставления гарантийного обеспечения тендерной заявки в соответствии с требованиями настоящих Правил;
2) непредставления справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справки об учетной регистрации (перерегистрации) филиала (представительства);
3) непредставления копии устава или выписки о составе учредителей, участников или выписки из реестра держателей акций, или копии учредительного договора в случаях, предусмотренных настоящими Правилами;
4) непредставления копии документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом, копии документа, удостоверяющего личность (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);
5) непредставления копий соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов, либо непредставления нотариально удостоверенных копий соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", в случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов;
6) непредставления сведений об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученных посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика" не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;
7) наличия в сведениях соответствующего органа государственных доходов информации о задолженности в бюджет, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование (за исключением сумм, по которым изменены сроки уплаты, не отраженных в общей сумме задолженности);
8) непредставления технической спецификации в соответствии с требованиями настоящих Правил;
9) представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил;
10) установления факта представления недостоверной информации по квалификационным требованиям и требованиям к лекарственным средствам и (или) медицинским изделиям и услугам, приобретаемым в рамках настоящих Правил;
11) причастности к процедуре банкротства либо ликвидации;
12) непредставления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий, фармацевтических услуг требованиям, предусмотренным главой 4 настоящих Правил;
13) непредставления при необходимости копии акта санитарно-эпидемиологического обследования о наличии "холодовой цепи", за исключением случаев представления потенциальным поставщиком сертификата надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), отечественным товаропроизводителем – сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики (GMP), сертификата надлежащей аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг;
14) если техническая характеристика заявленной медицинской техники не соответствует технической характеристике и (или) комплектации, определенной регистрационным удостоверением и (или) регистрационным досье;
15) несоответствия требованиям пункта 16 настоящих Правил;
16) установленных пунктами 22, 29 настоящих Правил;
17) если тендерная заявка имеет более короткий срок действия, чем указано в условиях тендерной документации;
18) непредставления ценового предложения либо представления ценового предложения не по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;
19) представления потенциальным поставщиком цены на лекарственное средство и (или) медицинское изделие, превышающей цену, выделенную для закупа по соответствующему лоту, и (или) предельную цену на международное непатентованное наименование и предельную цену на торговое наименование;
20) представления тендерной заявки в непрошитом виде, с непронумерованными страницами, не скрепленной подписью, без указания на конверте наименования или юридического адреса потенциального поставщика, заказчика или организатора закупа;
21) несоответствия потенциального поставщика и (или) соисполнителя предъявляемым квалификационным требованиям;
22) установления факта аффилированности в нарушение требований настоящих Правил.
Закуп способом тендера или его какой-либо лот признаются несостоявшимися по одному из следующих оснований:
 1) отсутствие тендерных заявок;
 2) отклонение всех тендерных заявок потенциальных поставщиков.
[bookmark: SUB5800]Если тендер в целом или какой-либо его лот признаны несостоявшимися, заказчик или организатор закупа изменяют содержание и условия тендера и проводят повторный тендер в соответствии с разделом 2 настоящих Правил.
При этом, если тендер в целом или какой-либо лот признаны несостоявшимися по основанию подачи только одной заявки, соответствующей требованиям тендерной документации, то заказчиком или организатором закупа осуществляется закуп способом из одного источника у потенциального поставщика, подавшего данную заявку.
[bookmark: SUB5900]Победитель тендера определяется среди потенциальных поставщиков, тендерные заявки которых признаны тендерной комиссией соответствующими условиям объявления и требованиям настоящих Правил, на основе наименьшего ценового предложения.
В отсутствие конкуренции по лоту или при отклонении тендерных заявок конкурентов по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией, единственной соответствующей условиям объявления и требованиям настоящих Правил
[bookmark: SUB6000]Тендерная комиссия подводит итоги тендера в течение десяти календарных дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками путем оформления протокола итогов тендера.

14. Условия предоставления потенциальным поставщикам - отечественным товаропроизводителям поддержки, определенные Правилами:
Поддержка отечественных товаропроизводителей и (или) производителей государств-членов Евразийского экономического союза:
1.  В случае, если в закупе по лоту участвует один потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем и (или) производителем государств-членов Евразийского экономического союза, представивший заявку, соответствующую условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям настоящих Правил, такой потенциальный поставщик признается победителем, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.
2. В случае, если в закупе по лоту участвуют два и более потенциальных поставщика, являющихся отечественными товаропроизводителями и (или) производителями государств-членов Евразийского экономического союза, заявки которых соответствуют условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям настоящих Правил, то победитель среди них определяется по наименьшей цене, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.
3. Если в тендере, предполагающем возможность заключения долгосрочного договора с отечественным товаропроизводителем, подана одна заявка, соответствующая условиям объявления и требованиям настоящих Правил, потенциальным поставщиком, являющимся отечественным товаропроизводителем, с ним заключается долгосрочный договор поставки.
4. Статус отечественного товаропроизводителя потенциального поставщика при проведении закупа подтверждается следующими документами:
1) лицензией на фармацевтическую деятельность по производству лекарственных средств и (или) медицинских изделий, полученной в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях;
2) регистрационным удостоверением на лекарственное средство или медицинское изделие, выданным в соответствии с положениями Кодекса и порядком, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения, с указанием отечественного товаропроизводителя в качестве производителя.
При заключении договора или дополнительного соглашения к долгосрочному договору поставки отечественный товаропроизводитель на поставляемые лекарственные средства и медицинские изделия предоставляет сертификат о происхождении лекарственных средств, медицинских изделий для внутреннего обращения "СТ KZ".
5. Статус потенциального поставщика-производителя государств-членов Евразийского экономического союза подтверждается следующими документами:
1) лицензией на фармацевтическую деятельность по производству лекарственных средств и (или) медицинских изделий;
2) регистрационным удостоверением, соответствующим Правилам регистрации и экспертизы Евразийского экономического союза (согласно решениям Совета Евразийской экономической комиссии от 3 октября 2016 года № 78 и от 12 февраля 2016 года № 46).
Поддержка предпринимательской инициативы:
1. Преимущество на заключение договоров в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования имеют потенциальные поставщики, получившие в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан сертификат о соответствии объекта требованиям:
1) надлежащей производственной практики (GMP) при закупе лекарственных средств и заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных средств;
2) надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) при закупе лекарственных средств и фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;
3) надлежащей аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг.
2.  Для получения преимущества на заключение договора закупа или договора поставки к заявке:
1) отечественные товаропроизводители при закупе лекарственных средств и заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных средств прикладывают сертификат о соответствии объекта и производства требованиям надлежащей производственной практики (GMP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан;
2) потенциальные поставщики при закупе лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг прикладывают сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан;
3) потенциальные поставщики и (или) их соисполнители при закупе фармацевтических услуг прикладывают сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан.
3.  Если в закупе по лоту участвует только один потенциальный поставщик, представивший заявку, соответствующую условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям настоящих Правил, и сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики (GMP) или надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), такой потенциальный поставщик признается победителем, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.
4.  Если в закупе по лоту участвуют два и более потенциальных поставщика, представивших тендерные заявки, соответствующие условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям настоящих Правил, и сертификаты о соответствии объектов требованиям надлежащей производственной практики (GMP) или надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), то победитель среди них определяется по наименьшей цене, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.
Если в закупе по лоту участвуют два и более потенциальных поставщика, представивших регистрационное удостоверение, полностью и в точности соответствующее данным государственного реестра лекарственных средств и (или) медицинских изделий, или номер разрешения (заключения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз лекарственного средства и (или) медицинского изделия в Республику Казахстан, преимущественное право предоставляется потенциальным поставщикам, представившим регистрационное удостоверение, полностью и в точности соответствующее данным государственного реестра лекарственных средств и (или) медицинских изделий, при этом победитель среди них определяется по наименьшей цене, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.

15. Условия внесения, форма, объем и способ гарантийного обеспечения договора закупа:
Обеспечение исполнения договора о закупе может быть предоставлено в виде:
1) гарантийного денежного взноса, который вносится на банковский счет заказчика;
2) банковской гарантии, выданной в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан, согласно Приложению 8 к настоящей Тендерной документации.
Гарантийное обеспечение тендерной заявки в виде залога денег вносится потенциальным поставщиком на следующий банковский счет: ГКП на ПХВ "Илийская центральная районная больница" ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» акимата Алматинской области, БИН 020240004459, БИК KCJBKZKX, ИИК: KZ748562203115283822, АО "Банк ЦентрКредит", КБЕ 16.
Гарантийное обеспечение составляет три процента от цены договора закупа.
[bookmark: SUB7100][bookmark: SUB7200] Гарантийное обеспечение не вносится, если цена договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг не превышает двух тысячекратногоразмера месячного расчетного показателя на соответствующий финансовый год.
[bookmark: SUB7300] Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа вносится поставщиком не позднее десяти рабочих дней со дня его вступления в силу, если им не предусмотрено иное.
Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа не возвращается заказчиком поставщику в случаях:
1) расторжения договора закупа в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком договорных обязательств;
2) неисполнения или исполнения ненадлежащим образом своих обязательств по договору поставки (нарушение сроков поставки, поставка некачественных лекарственных средств, изделий медицинского назначения и нарушение других условий договора);
3) неуплаты штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение, предусмотренных договором закупа.
 Порядок заключения договора закупа в соответствии с Правилами.











































Приложение 1 
к Тендерной документации

Перечень  закупаемых  товаров

	№ лота
	Наименование заказчика
	Наименование товара*
	Ед. изм.
	Кол-во 
	Условия поставки (в соответсвии с Инкотермс 2010)
	Срок поставки товаров
	Место поставки товаров
	Размер авансового платежа, в%
	Цена
	Сумма, выделенная для закупа способом тендера (по лоту №), тенге

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	 
	10

	1
	ГКП на ПХВ «Илийская ЦРБ»
	Инкубатор для недоношенных
	комплект
	3
	DDP
	в течение 70 календарных дней с даты подписания 
	Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30
	30%
	19 958 933,00
	59 876 799,00

	2
	ГКП на ПХВ «Илийская ЦРБ»
	Т система для новорожденных  блок кислородной терапии
	комплект
	3
	DDP
	в течение 45 календарных дней с даты подписания 
	Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30
	30%
	19 990 000,00
	59 970 000,00

	3
	ГКП на ПХВ «Илийская ЦРБ»
	Открытый реанимациооный стол для новорожденных
	комплект
	4
	DDP
	в течение 30 календарных дней с даты подписания 
	Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30
	30%
	18 887 439,00
	75 549 756,00

	4
	ГКП на ПХВ «Илийская ЦРБ»
	Монитор пациента с принадлежностями
	комплект
	1
	DDP
	в течение 30 календарных дней с даты подписания 
	Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30
	30%
	7 900 000,00
	7 900 000,00

	5
	ГКП на ПХВ «Илийская ЦРБ»
	Ламинарный шкаф горизонтального потока
	комплект
	1
	DDP
	в течение 30 календарных дней с даты подписания 
	Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30
	30%
	7 810 000,00
	7 810 000,00

	6
	ГКП на ПХВ «Илийская ЦРБ»
	Аппарат искусственной вентиляции лёгких
	комплект
	2
	DDP
	до 30 декабря 2022 года с даты подписания договора
	Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30
	30%
	20 000 000,00
	40 000 000,00

	7
	ГКП на ПХВ «Илийская ЦРБ»
	Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции 
	комплект
	2
	DDP
	до 30 декабря 2022 года с даты подписания договора
	Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30
	30%
	19 945 189,00
	39 890 378,00

	8
	ГКП на ПХВ «Илийская ЦРБ»
	Электрокардиограф с принадлежностями со суточным мониторированием
	комплект
	3
	DDP
	до 30 декабря 2022 года с даты подписания договора
	Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30
	30%
	12 014 667,00
	36 044 001,00

	9
	ГКП на ПХВ «Илийская ЦРБ»
	Система суточного мониторинга кровяного давления
	Штук
	3
	DDP
	до 30 декабря 2022 года с даты подписания договора
	Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30
	30%
	6 411 971,00
	19 235 913,00

	10
	ГКП на ПХВ «Илийская ЦРБ»
	Светильники светодиодные хирургические потолочные  регулируемый двухблочный
	Штук
	2
	DDP
	до 30 декабря 2022 года с даты подписания договора
	Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30
	30%
	11 200 000,00
	22 400 000,00

	11
	ГКП на ПХВ «Илийская ЦРБ»
	Велоэргометр
	Штук
	1
	DDP
	до 30 декабря 2022 года с даты подписания договора
	Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30
	30%
	17 329 067,00
	17 329 067,00

	12
	ГКП на ПХВ «Илийская ЦРБ»
	Аппарат наркозно-дыхательный с принадлежностями.
	комплект
	2
	DDP
	до 30 декабря 2022 года с даты подписания договора
	Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30
	30%
	20 000 000,00
	40 000 000,00

	13
	ГКП на ПХВ «Илийская ЦРБ»
	Аудиологическое оборудование для регистрации отоакустической эмиссии
	комплект
	3
	DDP
	до 30 декабря 2022 года с даты подписания договора
	Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30
	30%
	7 309 500,00
	21 928 500,00

	14
	ГКП на ПХВ «Илийская ЦРБ»
	Аппарат для плазмафереза портативный, многофункциональный
	комплект
	1
	DDP
	до 30 декабря 2022 года с даты подписания договора
	Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30
	30%
	19 950 000,00
	19 950 000,00

	15
	ГКП на ПХВ «Илийская ЦРБ»
	Периметр автоматический офтальиологический
	комплект
	1
	DDP
	до 30 декабря 2022 года с даты подписания договора
	Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30
	30%
	11 359 000,00
	11 359 000,00

	Всего по лотам: 479 243 414,00   (Четыреста семьдесят девять миллионов двести сорок три тысячи четыреста четырнадцать ) тенге 00 тиын

	* Полное описание товаров указывается в технической спецификации.




Организатор и Заказчик: 
Директор ГКП на ПХВ «Илийская ЦРБ» _________________Ыскак Б.Е.
М.П.
Приложение 2
к Тендерной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров
Лот №1
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники
	Инкубатор для интенсивной терапии, с принадлежностями


	2
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1
	Инкубатор для интенсивной терапии, с принадлежностямис сервоконтролем температуры и влажности и кислорода, с
электрической регулировкой высоты 
Включает:
- Мобильное основание;
- Мобильная стойка;
- Электрический лифт для регулировки высоты
ложа пациента;
- Колпак инкубатора в сборе с двойными стенками;
- Колпак инкубатора в сборе с тройными стенками; 
- Полка для рентген-кассет;
- Система "Тренделленбург";
- Кислородный датчик;
- Активная система увлажнения;
- Пассивная система увлажнения;
Микропроцессорный блок-плато;
- Стенка плексигласовая (до 6шт);
- Предохранитель;
- Аккумуляторная батарея;
- Дисплей инкубатора;
- Матрасик;
- Кассета системы увлажнения с губками.
	Инкубатор интенсивной терапии для недоношенных младенцев и новорожденных в угрожающих жизни ситуациях.
 Мобильное основание расположено на 4-х колесах (2 с блокировкой), защищенное противоударными колесными вставками, позволяет легко перемещать оборудование.
Электрический лифт для регулировки высоты позволяет изменять высоту ложа пациента в пределах 93-113 см,
В свою очередь, высота инкубатора изменяется в диапазоне 135-155 см
Колпак инкубатора с тройными передней и задней стенками (двойные «сэндвич» стенки и съемная, без специального инструментария, третья стенка)
Геометрия колпака инкубатора, предотвращающая самопроизвольное открытие передней и задней дверок при не защелкнутых фиксаторах дверок
- Расстояние между матрацем и колпаком инкубатора: 42 см
- Количество дверей для полного доступа к ребенку: 2
- Размер откидываемой передней и задней дверцы: 34 х 85 см
- Количество окошек для доступа к ребенку: 6
- Количество окошек с многоразовыми (дезинфицируемыми) ирисовыми диафрагмами: 1
- Количество втулок из высокотехнологичного мягкого автоклавируемого силикона для проведения проводов, инфузионных магистралей: 10
 Регулируемая температура и влажность воздуха внутри аппарата гарантирует благоприятный и защищенный климат. В случае, если в качестве дополнения доступен контроль температуры кожи, также можно регулировать температуру в инкубаторе в соотношении с температурой кожи.
Снабжение кислородом через контролируемый впускной канал. (О2-серво-реле). Настройка желаемого уровня О2 в процентах от объема и отображение текущего значения концентрации О2.
Наличие держателя трубок и контуров внутри инкубатора.
Наличие транскутанного светодиодного определителя сосудов, предназначенного для точного определения местоположения вен на руках и ногах новорожденных, с опцией, позволяющей его использовать и для диагностики пневмоторакса у новорожденного. Может использоваться одним оператором. Холодный свет исключает возможность ожога при высокой интенсивности освещения. Классификация: 2 LED. Длина волны: 629 нм

Требования к электропитанию:
Блок обеспечивает работу при питании от электрической сети переменного тока 
220± 10 % В, 50-60 Гц, мощность 1840 ВА

Требования к газообеспечению:
Для подключения кислорода с помощью кислородного шланга в аппарате предусмотрены два входа:
«Не контролируемый кислород» - предназначен для подачи через флоуметр для поддержания концентрации в определенном интервале.
«Контролируемый кислород» - предназначен для работы системы сервоконтроля килосрода, т.е. поддержания заданного значения от 21% до 60% с точностью в 1% и линейным отклонением (погрешностью датчика) не более 3%.
«Контролируемый вход» предназначен для подключения к стандартной линии от 2 до 6 бар (200 – 600 кПа)

Требования к интерфейсу:
Информация интерфейса представлена в виде международно применяемой аббревиатуры.
Управление осуществляется с помощью диафрагмальных сенсорных кнопок, часть из которых имеет функциональное значение, часть с закрепленными функциями.
Реализована трехшаговая концепция управления: выбор-настройка-подтверждение. Во избежание случайного и/или несанкционированного доступа к меню управления возможно использовать функцию блокировки клавиатуры.
На жидкокристаллическом дисплее, диагональю 6 дюймов, отображаются:
Действительные температура кожи (по 2-м каналам) и воздуха одновременно.
Установленные значения по температуре кожи и воздуха
Установленные и действительные уровни влажности воздуха и концентрации кислорода в инкубаторе, вес пациента. 
Следующие параметры могут быть представлены на дисплее в виде графика:
Измеряемые параметры обозначены на дисплее соответствующим значком. 
Верхние две строки отведены для: текущих показаний времени / даты и возникаемых информационных и тревожных сообщений

Требования к контролю и мониторингу:
Контроль температуры:
Наличие двух датчиков температуры кожи пациента с возможностью проведения термо- мониторинга или выхаживания двойни с отображением на дисплее двух значений температуры пациента
Наличие двух датчиков температуры воздуха в сенсорном блоке
Диапазон установок температуры воздуха: 25,0 – 37,0 оС
Специальный подтверждаемый диапазон установок температуры воздуха: 37,0 – 39,0 оС
Диапазон установок температуры кожи пациента: 34,0 – 37,0 оС
Специальный подтверждаемый диапазон установок температуры кожи: 37,0 – 38,0 оС
Вариабельность температуры (по времени): не более 0,5 оС
Отклонения температуры на поверхности матраца: не более 0,8 С
Точность измерения датчика температуры: не более 0,3 оС
Точность отображения на дисплее: 0,1 оС
Индикация мощности нагрева:  10 уровней
Контроль влажности:
Окошко для визуального контроля уровня воды в резервуаре
Вместимость водного резервуара:  1500 мл
Тип испарения: Кипение
Время работы при полностью заполненном резервуаре при относительной влажности не более 60%: не менее 20 часов
Наличие двух термостатов контроля нагрева и испарения воды из резервуара
Максимальное устанавливаемое значение относительной влажности: не менее 90%
Шаг установки значения относительной влажности: 1%
Возможность увеличения максимального устанавливаемого значения  относительной влажности до 99%
Точность измерения: не более 6%
Точность отображения на дисплее:  1%
Встроенный в резервуар датчик наличия воды в резервуаре
Вывод на дисплей сообщения об отсутствии воды в резервуаре
Контроль кислорода:
Подключение инкубатора к настенной разводке кислорода / кислородному баллону
Диапазон установки концентрации кислорода под колпаком инкубатора: 20 – 60% с шагом 1%
Точность измерения: не хуже 3%
Диапазон отображения на дисплее: 0 – 99%
Разрешение дисплея: 1%
Время работы кислородного датчика: не менее 10.000,00 часов

Требования к самотестированию:
Самотестирование аппарата выполняется автоматически, после включения электропитания аппарата без участия медперсонала. Выполнение проверки состояния и контрольных значений производится, так же, автоматически в фоновом режиме с помощью дублирующего процессора с периодом в 30 минут, без вмешательства в рабочие условия.

Требования к меню:
Главное меню
Основное окно для отображения информации
Меню «Температура воздуха»
В этом меню регулируется температура воздуха в инкубаторе.
Меню «Температура кожи»
В этом меню регулируется температура кожи пациента.
Температура кожи пациента регулируется контрольно-вычислительным блоком.
Меню «Влажность»
В этом режиме регулируется влажность внутри инкубатора.
Меню доступно как в режиме «Температура воздуха», так и в режиме «Температура кожи».
Меню «Кислород»
В этом меню устанавливается и настраивается концентрация кислорода под колпаком инкубатора.
Режим «Взвешивание»
В этом режиме пациента можно взвесить, не вынимая из инкубатора. Начальный вес может быть вызван на дисплей контрольно-вычислительного блока. Текущий вес высвечивается на дисплее в постоянном режиме. Разница между двумя значениями показана в виде диаграммы.

Требования к коммуникационным разъемам:
Серийный интерфейс
Интерфейс работает со следующими параметрами:
Дата и время
Установка значений температуры воздуха или кожи
Актуальное значение температуры воздуха
Актуальное значение температуры кожи
Установка уровня влажности
Актуальный уровень влажности
Установка значения концентрации кислорода
Актуальный уровень концентрации кислорода
Система сигналов тревоги
Сигнал тревоги датчика температуры
Сигнал тревоги превышения температуры
Сигнал тревоги неполадок в моторе
Сигнал тревоги отклонений температуры
Сигнал тревоги отклонения уровня влажности
Меню Печать
Серийный интерфейс предоставляет возможность подключения принтера (опция). Принтер может
Печатать перечисленные выше параметры.

Требования к тревожной сигнализации:
Аппарат обеспечивает световую и звуковую сигнализацию, учитывающую приоритеты по степени важности. Аппарат подсвечивает нужный раздел соответствующей тревоги на панели интерфейса, выводит информационное и/или тревожное сообщение на дисплей.
Уровень звукового сигнала: не менее 70 дБа на расстоянии 3 м.

Функциональные требования:
-Сенсорный блок, включающий два датчика температуры воздуха, два порта для подключения датчика температуры кожи, датчик влажности, два датчика кислорода
-Сохранение в памяти данных по всем измеряемым параметрам (температура кожи, температура воздуха, относительная влажность) с периодичностью 1 мин и вывод сохраненных данных в виде графиков за период: 2 / 4 / 8 / 12 / 24 часа
- Встроенная полка для рентгеновских кассет с метками для позиционирования кассет
- Встроенные в корпус 2 рельса для перевозки или крепления оборудования
- Рентгенопрозрачный матрас из материала, позволяющего не применять пеленки и другие материалы
- Уровень шума: при прогреве – не более 45 дБа, при работе – менее 42 дБа
- Скорость воздушного потока над матрасиком: не более 0,12 м/сек
- Максимальная концентрация СО2 под колпаком инкубатора: не более 0,15 %
- Время непрерывной работы: без ограничений
- Время предварительного прогрева инкубатора: не более 40 мин
- Полная разборка увлажнителя с отсоединением внешних элементов испарения, с возможностью их автоклавирования
- Нагреваемый элемент встроен в резервуар
- Сигнал тревоги при отсутствии воды в резервуаре
- Ложе пациента с плавной регулировкой положения Тренделенбурга / Фоулера в пределах: ± 8о (  ± 12о )

Требования к отклонениям параметров:
Контроль температуры кожи: не более ± 1оС от заданной величины
Контроль температуры воздуха: не более ± 2оС от заданной величины
Температура кожи ребенка более 40 оС
Температура воздуха более 38 оС при установленной температуре не более 37 оС
Температура воздуха более 40 оС при установленной температуре не более 39 оС
Влажность: не более ± 15%

Требования к циркуляции воздуха:
Равномерное распределение температуры, влажности и концентрации кислорода обеспечивается циркуляцией воздуха по приведенной ниже схеме. Внешний воздух всасывается при помощи вентилятора через воздушный фильтр.
Влажность регулируется путем добавления водяных испарений в поток воздуха. Добавление кислорода происходит перед лопастями вентилятора, и кислород, таким образом, оптимально смешивается с воздухом инкубатора.
Желаемая скорость потока циркуляции воздуха определяется отверстиями для воздуха в кожухах нагревателя и вентилятора.
Подача воздуха через двойные стенки передней и задней дверок сокращает запотевание колпака при высокой влажности внутри инкубатора.
Третья стенка инкубатора предотвращает любые случайные касания пациента с двойными стенками.
Если передняя или задняя дверцы открыты, теплый воздух продолжает подниматься вверх, что предотвращает быстрое падение температуры в зоне расположения пациента (воздушная завеса).
	1 к-т.

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1
	Полка для мониторовна консоли инкубатора
	Полка для мониторов на консоли инкубатора
	2 шт.

	
	
	2
	Инфузионная телескопическая стойка 
	Инфузионная телескопическая стойка с креплением к базовому блоку.
	1 шт.

	
	
	3
	Полка для мониторов с креплением к инфузионной стойке
	Полка для мониторов с креплением к инфузионной стойке
	1 шт.

	
	
	4
	Выдвижные ящики для хранения принадлежностей 
	Блок с выдвижными ящиками для хранения принадлежностей, максимальная нагрузка не менее 18 кг.

	2 шт.

	
	
	5
	Весы для новорожденных
	Встроенные весы для новорожденных:
Контроль массы тела пациента
Диапазон измерения: 100 – 8000 грамм
Точность измерения: не хуже 5 грамм для веса 0-1999 г.
Точность измерения: не хуже 10 грамм для веса 2000-8000 г.
Разрешение дисплея: 1 грамм
Тренд: от 7 дней до 2 – 7 недель с интервалом измерения 1 час


	1 шт.

	
	
	6
	Система «кенгуру»
	 Шумо/свето изолирующее покрывало "День-Ночь"
	1 шт.

	
	
	7
	Двойной клапан регулировки давления 
	Редуктор для кислородного баллона (вход. Давление до 200 Бар, выходное 3,5 Бар, включая армированный О2-шланг 3,5 м и коннектор 
	1 шт.

	
	
	8
	Кислородный шланг с коннектором
	Кислородный армированный шланг (3м, диаметр 8/13,5 мм, с креплением)
	1 к-т

	
	
	9
	Кислородный шланг с коннектором 
	Кислородный армированный шланг (3м, диаметр 8/13,5 мм, с креплением
	1 к-т.

	
	
	10
	Система флоуметр/увлажнитель/аспиратор с креплением
	Комбинированная кислородно-аспирационная система:
1.	Вакуумный инжекционный аспиратор:
Вакуум: до 400 мм ртутного столба
Точно8ть измерения - +/- 10%
Габариты: 120х260х130 мм
Вес: около 1500 гр.
Источник питания: Медицинские кислород или сжатый воздух
Необходимое рабочее давление: 4-5 атм. (405,2 – 506,5 кПа)
Расход газа: 1-5 литров/минуту
Рабочая температура: 22-30 °C (комнатная температура)
2.	Кислородный Флоуметр:
Источник питания:
Медицинский кислород или воздух
Необходимое рабочее давление:
4,5 атм (455,8 кПа)
Регулируемый расход:
0-16 л/мин
Разъемы:
Вход: Резьба ¼ дюйма
Выход: Резьба 3/8 дюйма
Рабочие условия:
Температура от -20 до +60 °C
3.	Емкость для аспирата:
Объем: 400 мл
Материал: Полисульфон
Вес: 80 гр
Габариты: Высота 160 мм, диаметр 80 мм  
	1 к-т.

	
	
	11
	Силиконовая трубка (кислородная)
	Силиконовая кислородная трубка (для соединения флоуметра (или тройной системы) и кислородной палатки)
	1 шт.

	
	
	12
	Кислородная палатка (средняя, с термометром)
	Кислородная головная палатка (средняя, с термометром), диаметр 200 мм, высота 130 мм, включая рассекатель газовой смеси, 2 порта для термометров, термометр)
	1 к-т.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	1
	Воздушный фильтр
	Воздушный антибактериальный фильтр
	4 шт.

	
	
	2
	Кожный температурный датчик, многоразовый
	Многоразовый кожный температурный датчик
	3 шт.

	
	
	3
	Адгезивные колпачки и ленты для кожных
Датчиков (защитные наклейки для температурного датчика 100шт.)
	Защитные наклейки для температурного датчика в количестве 100 шт.
	2 уп.

	
	
	4
	Комплект защитных очков (малые)
	Очки защитные для фототерапии (малые, диаметр головы 20 - 24 см), к-т из 6-ти штук
	1 к-т

	
	
	5
	Комплект защитных очков (средние)
	Очки защитные для фототерапии (средние, диаметр головы 23 - 34 см), к-т из 6-ти штук
	1 к-т

	
	
	6
	Комплект защитных очков (большие)
	Очки защитные для фототерапии (большие, диаметр головы 30 - 35 см), к-т из 6-ти штук
	1 к-т

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Электроснабжение:
Напряжение основного питания: 220± 10 % В
Частота основного питания: 50-60 Гц
Потребляемая мощность: 1840 ВА
Условия эксплуатации:
Окружающая температура: 20 – 30оС
Относительная влажность: 30 – 75%
Атмосферное давление: 700 – 1060 мБар

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP: ГКП на ПХВ Илийская ЦРБ, Алматинская область, Илийский район, пос.Отеген батыр, ул.Титова 30 

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	70 календарных дней с момента заключения договора

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.












Лот №2
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)
	Аппарат искусственной вентиляции легких

	3
	Требования к комплектации

	№
п/п
	Наименование комплектующего к МТ 

	Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие, не хуже:

	
	
	1.
	Базовый блок аппарата ИВЛ
	Аппарат искусственной вентиляции с встроенным сенсорным дисплеем, влагозащищенным, ударостойким корпусом и классом защиты не менее IP24.

Требования к конструкции, не хуже:
Аппарат имеет возможность размещаться на устойчивой тележке, снабженной механизмом фиксации колес. 
При этом тележка аппарата должна иметь крепление для увлажнителя.
Крепление аппарата к тележке должно быть быстросъемное, обеспечивающим при необходимости быстрое отсоединение базового блока без применения дополнительных инструментов. 
Аппарат обеспечивает возможность проведения экстренной вентиляции в условиях транспортировки или в иных условиях, где требуется экстренная вентиляция. Для этого, аппарат оснащен складной ручкой для переноски, имеет возможность подключения любого двуствольного дыхательного контура, многоразового и одноразового, в том числе и коаксиального, имеет встроенный генератор потока, аккумулятор, выполнен единым модулем и имеет вес не более 6,5 килограмм.  
Конструкция основания аппарата имеет конфигурацию, обеспечивающую устойчивое положение аппарата на любой плоской поверхности.

Требования к газообеспечению и пневматической системе, не хуже:
Снабжение аппарата воздухом обеспечивает встроенная турбина, что не требует применения дополнительных компрессоров, наличия централизованной разводки медицинского воздуха, а также сохраняет компактность аппарата и качество газового состава при отключении электроэнергии.
Снабжение аппарата кислородом под высоким давлением обеспечивается от централизованной кислородной газораспределительной сети или от баллонов. Давление кислорода: 2,8 – 6 bar.
Аппарат подключается к кислороду с низким давлением (LPO), например, от кислородного концентратора, с потоком до 15 л/мин. 
Аппарат работает с любыми типами дыхательных контуров, одноразовыми и многоразовыми. Благодаря проксимальному расположению потокового датчика податливость и сопротивление контура компенсируются автоматически, что обеспечивает точное дозирование и мониторинг вентиляционных параметров не зависимо от типа применяемого дыхательного контура, а также не требует проведения специального теста, учитывающего податливость дыхательного контура.

Требования к электропитанию, не хуже:
Аппарат обеспечивает работу при питании от электрической сети с напряжением переменного тока 100 – 240 Вольт, 50 Гц. Аппарат обеспечивает автономную работу от встроенной аккумуляторной батареи продолжительностью до 4,5 часов. Аккумуляторная батарея литий-ионная, без «эффекта памяти». Степень заряда батареи отображается на экране монитора. 

Требования к интерфейсу, не хуже:
Интерфейс удобный как для начинающего доктора, так и для эксперта. 
Дисплей цветной, сенсорный, жидкокристаллический, диагональ не менее 8,4 дюйма. 
Вся предоставляемая информация на русском языке, за исключением общепринятых международных аббревиатур. Управление осуществляется как с помощью сенсорного экрана, так и с помощью поворотно-нажимного устройства (энкодер), а также с помощью дополнительных функциональных кнопок быстрого доступа. Трехшаговая концепция управления: выбор-настройка-подтверждение.

Требования к самотестированию, не хуже:
Самотестирование аппарата выполняется автоматически, после включения электропитания аппарата без участия медперсонала. Выполнение как предварительной, так и текущей калибровки всех датчиков аппарата, за исключением проксимального датчика потока, должно осуществляется без рассоединения контура, прерывания электропитания и прерывания ИВЛ.  

Требования к предстартовому меню, не хуже:
Предстартовое меню позволяет осуществить быстрый старт вентиляции: возможность выбора одного из трех заранее предустановленных режимов для нового пациента или предыдущего с сохраненными в энергонезависимой памяти параметрами ИВЛ. Аппарат обеспечивает ввод пола и роста пациента, с автоматическим расчётом идеального веса (IBW) или фактического веса пациента с последующей автоматической установкой стартовых параметров вентиляции и тревог. 

Требования к режимам и методам ИВЛ, не хуже:
Синхронизированная принудительная вентиляция с целевым объемом (SCMV+), обеспечивающая функцию подачи целевого дыхательного объема за счет регулировки наименее возможного давления в дыхательных путях.
Синхронизированная принудительная вентиляция с контролем по давлению (PCV+).
Синхронизированная принудительная перемежающая вентиляция, с целевым дыхательным объемом. (SIMV). Улучшенный профиль потока.
Синхронизированная принудительная перемежающаяся вентиляция, с контролем по давлению (P-SIMV).
Режим спонтанного дыхания на фоне постоянного положительного давления с возможностью поддержки давлением (SPONT).
Режим автоматического поддержания заданного минутного объема вентиляции, основанного на учете динамики состояния легочной механики (податливость, сопротивление, экспираторная константа) и параметров собственного дыхания пациентов (ASV). При отсутствии самостоятельных вдохов, аппарат осуществляет принудительные вдохи, автоматически рассчитываются границы безопасной вентиляции, частота дыхания, инспираторное давление, продолжительность вдоха, дыхательный объем. При появлении самостоятельного дыхания, аппарат осуществляет поддерживающие вдохи, чем активнее становятся вдохи пациента, тем меньшее поддерживающее давление подается пациенту. С каждым вдохом происходит оценка параметров респираторной механики, и корректировка параметров вентиляции. Режим позволяет проводить вентиляцию с момента интубации и до полного отлучения – экстубации пациента (изначально настроен на отлучение). Режим имеет всего 3 основных регулировки: процент минутной вентиляции, уровень PEEP и фракция кислорода (FiO2).
Вентиляция при апноэ – функция автоматического переключения на принудительную вентиляцию с заданными параметрами при остановке самостоятельного дыхания пациента и обратный автоматический переход в исходный режим вентиляции, при обнаружении спонтанного дыхания пациента (Apnoe vent).
NIV – неинвазивная вентиляция с поддерживающим давлением. Специально адаптированный режим для неинвазивной вентиляции, в котором используется активная система интеллектуального триггера,обеспечивающая обнаружение попыток вдоха пациента и высококачественную синхронизацию при больших утечках, которые также компенсируются автоматически в широком диапазоне значений. При прекращении спонтанного дыхания пациента должна быть предусмотрена апнойная вентиляция с контролем по давлению, параметры которой могут быть заданы вручную или рассчитаны автоматически.
NIV-ST – неинвазивная вентиляция с поддерживающим и управляемым давлением. Специальный режим для неинвазивной вентиляции легких, который обеспечивает не только поддерживающую, но и принудительную вентиляцию с гарантированной частотой в зависимости от дыхательной активности пациента по специальному алгоритму.

Требования к основным параметрам вентиляции, не хуже: 
Частота дыхания в режимах (S)CMV и PCV: 4 - 80 в минуту;
Частота дыхания в режимах SIMV, P-SIMV: 1- 80 в 
минуту;
Соотношение вдох к выдоху (I:Е): от 1:9 до 4:1;
Дыхательный объем:  20-2000 мл
Время вдоха для аппаратного дыхания: 0,1 - 12 сек;
Время вдоха для спонтанного дыхания: 0,2 – 3 сек (зависит от чувствительности экспираторного триггера).
Время нарастания давления : 2000 мсек;
Управляемое инспираторное давление: от 3 до 60 smH2O ;
Давление поддержки: от 0 до 60 smH2O ;
Высокое положительное давление в режимах DuoPAP и APRV: 0-60 смН2О
Диапазон регулировки PEEP/CPAP: 0 – 35 smH2O;
Возможность регулировки скорости нарастания потока;
Чувствительность потокового триггера: 0,1 – 5 л/мин.;
Чувствительность экспираторного триггера: 5- 80% ;
Пиковый поток: 0-210 л/мин; 
Потоковый триггер: 0.1-20 л/мин;
Концентрация кислорода: 21 – 100 %;
Автоматический базовый поток 4-30 л/мин, в зависимости от величины потокового триггера;

Требования к дополнительным параметрам и функциям, не хуже:
Функция ограничения максимального давления в дыхательном контуре – вентиляция с ограничением давления. Регулируемое ограничение: минус 10 smH2O от уровня верхней границы настраиваемой тревоги для всех режимов вентиляции.
Бифазная вентиляция (концепция «открытых активных клапанов») – поток газа к пациенту и от пациента обеспечивается в любой момент времени при появлении вдоха или выдоха у пациента, не зависимо от триггера и фазы дыхательного цикла (обеспечивается специальным алгоритмом работы клапанов). Пациент может дышать самостоятельно в любую фазу дыхательного цикла без существенного изменения профиля кривой давления (давление автоматически удерживается на заданных уровнях). 
Функция «100% O2» – экстренная подача 100% кислорода.
Stand-By - режим ожидания с сохранением установленных параметров.
Функции ручного запуска дыхательных циклов и задержка дыхания на вдохе.
Screen Shot – функция сохранения и последующего переноса всего изображения экрана на внешнюю USB-flash в виде графического файла (Jpeg) с возможностью последующего просмотра на персональном компьютере. 
Функция «День/ночь» – возможность регулировки яркости экрана в зависимости от времени суток по предустановленным значениям или вручную.
Функция блокировки экрана – для предупреждения непреднамеренного изменения параметров. 
Конфигурация стартовых параметров - возможность предустановки параметров и режимов в аппарате для быстрого старта.

Требования к мониторингу, не хуже:
Все измерения производятся без специальных маневров, задержек и пауз на вдохе/выдохе. 
P aw – давление в реальном времени (на графике); 
Ppeak – пиковое давление;  
Pplato – давление плато 
Pmean – среднее давление;
PEEP/CPAP – конечное положительное давление;
Flow – инспираторный и экспираторный поток в реальном времени (на графике);
Insp Flow – пиковый инспираторный поток;
Exp Flow – пиковый экспираторный поток;
Volume – дыхательный объем в реальном времени (на графике);
VTE – экспираторный дыхательный объем (реальный объем выдоха);
VTI – инспираторный дыхательный объем;
ExpMinVol/MinVolspont  – экспираторная минутная вентиляция/минутная вентиляция спонтанного дыхания;
Leak/MV Leak – процент/объем утечки;
I:E – соотношение вдох к выдоху реальное;
fTotal – общая частота дыхания (аппаратная + спонтанная);
fSpont – частота спонтанных вдохов;
TI – инспираторное время;
TE – экспираторное время;
%fSpont – процент спонтанных вдохов по отношению к общей частоте дыхания;
Cstat – статическая податливость легких (статический комплайнс);
AutoPEEP – остаточное давление в дыхательных путях сверх уровня PEEP (ауто ПДКВ);
RCexp – экспираторная временная константа;
Rinsp – инспираторное сопротивление (резистанс);
P0.1 – давление окклюзии;
FiO2 – процент кислорода в дыхательной смеси;

Требования к графическому мониторингу, не хуже:
Графики (кривые): давление-время, поток-время, объем-время. Возможность одновременного отображения до 2-х графиков. Возможность заморозки кривых. 
Требования к тревожной сигнализации
Аппарат обеспечивает многоуровневую световую, цветовую и звуковую сигнализацию, учитывающую приоритеты по степени важности. Аппарат выводит на экран соответствующие текстовые сообщения. 
Настраиваемые тревоги:
- верхняя и нижняя границы давления в дыхательных путях;
- верхняя и нижняя граница минутного объема дыхания;
- верхняя и нижняя граница частоты дыхания, апноэ;
- высокая/низкая концентрация кислорода на вдохе.
Специальные тревоги:
- отсоединение пациента (разгерметизация контура);
- окклюзия;
- неисправность датчика потока;
- отсутствие подачи сжатого воздуха/кислорода;
- разряд или неисправность аккумулятора;
- неисправность кислородного датчика;
- отсутствие сетевого питания и др.
Технические тревоги должны выводится с кодом неисправности и его интерпретацией.
Память
Аппарат сохраняет не менее 1000 последних событий (изменения настроек, срабатывание сигнализации, технические тревоги) с возможностью последующего просмотра журнала. 

Требования к интеллектуальному мониторингу
Аппарат оснащен интеллектуальным мониторингом с графической визуализацией основных показателей, отражающих в реальном времени процесс вентиляции, состояние респираторной механики, степень участия пациента/аппарата, уровень респираторного комфорта.
Динамическое легкое – визуальное отображение состояния легочной механики в виде изображения картины легких. Изображение легких динамично в соответствии с дыхательным циклом. Форма «легких» меняется при изменении податливости легочной ткани и сопротивления дыхательных путей в реальном времени, а также при появлении у пациента спонтанных вдохов. Для каждого значения идеального веса имеются свои нормы комплайнса и резистанса. При показателе легкие «жесткие» (имеет место низкая податливость, например, при ОРДС), изображенные легкие приобретают граненную или угловатую форму, в зависимости от степени нарушения податливости, при эмфиземе (высокая податливость), картина легких приобретает чересчур округлую форму («перераздутые» легкие). При нарушении проходимости бронхов (требуется санация, бронхоспазм и т. д.), то очертания бронхов сужаются относительно нормальной фоновой картины, при выраженной обструкции «бронхи» становятся узкими и приобретают красную окраску. 5 градаций визуализации формы. Помимо графического изображения на экране представлены показатели комплайнса, резистанса, данных пациента. При появлении спонтанных вдохов, под легкими, вначале инициированного пациентом вдоха, появляется изображение диафрагмы. Таким образом, только с одного взгляда можно судить о состоянии легочной механики пациента, его активности и оценивать ситуацию в динамике.

Требования к безопасности, не хуже:
Настраиваемое ограничение давления во всех режимах, с целью снижения риска развития баро- и волюмотравмы легких, пневмоторакса, негативного влияния на гемодинамику и внутричерепного давления.
Экстренный (ручной) вдох.
Автоматическое переключение на воздух при отсутствии кислорода без изменения параметров вентиляции (давление, дыхательный объем, минутная вентиляция). 
Защита от непреднамеренной установки несовместимых параметров.
Защита настроек аппарата с помощью кнопки блокировки всех сенсоров управления.
Резервная вентиляция при возникновении внезапной неисправности потокового датчика.
Конверсия прежних параметров вентиляции при переходе с одного режима на другой
Многоуровневая и приоритетная сигнализация.
Защитный клапан, соединяющий контур с атмосферой при выходе аппарата из строя.

Кислородный баллон в комплекте поставки
	      1 шт.

	
	
	2.
	Электрический кабель
	Предназначен для электропитания аппарата от электрической сети, длина 2 м.
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие, не хуже:

	
	
	1.
	Штеккер DIN для подключения к кислородной сети
	Универсальный штекер быстрого соединения, предназначен для подключения кислородного шланга к газораспределительной сети медицинского учреждения. Евростандарт.
	1 шт.

	
	
	2.
	Шланг для подачи кислорода
	Шланг предназначен для подвода медицинского кислорода к аппарату ИВЛ., длина 4 м., с внутренним диаметром 6,5 мм., из высокопрочного силикона. В комплекте коннектор DISS для подключения шланга к аппарату.
	1 шт.

	
	
	3.
	Коннектор для подключения кислорода под низким давлением
	Коннектор для подключения кислорода под низким давлением. Обеспечивает возможность подсоединения к аппарату ИВЛ кислорода с низким давлением, например от кислородного концентратора.
	1 шт.

	
	
	4.
	Опция: вентиляция новорожденных в различных модификациях (активационный ключ с кодом активации режима вентиляции, датчики и модули)
	Комплект предустановленных программно-технических решений, обеспечивающий высококачественную вентиляцию новорожденных. Активируется кодом.
Вес пациента: 0,2 – 30 кг.
Суммарный по режимам диапазон частоты дыхания для категории новорожденных пациентов:
1 – 80 вдохов в минуту.
Дыхательный объем: 2 – 300 мл.
Инспираторное время: 0,1 – 12 сек.
Управляемое давление: 0 – 45 cmH2O.
Давление поддержки: 0 – 45 cmH2O.
Чувствительность потокового триггера: 0,1 – 5 л/мин.
	1 шт.

	
	
	5.
	Опция: режим nCPAP-PС в различных модификациях (активационный ключ с кодом активации режима вентиляции, датчики и модули)
	Программное решение, обеспечивающее режим неинвазивной синхронизированной назальной CPAP-терапии, включая возможность поддержки давлением (PS).
	1 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы, не хуже:

	
	
	1.
	Дыхательный контур пациента для новорожденных
	Силиконовый дыхательный контур для новорожденных пациентов, внутренний диаметр 12 мм, гладкоствольный, многократного применения, автоклавируемый. В комплекте: гладкоствольные силиконовые шланги – 2 шт., влагосборник – 1 шт., Y-образный тройник – 1 шт., гофрированный удлинитель с угловым шарниром – 1 шт.
	1 к-т

	
	
	2.
	Пылевой фильтр турбины и охлаждающего вентилятора
	Комплект из 5-ти фильтров. Пылевой фильтр турбины предназначен для предварительной очистки забираемого воздуха из окружающей среды. Фильтр охлаждающего вентилятора обеспечивает защиту от пыли внутренних узлов и электронных блоков аппарата.
	1 к-т

	
	
	3.
	HEPA-фильтр турбины
	Фильтр предназначен для тонкой очистки забираемого с окружающей среды воздуха.
	1 шт.

	
	
	4.
	Кислородный датчик
	Кислородный датчик гальванического типа, предназначен для определения реальной концентрации кислорода во вдыхаемой смеси.
	1 шт.

	
	
	5.
	Многоразовый автоклавируемый экспираторный клапан с мембраной экспираторного клапана в комплекте
	Многоразовый автоклавируемый экспираторный клапан с мембраной экспираторного клапана. Представляет собой легко съемное устройство, что позволяет осуществлять дезинфекционную обработку (стерилизацию), обеспечивая минимальный риск бактериальной контаминации аппарата и дыхательного контура. 
	1 к-т дыхательного контура.зинфекционную обработку (стерилизацию), обеспечивая минимальный риск бактериальной контаминации ап

	
	
	6.
	Датчик потока неонатальный
	Датчик потока для неонатальных пациентов с минимальным мертвым пространством, основан на принципе измерения дифференциального давления. Датчик имеет две трубки для подключения, устанавливается в тройнике пациента.
Проксимальное к пациенту расположение обеспечивает высокую точность измерения инспираторных и экспираторных, дыхательных объемов и потоков, обеспечивает измерение инспираторных давлений непосредственно у коннектора пациента, а также позволяет расширить количество и повысить точность параметров мониторинга.  Комплект из 10 шт.
	1 к-тдыхательного контура.зинфекционную обработку (стерилизацию), обеспечивая минимальный риск бактериальной контаминации ап

	
	
	7.
	Стартовый набор nCPAP
	Стартовый набор включает все необходимые комплектующие для проведения неинвазивной назальной CPAP-терапии через назальные канюли и назальные маски. В комплекте: генераторы потока, назальные канюли, назальные маски, шапочки разных размеров, измерительная лента. Комплект на 10 пациентов.
	1 к-т

	4
	Требования к условиям эксплуатации
	Температура и влажность:
Температура: от 5 до 40°C 
Влажность: от 10 до 95% относительной влажности, без конденсации
Высота: до 4000 м над уровнем моря
Электропитание:
От 100 до 240 Вольт, 50/60 Гц.
Максимальная потребляемая мощность: 150 Вт.

	5
	Условия осуществления поставки МТ 
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP: Илийская ГЦБ, Алматинская область

	6
	Срок поставки МТ
	Срок поставки 50 дней с момента подписания договора

	7
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий















Лот №3
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники
	Открытая реанимационная система для интенсивной терапии новорожденных, с принадлежностями, 


	2
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1
	Открытая реанимационная система для интенсивной терапии новорожденных, с
принадлежностями (с сервоконтролем температурного режима, без электрической регулировки высоты ложа пациента
Включает:
- Мобильное основание;
- Мобильная стойка;
- Предохранители;
- Кварцевый нагревательный элемент;
- Галогеновая лампа;
Микропроцессорный блок-плато;
- Матрасик;
- Стенка плексигласовая;
- Панель-экран;
- Боковой уголок для стенок
	Обеспечивает лёгкий доступ персонала к новорожденному при проведении большого количества лечебно-диагностических манипуляций.
Мобильное основание расположено на 4-х колесах (2 с полной блокировкой, 2 с блокировкой по направлению движения), защищенное противоударными вставками, позволяет легко перемещать оборудование. Так же оснащено ручками для перевозки как с фронтальной стороны, так и в тыловой части.

Ложе пациента снабжено защитными панелями, предотвращающими случайное падение пациента, и, в случае необходимости, откидывающиеся со стороны врача для более полного доступа к пациенту.

Задняя защитная панель снабжена втулками из высокотехнологичного мягкого автоклавируемого силикона для проведения проводов, инфузионных магистралей
- количество втулок: 4
Увеличенное расстояние до нагревательного элемента предотвращает любые возможные касания врача с блоком нагрева.
- расстояние от ложа пациента до нагревательного элемента: не менее 80 см.

    Наличие транскутанного светодиодного определителя сосудов, предназначенного для точного определения местоположения вен на руках и ногах новорожденных, с опцией, позволяющей его использовать и для диагностики пневмоторакса у новорожденного. Может использоваться одним оператором. Холодный свет исключает возможность ожога при высокой интенсивности освещения. Классификация: 2 LED. Длина волны: не менее 629 нм

   Держатель трубок и контура пациента расположен оптимально для удобства работы медперсонала

Требования к электропитанию:
Блок обеспечивает работу при питании от электрической сети переменного тока 
220± 10 % В, 50-60 Гц, 1150 ВА – без блока фототерапии, 1550 ВА с блоком фототерапии

Требования к нагревателю:
Нагрев обеспечивается полиметаллическим кварцевым нагревателем, обеспечивающим плавную регулировку мощности излучения, снабжен специализированным отражателем для обеспечения оптимальной площади обогрева и вентиляционными ходами для предотвращения выхода его из строя.
- Максимальная мощность излучателя, не менее – 500 Вт
Блок нагревателя снабжен обсервационной лампой с защитным экраном
 - световой поток: не менее - 1000 люкс
 - потребляемая мощность, не более – 50 Вт
Для обеспечения возможности проведения рентгенологических исследований – блок отклоняется на  60 ° относительно начального положения. 

Требования к интерфейсу:
Панель интерфейса реализована по принципу одноуровневой настройки и отображения всех рабочих параметров:
1. Устанавливаемая и текущая температура кожи пациента
2. Режим работы
3. Контроль тревожных состояний
4. Мощность излучения – устанавливаемая и текущая
Включение основных блоков производится с ближайшего к персоналу положения.

Требования к контролю и мониторингу:
Контроль температуры:
Установка значения температуры для  контроля кожного температурного датчика: 34,0-37,9  °С
Точность установки кожного датчика: ± 0,1оС
Точность измерения кожного датчика: ± 0,1оС
Показание температуры на дисплее LCD: 0-99.9 °С
Переход в автоматический режим от температуры: 34,0 оС
Контроль температуры тела пациента: 18,0-42 °С
Вариабельность температуры вдоль ложа пациента: не более 0,8 °С

Требования к отклонениям параметров:
Контроль температуры кожи: не более ± 1оС от заданной величины

Требования к самотестированию:
Самотестирование аппарата выполняется автоматически, после включения электропитания аппарата без участия медперсонала. 

Требования к тревожной сигнализации:
Аппарат обеспечивает световую и звуковую сигнализацию. Аппарат подсвечивает нужный раздел соответствующей тревоги на панели интерфейса.
Уровень звукового сигнала: не менее 70 дБа на расстоянии 3 м.
Функциональные требования:
- Время непрерывной работы: без ограничений
- Совмещенные с ручками для перевозки рельсы для дополнительного оборудования
- Встроенная полка для рентгеновских кассет с метками для позиционирования кассет
- Метки на откидных панелях для позиционирования рентген-кассет
- Угол Тределенбурга / Фоулера:  10 °
- фиксатор основного и боковых положений нагревателя

Требования к циркуляции воздуха:
Для обеспечения всех необходимых параметров, скорость окружающего воздуха не должна превышать 0,3 м/с
	4 к-т.

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1
	Выдвижные ящики для хранения
принадлежностей
	Блок с выдвижными ящиками для хранения принадлежностей, максимальная нагрузка не менее 18 кг.

	1 шт.

	
	
	2
	Инфузионная телескопическая стойка
	Инфузионная стойка с 4-мя крюками
	1 шт.

	
	
	3
	Полка для мониторов
	Полка для мониторов
	1 шт.

	
	
	4
	Апгар-таймер
	Апгар-таймер, с батарейками и креплением. Возможность фиксации на любой кроватке с обогревом или открытой реанимационной системе.
	1 шт.

	
	
	5
	Рельс для подвешивания оборудования
	Рельс для подвешивания оборудования
	1 шт.

	
	
	6
	Система флоуметр/увлажнитель/ аспиратор с креплением
	Комбинированная кислородно-аспирационная система:
1.	Вакуумный инжекционный аспиратор:
Вакуум: до 400 мм ртутного столба
Точность измерения - +/- 10%
Габариты: 120х260х130 мм
Вес: около 1500 гр.
Источник питания: Медицинские кислород или сжатый воздух
Необходимое рабочее давление: 4-5 атм. (405,2 – 506,5 кПа)
Расход газа: 1-5 литров/минуту
Рабочая температура: 22-30 °C (комнатная температура)
2.	Кислородный Флоуметр:
Источник питания:
Медицинский кислород или воздух
Необходимое рабочее давление:
4,5 атм (455,8 кПа)
Регулируемый расход:
0-16 л/мин
Разъемы:
Вход: Резьба ¼ дюйма
Выход: Резьба 3/8 дюйма
Рабочие условия:
Температура от -20 до +60 °C
3.	Емкость для аспирата:
Объем: 400 мл
Материал: Полисульфон
Вес: 80 гр
Габариты: Высота 160 мм, диаметр 80 мм  
	1 к-т

	
	
	7
	Кислородная палатка (с защитой от фототерапевтического излучения)
	Кислородная головная палатка с защитой от фототерапевтического излучения предназначена для подачи кислородо-воздушной смеси непосредственно в область головы ребенка и защиты глаз ребенка от интенсивного света
	1 шт.

	
	
	8
	Кожный температурный датчик
	Кожный температурный датчик, многоразовый
	1 шт.

	
	
	9
	Кислородный шланг с коннектором
	Кислородный шланг с коннектором для подсоединения к кислородному баллону или центральной разводке, позволяющий проводить кислородотерапию
	1 к-т.

	
	
	10
	Силиконовая трубка (кислородная)
	Для соединения "тройной системы" и кислородной палатки
	1 шт.

	
	
	11
	Система контроля давления (с клапаном)
	Система предназначена для проведения ручной искусственной вентиляции легких с установкой и контролем максимального давления на вдохе и положительного давления в конце выдоха или неинвазивного СРАР в процессе первичной реанимации в условиях родильного зала или палаты интенсивной терапии новорожденных родильного блока.
Включает:
- Систему для ручной вентиляции новорожденных (включая манометр, клапан установки максимального давления на вдохе, клапан сброса избыточного давления (более 45 мм водн ст)) – 1 шт.;
- Набор для крепления на стандартный рельс – 1 шт.;
- Адаптер 15F/22M (одноразовый, для соединения контура NeoPeeP с аппаратом) – 20 шт.;
- Дыхательный контур NeoPeeP (индивидуальный контур пациента, включая Т-образный клапан) – 20 шт.;
- Маска дыхательная, размер 00 (индивидуальная, силиконовая, круглая, с уплотнительным кольцом) – 20 шт.;
- Маска дыхательная, размер 01 (индивидуальная, силиконовая, круглая, с уплотнительным кольцом) – 20 шт.;
	1 к-т

	
	
	12
	Смеситель кислородный
	Предназначен для подготовки дыхательной кислородо-воздушной смеси  для проведения первичных реанимационных мероприятий, искусственной вентиляции легких, неинвазивного СРАР, кислородной терапии.
Включает:
- Кислородо-воздушный смеситель с адаптерами – 1 шт.;
- Набор креплений для соединений смесителя и флоуметров – 1 шт.;
- Набор креплений для соединений смесителя и флоуметров – 1 шт.;
- Флоуметр, хром, 0 - 1 л/мин с креплением – 1 шт.;
- Флоуметр, хром, 0 - 15 л/мин с креплением – 1 шт.;
- Шланг высокого давления, кислородный, 1,5 м – 1 шт.;
- Шланг высокого давления, воздушный, 1,5 м – 1 шт.;
- Переходник  (2 шт/комплект) – 1 шт.
- Набор для крепления смесителя на стандартный рельс – 1 шт.;
- Трубка для соединения флоуметра смесителя и аппарата для ручной вентиляции – 1 шт.
	1 к-т.

	
	
	13
	Компрессор медицинский
	Компрессор медицинский воздушный в комплекте с креплениями, характеристики:
- Выходная мощность - 14 л/мин  при давлении 50 psi;
- Питание: 220/240 В, 50 Гц;
- Потребляемый ток: 1,7 А;
- Плавкий предохранитель: 3,15 А;
- Необходимое заземление : 0,1 Ом;
- Размеры : 20,96см х 53,43см х 34,29см;
- Вес: 11,61 кг;
- Выходной штуцер с наружной резьбой;
- Уровень шума: 50 дБ;
- Манометр: от 0 до 100 psi;
- Регулировка давления : от 0 до 50 psi
	1 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	1
	Адгезивные колпачки и ленты для кожных
Датчиков (защитные наклейки для температурного датчика 100шт.)
	Защитные наклейки для температурного датчика в количестве 100 шт.
	1 уп.

	
	
	
	1 к-т

	
	
	
	1 к-т

	
	
	
	1 к-т

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Питание: 220 В, 50/60 Гц, Потребление энергии: 980 ВА

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP: Илийская ЦРБ, Алматинской области


	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	90календарных дней с момента подписания договора


	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.



Лот №4

	Техническая спецификация

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	
	
	

	1
	Наименование медицинской техники
	Монитор пациента с принадлежностями

	2
	Требования к комплектации
	№ п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество

	
	
	
	
	
	(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Монитор пациента, основной блок
	Монитор пациента  основной блок 
"Монитор пациена - 1 шт.
Шнур питания сетевой - 1 шт.
Инструкция по эксплуатации на бумажном/ электронном носителе - 1 шт.
 Монитор пациента, дисплей 12,1 дюйм, кол-во волн: 8, измерения: ЭКГ, пульсоксиметрия, НИАД, дыхание, 2 канала температуры, измерения инвазивного давления 2 канала, Расширенный анализ аритмий, Полное раскрытие волн, Аналоговый выход ЭКГ. Шнур питания сетевой, инструкция по эксплуатации на бумажном/ электронном носителе
Габариты: 25 см (В) x 33 см (Ш) x 18 см (Д)
Вес без аккумулятора: <3.3 кг (7.0 фунта)
Дисплей: экран 5-проводной сенсорный.
Разрешение: 1280 активных пикселов в строке,
800 активных строк в кадре
Угол просмотра Боковой угол просмотра дисплея составляет приблизительно ±15 градусов.
Наличие ночного режима.
Звуковой диапазон(Аварийные и информационные сигналы) 45–85 дБ ± допустимое отклонение 3 дБ Время отклика системы 1 с.
Система охлаждения - конвекционная, без вентилятора. Наличие видеовыхода и USB порта.
Программное обеспечение на русском языке. Наличие сенсорных функциональных клавиш.  Наличие возможности объединения мониторов в единую информационную сеть и подключения к центральной станции.
Наличие отображения всех мониторируемых параметров в виде табличных и/или графических трендов.
Длительность записи трендов 240 часов. 
Наличие отображения сигналов тревог в виде списка с аннотацией и классификацией по приоритету и времени возникновения.
Наличие уведомления о сигналах тревоги с помощью звуковых и световых индикаторов или экранных сообщений.
Корпус монитора выдерживает обработку дезинфицирующими средствами.
Наличие возможности экспорта данных в формате HL7.
Технические характеристики модуля нАД
Метод Осциллометрический, использующий постепенное уменьшение давления
Диапазон измерений для взрослых: Систолическое давление 30–270 мм рт. ст. (4.0–36.0 кПа), Диастолическое давление 10–245 мм рт. ст. (1.3–32.7 кПа), СРД 20–255 мм рт. ст. (2.7–34.0 кПа).
Диапазон измерений для детей: Систолическое давление 30–180 мм рт. ст. (4.0–24.0 кПа), Диастолическое давление 10–150 мм рт. ст. (1.3–20.0 кПа), СРД 20–160 мм рт. ст. (2.7–21.3 кПа),
Диапазон измерений для новорожденных: Систолическое давление 30–130 мм рт. ст. (4.0–17.3 кПа),
Диастолическое давление 10–100 мм рт. ст. (1.3–13.3 кПа), СРД 20–120 мм рт. ст. (2.7–16.0 кПа).
Погрешность измерения артериального давления: Максимальное среднеквадратическое отклонение: ≤ 8 мм рт. ст.
Максимальная средняя ошибка: ±5 мм рт. ст.
Диапазон для частоты пульса 40–300 уд/мин
Погрешность измерения частоты пульса
• 40–100 уд/мин ±5 уд/мин
• 101–200 уд/мин: ±5% от показания
• 201–300 уд/мин: ±10% от показания
Начальное давление накачивания манжеты:
• Взрослые: 160 мм рт. ст. (21.3 кПа)
• Дети: 140 мм рт. ст. (18.7 кПа)
• Новорожденные: 100 мм рт. ст. (13.3 кПа)
Диапазон исходного давления накачивания:
• Взрослые: 100–280 мм рт. ст. с шагом
10 мм рт. ст. (13.3–37.4 кПа с шагом 1.3 кПа)
• Дети: 80–190 мм рт. ст. с шагом 10 мм рт. ст. (10.7–25.3 кПа с шагом 1.3 кПа)
• Новорожденные: 60–140 мм рт. ст. с шагом 10 мм рт. ст. (8.0–18.7 кПа с шагом 1.3 кПа)
Технические характеристики модуля температуры:
Диапазон измерений для всех точек измерений От 25 до 45 °C (от 77 до 113 °F)
Время отклика на помехи при нагревании 150 с
Время отклика на помехи при охлаждении 150 с
Характеристики ЭКГ:
Диапазон измерения ЧСС Взрослые: 15–300 уд/мин
Дети и новорожденные: 15–350 уд/мин
Погрешность измерения ЧСС ±1% или ±1 уд/мин (в зависимости от того, что больше)
Полоса частот Обычный мониторинг: 0.67–40 Гц
Мониторинг с фильтрацией: 0.67–20 Гц
Расширенный мониторинг: 0.05–100 Гц
Скорости развертки дисплея 12.5 мм/с, 25.0 мм/с и 50.0 мм/с
Обнаружение водителя ритма
Индикатор на дисплее аналоговых сигналов, выбирается пользователем
Размер кривой ЭКГ (чувствительность) 4.0, 2.0, 1.0, 0.5, 0.25 см/мВ или Авто
Состояние отключения отведений
Обнаружение и отображение
Входное сопротивление > 2.5 МОм
Коэффициент ослабления синфазного сигнала (CMRR) > 86 дБ (с дисбалансом 51 кОм/47 нФ)
Диапазон входного сигнала ±5 мВ
Кривая активизации дыхания <250 мкА, 37 кГц (номинально)
Время до подачи сигнала тревоги по тахикардии <5.0 с
Возможность подавления высокого Т-зубца Проверено для амплитуды Т-зубца 1.8 мВ
Способ усреднения ЧСС
Применяются три различных способа:
• обычно ЧСС вычисляется усреднением последних 12 интервалов R-R;
• для периодов ЖЭ при вычислении ЧСС усредняется до 8 интервалов R-R;
• если длительность каждого из 3 последовательных интервалов R-R превышает 1 200 мс (т. е. частота ниже
50 уд/мин, для новорожденных — 80 уд/мин), то при вычислении ЧСС усредняются 4 последних интервала R-R.
Время отклика измерителя ЧСС на изменение ЧСС
При изменении ЧСС от 80 до 120 уд/мин: 10 с (максимум)
При изменении ЧСС от 80 до 40 уд/мин: 10 с (максимум)
Точность измерения ЧСС и реакция на нерегулярный ритм
Обеспечивает правильные сердечные ритмы:
• Желудочковая бигеминия: 80 уд/мин
• Медленная альтернирующая желудочковая бигеминия: 60 уд/мин
• Быстрая альтернирующая желудочковая бигеминия: 120 уд/мин
• Двунаправленные систолы: 90 уд/мин
Точность воспроизведения входного сигнала
Для получения полной погрешности системы и частотной характеристики использовались методы A и B.
Время до подачи сигнала тревоги при остановке сердца <10 с
Время до подачи сигнала тревоги при низкой ЧСС <10 с
Время до подачи сигнала тревоги по высокой ЧСС <10 с
Подавление импульсов водителя ритма
Соответствует требованиям стандарта AAMI EC13 с использованием метода A
Подавляет от ±2 мВ до ±700 мВ
Длительность импульса 0.1–2.0 мс
Без перегрузки
Подавление быстрых сигналов ЭКГ детектором импульсов водителя ритма
При входном сигнале 5 мВ минимальная скорость нарастания выходного напряжения 1 В/с (приведенная ко входу) запускает детектор импульсов водителя ритма
Технические характеристики модуля импедансного измерения дыхания:
Метод Трансторакальный импеданс
Диапазон измерений 3–150 дыханий в минуту (дых./мин)
Разрешение 1 дыхание в минуту (дых./мин) Погрешность • ±1 дых./мин в диапазоне 3–120 дых./мин
• ±2 дых./мин в диапазоне 121–150 дых./мин. Кривая активизации дыхания <250 мкА, 37 кГц (номинально)
Используемые отведения ЭКГ RA–LL
Скорости развертки дисплея 6.25, 12.5, 25 и 50 мм/с
Состояние отключения отведений
Обнаружение и отображение 
Технические характеристики модуля иАД
Диапазон измерений -40–360 мм рт. ст
Входнаячувствительность5мкВ/В/мм рт. ст.
Статическиесмещения нуляДо ±200 мм рт. ст. с погрешностью±1 мм рт. ст.
Погрешность усиления ±1% с отклонением менее 0.05%/°C
Сопротивлениенагрузки датчика
Сопротивление нагрузки Memscap:200–2 000 Ом
Выходное сопротивление Memscap:3 000 Ом
Сопротивление нагрузки Transcap:300–700 Ом
Выходное сопротивление Transcap:300–1 000 Ом
Общая погрешность(с учетом датчика)±4% от показания или ±4 мм рт. ст.(в зависимости от того, что больше)
Объемное замещениеCPJ840J60.2 мм3/100 мм рт. ст.
Время прогреваоборудования и датчика<15 с
Стандарты безопасности: EN/IEC 60601-1, EN/IEC 60601-1-2, EN/IEC 60601-1-8, EN/IEC 60601-2-27, EN/ IEC 80601-2-30, IEC 60601-2-34, IEC 60601-2-49, EN/ISO 80601-2-55, EN/ISO 80601-2-61, EN/IEC 62366, EN/IEC 62304, EN/IEC 60601-1-6, EN/ISO 80601-2-56
Класс защиты Оборудование класса I с внутренним источником питания в соответствии со стандартом EN/IEC 60601-1
Степень защиты Тип CF с защитой от разряда
дефибриллятора: стандарт EN/IEC 60601-1
Защита от проникновения вертикально
падающих капель воды IPX1
Режим работы Непрерывный
Защита от угрозы возгорания воспламеняющихся смесей анестетиков
Прибор не предназначен для использования в присутствии воспламеняющейся смеси анестетиков с воздухом, кислородом или закисью азота согласно стандарту IEC 60601-1.
Механический удар Соответствует требованиям к механическим ударам, указанным
в стандартах ISO 9919/IEC 80601-2-61 и регламентирующим использование устройства в медицинских учреждениях.
Условия проведения испытаний:
• Максимальное ускорение: 150 м/с2 (15.3 g)
• Продолжительность: 11 мс
• Форма импульса: полусинусоида
• Количество ударов по 3 удара в каждом направлении по каждой оси (всего 18 ударов)
Механическая вибрация Соответствует требованиям к механической вибрации, указанным
в стандартах ISO 9919/IEC 80601-2-61 и регламентирующим использование устройства в медицинских учреждениях. 
Условия проведения испытаний:
• Диапазон частот: от 10 до 2 000 Гц
• Разрешение: 10 Гц
• Амплитуда ускорения: 1.0 (м/с2)2/Гц в диапазоне 10–100 Гц -3 дБ/октава в диапазоне 100–200 Гц 0.5 (м/с2)2/Гц в диапазоне 200–2 000 Гц
• Продолжительность: 10 мин по каждой из взаимоперпендикулярных осей (всего 3 оси)
Требования к электропитанию: Продолжительность работы аккумулятора (Новые, полностью
Заряженные аккумуляторы при выполнении мониторинга ЭКГ, SpO2 и измерения нАД с периодичностью 15 минут) 
• 1 ч для одного 3-элементного аккумулятора 
Время заряда аккумулятора <5 часов для заряда до уровня 90% для полностью разряженных 9- или 3-элементных аккумуляторов Блок питания Встроенный.
	1 шт.

	
	
	2
	Опция: модуль SpO2
	Модуль определения сатурации SPO2 (пульсоксиметрии). Сатурация – насыщение жидкости газами. Диапазон измерений SpO2 0% – 100%. Разрешение SpO2 1%. Диапазон измерений частоты пульса 30–300 уд/мин. Разрешение частоты пульса 1 уд/мин.
	1 шт.

	
	
	3
	Опция: модуль и функция  CAPNOSTAT  CO2 капнографии в основном потоке
	Измерение капнографии в основном потоке
Диапазонизмерений CO20–150 мм рт. Ст, 0–20 кПа, 0–204 смH2O.
Диапазонизмерений imCO2(на основаниисамого низкогопоказания
за последние20 секунд)3–50 мм рт. Ст.
Частота выборкиданных - Волнообразная выборка, 20 проб в секунду.
Разрешениекривой CO2 - 0.1 мм рт. ст.
ОтображаемоеразрешениеetCO2 и imCO21 мм рт. ст.
Время подготовкик измерениям. Полные результаты измерения характеристикиetCO2 отображаются после нагрева менее чем
через две минуты. Время отклика CO2 Время отклика CO2 (Время нарастания + Времясистемы) меньше 2 секунд:Время нарастания CO2: <60 мс, Время отклика системы: 1 с.
Периодичностькалибровки - Калибровка не требуется.
ПериодичностьавтоматическогообнуленияАвтоматическоеобнуление не требуется.Процедура обнуления требуется только при
замене адаптера воздуховода.
Погрешностьизмерения CO2(при температурегаза 35 °C):
±2 мм рт. ст. в диапазоне 0–40 мм рт. ст.
±5% от показания в диапазоне 41–70 мм рт. ст.
±8% от показания в диапазоне 71–100 мм рт. ст.
±10% от показания в диапазоне 101–150 мм рт. ст.
Изменениепогрешностиизмерений: Кратковременное изменение (4 часаиспользования): не превышает 0.8 мм рт. ст.Долговременное изменение (120-часовойпериод): сохраняются характеристики
Погрешности.
Диапазон частотыдыхания0–150 вдох./мин. 
Погрешностьизмерения частоты дыхания±1 вдох./мин.

	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	4
	Стойка 
	Рулонная стойка.

	1 шт.

	
	
	5
	Комплект для монтажа
Подвижной стойки

	Крепежный комплект рулонной стойки.

	1 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:
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	Электроды ЭКГ

	Электроды для снятия ЭКГ.
Одноразовые ЭКГ электроды,  объединенные с неонатальынми отведениями.
	1 уп.

	
	
	7
	Манжеты 
для измерения нАД
многоразовые: для взрослых,для детей,новорожденных.
	Манжеты многоразовая для интенсивного ухода для разных размеров
Многоразовая манжета для измерения неинвазивного АД для грудных детей, окружность плеча от 10 до 15 см.
Многоразовая манжета для неинвазивного измерения АД у детей, окружность плеча от 14 до 21 см. Многоразовая манжета для неинвазиного измерения АД для взрослых пациентов, охват от 20,5 до 28 см. Многоразовая манжета для неинвазивного измерения АД для взрослых пациентов, окружность плеча от 27 до 35 см. Многоразовая манжета для неинвазивного измерения АД для крупных взрослых пациентов, окружность плеча от 34 до 43 см. Многоразовая манжета для неинвазивного измерения АД для крупных взрослых пациентов, окружность плеча от 42 до 54 см. Трубка для манжет измерения неинвазивного давления - 1 шт.Воздушный шланг для НИАД. Шланг для манжет для интенсивного ухода 3 м
	1 набор.
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	Многоразовый датчик SpO2:
Для новорожденных
	Многоразовый датчик SpO2 для новорожденых. Номер модели M1193A. Датчик на руку или ногу. Рекомендуемый вес пациента1 - 4 кг. Длина кабеля1,5 м.
	1 шт.
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	Прямой Адаптер воздуховода
	Адаптер воздуховода для датчика СО2 одноразовый.
Одноразовый адаптер воздуховода для новорожденных - 10 шт.
	1 уп.
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	Магистральный кабель ЭКГ:
для, 3-х, отведений
	Кабель ЭКГ магистральный 3 электродный - 1 шт
Длина кабеля 2,7 м.
	1 шт.
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	Кабель ЭКГ: для 3-х,
отведений
	Кабель отведений ЭКГ 3 электродный - 1 шт.
ЭКГ кабель отведений для палат общего профиля.
	1 шт.
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	Аккумулятор литий-ионный
	Литиево-ионный аккумулятор, 9 -элементный 6 ч для двух 9-элементных аккумуляторов
Время зарядааккумулятора <5 часов для заряда до уровня 90%для полностью разряженных 9
	2 шт.

	
	
	13
	Датчик температурный накожный многоразовый: для взрослых.
	Многоразовый датчик для измерения температуры
Размер сенсора 9,5 мм. Длина кабеля 3,1 м.
Диапазон и точность измерений
Погрешность при измерении температуры в месте наложения датчика
составляет:
• +0,2°C в диапазоне от 0 до 60°C;
• +0,1°C в диапазоне от 25 до 45°C.
	1 шт.

	
	
	22
	Датчик CO2 для основного
потока CO2
	Многоразового использования
Время инициализации: полная спецификация в течение 2 минут, данные формы сигнала менее чем за 15 секунд при температуре окружающей среды 25 ° C.
Диапазон измерения CO2: от 0 до 150 мм рт. Ст., От 0 до 20 кПа (при 760 мм рт. Ст.)
Точность CO2: 
0-40 мм рт. Ст. +/- 2 мм рт. Ст.
41-70 мм рт. Ст. +/- 5% от показания
71-100 мм рт. Ст. +/- 8% от показания
101-150 мм рт. Ст. +/- 10% от показания
Стабильность CO2: Кратковременный дрейф: Дрейф за 4 часа не должен превышать макс. 0,8 мм рт. Ст.
Долгосрочный дрейф: спецификация точности будет поддерживаться в течение 120-часового периода.
Физические характеристики: Вес сенсора менее 25 г (без кабеля) Размер: 33 мм (В) x 48 мм (Ш) x 23 мм (Г)
Стандартный кабель длиной 3 метра.
Температура и влажность: Эксплуатация: от 0 до 45 ° C, от 10 до 90% относительной влажности, без конденсации Хранение: от -40 до 70 ° C, относительная влажность <90%, без конденсации.
Водонепроницаемость (датчик): IPX4 - защита от брызг.
Вывод данных: в реальном времени, линеаризованная, откалиброванная концентрация газа CO2 (мм рт. Ст.), Конечный CO2, вдыхаемый CO2, частота дыхания.
Компенсация газового и барометрического давления.
Выбираемые компенсации для O2 (0-100%) и N2O (Вкл / Выкл) и He (Вкл / Выкл)
	1 шт.

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Линейное напряжение
100–240 В переменного тока Потребляемая мощность <75 Вт Частота 50/60 Гц
Температурный режим
Рабочая температура От 10 до 40 °C (от 50 до 104 °F)
Температура хранения От -20 до 50 °C (от -4 до 122 °F)
Температура для транспортировки От -20 до 40 °C (от -4 до 104 °F)
Влажность
Рабочая влажность Относительная влажность 15–90%, без конденсации
Влажность при хранении Относительная влажность 15–90%, без конденсации
Влажность при транспортировке Относительная влажность 15–90%,
без конденсации 
Атмосферное давление
Рабочее атмосферное давление 0–3 000 м (0–9842 фута) над уровнем моря От 1 013 до 701 мбар (от 101 до 70 кПа)
Атмосферное давление при хранении 0–3 000 м (0–9842 фута) над уровнем моря От 1 013 до 701 мбар (от 101 до 70 кПа)
Атмосферное давление при транспортировке 701–1 013 гПа
Электромагнитная совместимость Соответствует требованиям стандарта IEC 60601-1-2:2007

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP Адрес в соответствии с договором


	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	 90 календарных дней


	
	
	

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Лот №5

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники 
	Шкаф с горизонтальным ламинарным потоком воздуха

	2

	

Требования к комплектации


	№
п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1
	Шкаф с горизонтальным ламинарным потоком воздуха
	- Шкаф с горизонтальным ламинарным потоком воздуха ISO 3 согласно ISO14644-1 для защиты продукции от внешнего загрязнения и перекрестного загрязнения внутри рабочей камеры.
- Микропроцессорное управление последнего поколения
- Автоматический контроль воздушного потока
- Переключатель уменьшенного воздушного потока
- Фильтр H14 с микросеткой выравнивающей потолок для обеспечения максимального равномерного воздушного потока
- Специальные боковые стенки из закаленного стекла с эффектом бокового потока(LFC).
- Бесшумная и тихая работа <57 дБ(A)
- Высокоэффективные моющиеся полиуретановые фильтры предварительной очистки для удаления крупный частиц до того, как воздух достигнет фильтра H14
- Высокоэффективные воздушные фильтры класса H14 гарантируют эффективность 99,995% по частицам размером 0,1-0,2 микрон (MPPS) (протестированы и сертифицированы согласно EN1822-1 и EN 13091:1999)
- Электрооборудование в соответствии с международными стандартами и директивами по EMC.
- Освещение: 1000 люкс
- Электронное управление скоростью воздуха. Средний объемный поток воздуха контролируется с помощью встроенного лопастного анемометра и контролируется микропроцессором. Средняя скорость поддерживается в диапазоне 0,4 м/с ± 10%
-На гистограмме отображается значение скорости воздушного потока. Высокий или низкий расход воздуха отображается красным цветом.
- видимые и звуковые сигналы тревоги для сигнализации скорости воздуха и засорения фильтра. Встроенный счетчик работы фильтра.
- Наружные поверхности шкафа изготовлены из холоднокатаной стали с лакокрасочным покрытием.
- Возможность установки до четырех заглушек рядом со светильником на потолке шкафа, чтобы оставить рабочую поверхность свободной.
- Тестовый порт DOP на правой стороне для быстрой и простой проверки целостности фильтра
- Режим уменьшенного потока для поддержания чистоты рабочей зоны в нерабочее время
	1 шт.

	
	
	
	
	
	

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	1
	нет
	
	

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Требования:  к помещению:
Напряжение питания, В - 220±22.
Частота питающей сети, Гц –50.
Потребляемая мощности, не более ВА – 50.

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP условия осуществления поставки медицинской техники согласно с условиям договора

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	Срок поставки медицинской техники 45 календарных дней
Адрес: РК, Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание должно проводиться 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.



Лот №6

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)
	Аппарат ИВЛ в комплекте с принадлежностями

	2
	Наименование МТ, относящейся к средствам измерения 
	Аппарат ИВЛ в комплекте с принадлежностями

	3
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Основной блок Аппарат ИВЛ 
	Аппарат предназначен для проведения продолжительной искусственной вентиляции легких взрослых, детей и новорожденных в условиях отделений интенсивной терапии и реанимации, послеоперационных палат и внутрибольничной транспортировки. Основные характеристики: Вентилятор: электронный, микропроцессорный, автономный, от источника сжатого воздуха, турбинная технология. Активное или пассивное увлажнение. Требования к питанию: Входное напряжение от 100 до 240 В. Аккумулятор: 1 или 2 аккумулятора. 5600 мАч в случае одного аккумулятора 11 200 мАч в случае двух аккумуляторов. Минимальное время работы от аккумуляторов: 90 мин (при работе от одного нового полностью заряженного аккумулятора в стандартном режиме работы); 180 мин (при работе от двух новых полностью заряженных аккумуляторов в стандартном режиме работы). Дисплей: Сенсорный TFT-дисплей диагональю не менее 15,6 дюйма, разрешение не менее 1920 × 1080 пикселов. Настраиваемые углы: поворот влево и вправо на не менее 270 градусов, поворот вверх и вниз на не менее 45 градусов. Светодиодная и звуковая индикации - наличие. Разъемы подключений: Сетевой разъем RJ-45 – не менее 1. Разъем USB – не менее 1. Разъем RS-232 – не менее 1. Порт для вызова медсестры – не менее 1. Разъем VGA – не менее 1. Технические характеристики пневматической системы: Подача газа: Тип газа: Воздух, кислород. Возможность работы от центрального газоснабжения – наличие. Возможность работы от воздушного компрессора – наличие.  Возможность работы от встроенной турбины – наличие. Диапазон давления: не менее от 280 до 650 кПа. Номинальные требования к потоку: не менее 180 л/мин. Режимы аппарата: V-A/C объем, вентиляция с поддержкой объемом/регулировкой по объему – наличие. P-A/C давление, вентиляция с поддержкой давлением/регулировкой по давлению – наличие. V-SIMV объем, синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция - наличие. P-SIMV давление, синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция – наличие. CPAP/PSV постоянное положительное давление в дыхательных путях/вентиляция с поддержкой давлением – наличие. SIGH вздох – наличие. Вентиляция DuoLevel – наличие. PRVC регулируемая по давлению вентиляция с регулировкой по объему. APRV вентиляция со сбросом давления в дыхательных путях – наличие. PRVC-SIMV регулируемая по давлению вентиляция с регулировкой по объему, синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция – наличие. AMV вентиляция с адаптируемым минутным объемом – наличие. P0.1 давление окклюзии, равное 100 мс – наличие. WOB работа дыхания – наличие. RSBI индекс быстрого поверхностного дыхания – наличие. PEEPi внутреннее положительное давление в конце выдоха – наличие. NIF отрицательная сила вдоха – наличие. ATRC автоматическая компенсация сопротивления трубки – наличие. NIV неинвазивная вентиляция – наличие. Парамагнитный датчик О2 – опция. Режим неонатальной вентиляции – наличие. CPRV вентиляция при сердечно-лёгочной реанимации – опция. VS вентиляция с поддержкой объемом – опция. Weaning Tool инструмент для отлучения от ИВЛ – опция. Инструмент для защиты легких во время вентиляции – опция. Модуль измерения CO2 в боковом потоке (опционально): Диапазон измерений не менее от 0 до 152 мм рт. ст. Разрешение не более 1 мм.рт.ст. Измеряемые параметры не хуже: МОCO2; Диапазон не менее от 0 до 9999 мл/мин; Разрешение не более 1 мл/мин. Скорость пробоотборного потока не менее 120 мл/мин. Модуль измерения CO2 в основном потоке (опционально): Диапазон измерений не менее от 0 до 150 мм рт. ст. Разрешение не более 1 мм.рт.ст. Измеряемые параметры не хуже: подъемCO2 не менее от 0 до 9,99 %/л, МОCO2 не менее от 0 до 9999 мл/мин. Модуль пульсоксиметрии SpO2(опционально): Диапазон измерений не менее от 0 до 100 %. Разрешение не более 1%. Погрешность не более: Взрослые/дети от 70 до 100 %: ±2 %. Новорожденные: от 70 до 100 %: ±3 %. Диапазон ЧП не менее от 20 до 300 /мин. Задаваемые параметры аппарата ИВЛ: Параметры регулировки: O2 не менее от 21 до 100%. Дыхательный объем: Взрослые не менее от 100 до 4000 мл, Дети не менее от 20 до 300 мл, Новорожденные не менее от 2 до 100 мл. Частота дыхания: Новорожденные не менее от 1 до 150 /мин, Взрослые/дети не менее от 1 до 100 /мин. Частота SIMV не менее от 1 до 60 /мин. Время вдоха не менее от 0,10 до 10,00 сек. Отношение времени вдоха к времени выдоха (I:E) не хуже от 4:1 до 1:10. Время подъема давления не менее от 0,00 до 2,00 сек. Положительное давление в конце выдоха (PEEP) не менее от 0 до 50 см H2O. Уровень регулировки давления вдоха (относительно PEEP/низкое давление): Система подачи газа высокого давления не менее от 1 до 100 см H2O; Резервная система подачи воздуха не менее от 1 до 80 см H2O. Уровень поддержки давлением (относительно PEEP/ низкое давление): Система подачи газа высокого давления не менее от 0 до 100 см H2O; Резервная система подачи воздуха не менее от 0 до 80 см H2O. В режиме PSV-S/T или PSV (неинвазивная вентиляция новорожденных): Система подачи газа высокого давления не менее от 1 до 100 см H2O; Резервная система подачи воздуха не менее от 1 до 80 см H2O. Высокое давление: Система подачи газа высокого давления не менее от 0 до 100 см H2O; Резервная система подачи воздуха не менее от 0 до 80 см H2O. Низкое давление не менее от 0 до 50 см H2O. Время высокого давления не менее от 0,10 до 30,00 сек. Время низкого давления не менее от 0,20 до 30,00 сек. Триггер-поток: Новорожденные не менее от 0,1 до 5,0 л/мин. Взрослые/дети не менее от 0,5 до 20,0 л/мин, выкл. Триггер по давлению не менее от -0,5 до -20,0 см H2O, выкл. Уровень срабатывания триггера выдоха Авто не менее от 1 до 85%. Частота вентиляции при апноэ: Новорожденные не менее от 1 до 150 /мин. Взрослые/дети: от 1 до 100 /мин. Давление вентиляции при апноэ (относительно PEEP/низкое давление): Система подачи газа высокого давления не менее от 1 до 100 см H2O; Резервная система подачи воздуха не менее от 1 до 80 см H2O. Дыхательный объем вентиляции при апноэ: Взрослые не менее от 100 до 4000 мл. Дети не менее от 20 до 300 мл. Новорожденные не менее от 2 до 100 мл. Время вдоха в режиме вентиляции при апноэ не менее от 0,10 до 10,00 сек. Перемежающееся положительное давление в конце выдоха не менее от 1 до 40 см H2O. Поток (O2-терапия): Взрослые не менее от 2 до 60 л/мин; Дети не менее от 2 до 25 л/мин. Поток: Взрослые не менее от 6 до 180 л/мин; Дети не менее от 6 до 30 л/мин; Новорожденные не менее от 2 до 30 л/мин. Процент времени паузы вдоха не менее от 5 до 60%. PEEP (режим nCPAP) не менее от 0 до 50 см H2O. Минутный объем не менее от 25 до 350%. Вес: Взрослые не менее от 10 до 200 кг; Дети не менее от 3 до 35 кг; Новорожденные не менее от 0,2 до 15 кг. Измеряемые параметры аппарата: Давление не менее от -20 до 120 см H2O. Дыхательный объем не менее от 0 до 6000 мл. Минутный объем: Взрослые/дети не менее от 0,0 до 100,0 л/мин; Новорожденные не менее от 0,0 до 30,0 л/мин. Частота дыхания не менее от 0 до 200 /мин. Положительное давление в конце выдоха (PEEP) не менее от 0 до 120 см H2O. I:E не менее от 150:1 до 1:150. Время вдоха не менее от 0,00 до 60,00 сек. Сопротивление вдоху/выдоху не менее от 0 до 600 см H2O/(л/с). Растяжимость статическая/динамическая не менее от 0 до 300 мл/см H2O. Дыхательный объем на выдохе при идеальной массе тела не менее от 0 до 50. Индекс быстрого поверхностного дыхания не менее от 0 до 9999 1 /(л•мин). Внутреннее PEEP не менее от 0 до 120 см H2O. Отрицательная сила вдоха не менее от -45,0 до 0,0 см H2O. Вдыхаемая концентрация кислорода не менее от 15 до 100 Об. %. Давление окклюзии, равное 100 мс, не менее от -20,0 до 0,0 см H2O. Пиковый вдыхаемый поток: Взрослые/дети не менее от 0 до 300 л/мин; Новорожденные не менее от 0 до 30 л/мин. Пиковый выдыхаемый поток: Взрослые/дети не менее от 0 до 180 л/мин; Новорожденные не менее от 0 до 30 л/мин. Отношение растяжимости в течение последних 20 % фазы вдоха к общей растяжимости не менее от 0,00 до 5,00. Постоянная времени выдоха не менее от 0,0 до 10,0 сек. Поток (O2-терапия) не менее от 0,0 до 100,0 л/мин. Работа дыхания не менее от 0,0 до 100,0 Дж/мин. Скорость потока в конце фазы выдоха: Взрослые/дети не менее от 0 до 180 л/мин; Новорожденные не менее от 0 до 30 л/мин. Объем оставшегося газа не менее от 0 до 4000 мл. %утечки не менее 100%.
	1 шт.

	
	
	2
	Режим вентиляции V-A/C
	объем, вентиляция с поддержкой объемом/регулировкой по объему
	1 шт.

	
	
	3
	Режим вентиляции P-A/C
	давление, вентиляция с поддержкой давлением/регулировкой по давлению
	1 шт.

	
	
	4
	Режим вентиляции V-SIMV
	объем, синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция
	1 шт.

	
	
	5
	Модуль P-SIMV
	давление, синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция
	1 шт.

	
	
	6
	Режим вентиляции CPAP/PSV
	постоянное положительное давление в дыхательных путях/вентиляция с поддержкой давлением
	1 шт.

	
	
	7
	Режим вентиляции SIGH
	вздох
	1 шт.

	
	
	8
	Модуль Duolevel
	Двойная вентиляция
	1 шт.

	
	
	9
	Режим вентиляции PRVC
	регулируемая по давлению вентиляция с регулировкой по объему
	1 шт.

	
	
	10
	Режим вентиляции APRV
	вентиляция со сбросом давления в дыхательных путях
	1 шт.

	
	
	11
	Режим вентиляции PRVC-SIMV
	регулируемая по давлению вентиляция с регулировкой по объему, синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция
	1 шт.

	
	
	12
	Режим вентиляции AMV
	вентиляция с адаптируемым минутным объемом
	1 шт.

	
	
	13
	Мониторинг: P0.1
	давление окклюзии, равное 100 мс
	1 шт.

	
	
	14
	Мониторинг: WOB
	работа дыхания
	1 шт.

	
	
	15
	Мониторинг: RSBI
	индекс быстрого поверхностного дыхания
	1 шт.

	
	
	16
	Мониторинг: PEEPi
	внутреннее положительное давление в конце выдоха
	1 шт.

	
	
	17
	Мониторинг: NIF
	отрицательная сила вдоха
	1 шт.

	
	
	18
	Режим ATRC
	автоматическая компенсация сопротивления трубки
	1 шт.

	
	
	19
	Режим NIV
	неинвазивная вентиляция
	1 шт.

	
	
	20
	Сенсорный дисплей
	Сенсорный TFT-дисплей диагональю не менее 15,6 дюйма, разрешение не менее 1920 × 1080 пикселов. Настраиваемые углы: поворот влево и вправо на не менее 270 градусов, поворот вверх и вниз на не менее 45 градусов.
	1 шт.

	
	
	21
	Модуль для новорожденных
	поддержка неонатальной вентиляции
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1
	Одноразовый дыхательный контур в комплекте с аксессуарами (неонатальный)
	Одноразовый дыхательный контур в комплекте с аксессуарами (неонатальный)
	20 шт.

	
	
	2
	Тестовое лёгкое
	Тестовое лёгкое (неонатальное)
	1 шт.

	
	
	3
	Химический датчик O2
	мониторинг О2, О2 терапия
	1 шт.

	
	
	4
	Мобильная тележка для аппарата
	Четыре колеса. Каждое колесо имеет тормоз.
	1 шт.

	
	
	5
	Пневматический небулайзер
	часть системы увлажнения воздуха
	1 шт.

	
	
	6
	Аккумуляторная батарея стандартной ёмкости
	Минимальное время работы от аккумулятора не менее 90 мин (при работе от одного нового полностью заряженного аккумулятора в стандартном режиме работы)
	1 шт.

	
	
	7
	Маска для неинвазивной вентиляции
	Маска для неинвазивной вентиляции (детская, размер S)
	1 шт.

	
	
	8
	Маска для кислородной терапии
	Маска для кислородной терапии(детская, размер S)
	1 шт.

	
	
	9
	Назальная кислородная канюля
	Назальная кислородная канюля (детская, размер S)
	1 шт.

	
	
	10
	Увлажнитель в комплекте (многоразовый)
	часть системы увлажнения воздуха, подаваемого пациенту в процессе проведения ИВЛ,  с подогревом, для новорожденных
	1 шт.

	
	
	11
	Комплект принадлежностей nCPAP (неонатальный)
	Комплект принадлежностей nCPAP (неонатальный)
	1 шт.

	
	
	12
	Шланги подачи газов
	Шланги подачи газов (O2 и Воздух)
	1 шт.

	
	
	13
	Дополнительный слот для модулей
	Слот для установки модулей расширения
	1 шт.

	
	
	14
	Модуль резервного газоснабжения
	Встроенная турбина (турбинная технология). Резервная система подачи воздуха не менее от 0 до 80 см H2O, максимальный поток не менее 200 л/мин.
	1 шт.

	
	
	15
	Датчик потока неонатальный (многоразовый)
	Датчик потока неонатальный (многоразовый). Диапазон потока от 0.2 до 30 л/мин
	1 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	
	
	
	

	4
	Требования к условиям эксплуатации
	Помещение, в котором предполагается размещение и установка прибора, должно соответствовать следующим требованиям:
•наличие отдельного источника электропитания (розетка стандарта EURO на напряжение от 100 до 240 В с заземленным средним выводом, частота 50/60 ГЦ, мощность 250 Вт);

	5
	Условия осуществления поставки МТ 
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP условия осуществления поставки медицинской техники согласно с условиям договора

	6
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	Срок поставки медицинской техники 45 календарных дней
Адрес: РК, Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30

	7
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ 37 месяцев. 




Лот №7

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники 
	Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции 

	
	
	

	2
	Требования к комплектации
	№
	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество

	
	
	п/п
	
	
	(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции 
	 
	1 шт.

	
	
	
	
	Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции
	

	
	
	
	
	ВЧ аппарат предназначен исключительно для того, чтобы генерировать электрическую мощность для монополярного и биполярного резания и коагуляции при хирургических вмешательствах
	

	
	
	
	
	Область применения: общая хирургия, эндоскопия (для метода "GastroCut"), гинекология, хирургия кисти, ЛОР, кардиохирургия (включая открытые операции на сердце), нейрохирургия, детская хирургия, пластическая хирургия/дерматология, грудная хирургия, ортопедия, урология, включая трансуретральную резекцию (ТУР)
	

	
	
	
	
	Условия эксплуатации:
	

	
	
	
	
	температур от +10˚С до +40˚С
	

	
	
	
	
	относительная влажность от 30% до 75% без образования конденсата
	

	
	
	
	
	атмосферное давление от 700гПа до 1060гПа
	

	
	
	
	
	площадь помещения 5 м2
	

	
	
	
	
	особых требований по эксплуатации нет.
	

	
	
	
	
	Инструкция по эксплуатации на бумажном и электронном носителе (каз./рус. язык).
	

	
	
	
	
	Технические характеристики:
	

	
	
	
	
	электропитание от сети
	

	
	
	
	
	потребляемая мощность в резервном режиме 65ВА
	

	
	
	
	
	частота сети 50/60Гц
	

	
	
	
	
	максимально потребляемая мощность при ВЧ выходной мощности 300Вт 930ВА
	

	
	
	
	
	разъем для выравнивания потенциалов
	

	
	
	
	
	диапазон напряжения 220В-240В
	

	
	
	
	
	диапазон входного напряжения 120В-240В
	

	
	
	
	
	потребление тока в резервном режиме 0,29А
	

	
	
	
	
	потребление тока при максимальной ВЧ мощности 4,0A
	

	
	
	
	
	сетевой предохранитель 2 x 5AН Т
	

	
	
	
	
	максимальная выходная мощность в режиме монополярное сечение 300 Вт
	

	
	
	
	
	максимальная выходная мощность в режиме монополярная коагуляция 120 Вт
	

	
	
	
	
	частота тока ВЧ–генератора, 330 кГц / 1МГц
	

	
	
	
	
	Подключение инструментов:
	

	
	
	
	
	количество разъемов для подключения монополярных инструментов, 2
	

	
	
	
	
	количество разъемов для подключения биполярных инструментов, 1
	

	
	
	
	
	количество портов для подключения ножных педалей, 2
	

	
	
	
	
	Монополярные функции:
	

	
	
	
	
	Автоматическое регулирование электрической дуги для всех режимов монополярного сечения
	

	
	
	
	
	Режим «Сечения» для рассечения тканей с усиленным регулируемым эффектом коагуляции
	

	
	
	
	
	Регулятор электрической дуги ARC CONTROL быстро корректирует значение мощности на выходе при различиях в структуре ткани и изменениях поверхности сечения или скорости сечения до соответствующего требуемого минимального значения. Уровень поверхностного некроза можно контролировать, регулируя глубину гемостаза установками от 0 до 9.
	

	
	
	
	
	Режим «Сечения»
	

	
	
	
	
	диапазон регулировки мощности 1 – 300 Ватт
	

	
	
	
	
	количество изменяемых эффектов 3
	

	
	
	
	
	пиковое напряжение 950 Впик
	

	
	
	
	
	Режим «Сечения MicroCUT»
	

	
	
	
	
	диапазон регулировки мощности 1 – 30 Ватт
	

	
	
	
	
	количество изменяемых эффектов 2
	

	
	
	
	
	пиковое напряжение 570 Впик
	

	
	
	
	
	Режим «Сечения MacroCUT»
	

	
	
	
	
	диапазон регулировки мощности 1 – 75 Ватт
	

	
	
	
	
	количество изменяемых эффектов 2
	

	
	
	
	
	пиковое напряжение 570 Впик
	

	
	
	
	
	Режим «GastroLOOP» используется в области гастроэнтерологии (только в составе опции «Аргон/GastroCut»). Сечение и коагуляция производится с использованием петель для полипектомии . Регулятор электрической дуги создает эффект разреза при одновременно сниженном значении мощности на выходе. Контроль ARC воздействует на незамедлительное сечение и препятствует прилипанию электродов. В этой программе в распоряжении режимы: быстрый (~ 3 импульса сечения/с), средний (~ 1,6 импульса сечения/с) и медленный (~ 1 импульс сечения/с), опционально.
	

	
	
	
	
	количество изменяемых эффектов 10
	

	
	
	
	
	пиковое напряжение 800 Впик
	

	
	
	
	
	Режим «GastroKNIFE» используется в области гастроэнтерологии (только в составе опции «Аргон/GastroCut»). Сечение и коагуляция производится с использованием инструментов для папиллотомии и эндоскопической резекции. Регулятор электрической дуги создает эффект разреза при одновременно сниженном значении мощности на выходе. Контроль ARC воздействует на незамедлительное сечение и препятствует прилипанию электродов. В этой программе в распоряжении режимы: быстрый (~ 2,5 импульса сечения/с), средний (~ 1,8 импульса сечения/с) и медленный (~ 1,4 импульса сечения/с), опционально.
	

	
	
	
	
	количество изменяемых эффектов 10
	

	
	
	
	
	пиковое напряжение 800 Впик
	

	
	
	
	
	Программа Standard используется в стандартных случаях применения для монополярных/биполярных сечения и коагуляции. Программа Macro используется в области пластической хирургии кисти и челюстно-лицевой хирургии.
	

	
	
	
	
	Программа Micro используется в нижнем диапазоне мощности с применением тонких электродов при микроскопических структурах ткани.
	

	
	
	
	
	Режим «Умеренная контактная коагуляция» используется при контактной коагуляции с целью остановки слабых капиллярных кровотечений, а также остановки кровотечений из больших участков ткани и для коагуляции на небольших поверхностях. В этой программе в распоряжении режимы:
	

	
	
	
	
	Режим «Умеренная контактная коагуляция Standard»
	

	
	
	
	
	диапазон регулировки мощности 1 – 120 Ватт
	

	
	
	
	
	количество изменяемых эффектов 3
	

	
	
	
	
	пиковое напряжение 190 Впик
	

	
	
	
	
	Режим «Умеренная контактная коагуляция Micro»
	

	
	
	
	
	диапазон регулировки мощности 1 – 30 Ватт
	

	
	
	
	
	количество изменяемых эффектов 2
	

	
	
	
	
	пиковое напряжение 150 Впик
	

	
	
	
	
	Режим «Форсированная коагуляция» используется при контактной коагуляции с незначительным радиусом действия в тканях, преимущественно при работе с электродами, имеющими малую поверхность, или тонкими электродами. В этой программе в распоряжении режима:
	

	
	
	
	
	Режим «Форсированное коагуляция Cutting Mode», резка, с высокой степенью рассечения
	

	
	
	
	
	диапазон регулировки мощности 1 – 75 Ватт
	

	
	
	
	
	количество изменяемых эффектов 2
	

	
	
	
	
	пиковое напряжение 1 660 Впик
	

	
	
	
	
	Режим «Форсированное коагуляция MixedCoag Mode», смешанная, резки и коагуляция, с умеренной степенью рассечения
	

	
	
	
	
	диапазон регулировки мощности 1 – 120 Ватт
	

	
	
	
	
	количество изменяемых эффектов 3
	

	
	
	
	
	пиковое напряжение 3 180 Впик
	

	
	
	
	
	Режим «Форсированное коагуляция Non Cutting Mode», без резки только коагуляция
	

	
	
	
	
	диапазон регулировки мощности 1 – 120 Ватт
	

	
	
	
	
	количество изменяемых эффектов 3
	

	
	
	
	
	пиковое напряжение 4 770 Впик
	

	
	
	
	
	«Форсированное коагуляция Micro Cutting Mode», микро резка
	

	
	
	
	
	диапазон регулировки мощности 1 – 30 Ватт
	

	
	
	
	
	количество изменяемых эффектов 2
	

	
	
	
	
	пиковое напряжение 1 020 Впик
	

	
	
	
	
	Режим «Форсированное коагуляция Micro Mixed Mode», микро смешанная, резки и коагуляция
	

	
	
	
	
	диапазон регулировки мощности 1 – 30 Ватт
	

	
	
	
	
	количество изменяемых эффектов 2
	

	
	
	
	
	пиковое напряжение 2 610 Впик
	

	
	
	
	
	Режим «Форсированное коагуляция Micro Non Cutting Mode», микро без резки только коагуляция
	

	
	
	
	
	диапазон регулировки мощности 1 – 30 Ватт
	

	
	
	
	
	количество изменяемых эффектов 2
	

	
	
	
	
	пиковое напряжение 4 000 Впик
	

	
	
	
	
	Режим «Форсированное коагуляция GastroCUT», опцианально
	

	
	
	
	
	диапазон регулировки мощности 1 – 50 Ватт
	

	
	
	
	
	количество изменяемых эффектов 2
	

	
	
	
	
	пиковое напряжение 3 700 Впик
	

	
	
	
	
	Режим «Спрей коагуляция» используется для бесконтактной поверхностной коагуляции посредством электрической дуги. Этот режим используется для гемостаза в паренхиматозных тканях или в труднодоступных углублениях и совместно с аргоновой коагуляцией. Одновременная активация двух монополярных разъемов позволяет одновременно использовать два ВЧ инструмента с ручной активацией.
	

	
	
	
	
	Режим «Спрей коагуляция»
	

	
	
	
	
	диапазон регулировки мощности 1-120 Ватт
	

	
	
	
	
	количество изменяемых эффектов 3
	

	
	
	
	
	пиковое напряжение 4 600 Впик
	

	
	
	
	
	Режим «Спрей коагуляция Micro»
	

	
	
	
	
	диапазон регулировки мощности 1-30 Ватт
	

	
	
	
	
	количество изменяемых эффектов 2
	

	
	
	
	
	пиковое напряжение 3 450 Впик
	

	
	
	
	
	Режим «Аргона — плазменная коагуляция» в среде аргона «Аргон открытый» для операций с использованием дополнительного аргонового модуля BOWA ARC Plus
	

	
	
	
	
	Режим «Аргона — плазменная коагуляция» в программе Argon-Flex
	

	
	
	
	
	диапазон регулировки мощности 1-120 Ватт
	

	
	
	
	
	количество изменяемых эффектов 3
	

	
	
	
	
	пиковое напряжение 4 600 Впик
	

	
	
	
	
	Режим «Аргона — плазменная коагуляция» в программе Argon
	

	
	
	
	
	диапазон регулировки мощности 1-120 Ватт
	

	
	
	
	
	количество изменяемых эффектов 3
	

	
	
	
	
	пиковое напряжение 3 840 Впик
	

	
	
	
	
	Биполярные функции:
	

	
	
	
	
	Оптимальные результаты в биполярном методе (особенно в минимально инвазивной хирургии) возможны только при использовании специальных иснструментов.
	

	
	
	
	
	Режим биполярной коагуляции для «контактной коагуляции Standard» пинцетом без образования искр
	

	
	
	
	
	диапазон регулировки мощности, 1 – 120 Ватт
	

	
	
	
	
	количество изменяемых эффектов 3
	

	
	
	
	
	пиковое напряжение 175 Впик
	

	
	
	
	
	Режим биполярной коагуляции для «контактной коагуляции Micro» микропинцетом без образования искр с точно лимитированной мощностью
	

	
	
	
	
	диапазон регулировки мощности, 1 – 50 Ватт
	

	
	
	
	
	количество изменяемых эффектов 2
	

	
	
	
	
	Возможности, наличие:
	

	
	
	
	
	Режим работы периодический (вкл./выкл. = 10/30 секунд)
	

	
	
	
	
	Максимально допустимое сопротивление между поверхностями частей разделенного электрода (CQM) 999 Ом
	

	
	
	
	
	Максимально допустимое сопротивление между поверхностями частей разделенного электрода 220 Ом
	

	
	
	
	
	Система контроля прилегания нейтральных электродов
	

	
	
	
	
	Автоматический выбор типа используемого нейтрального электрода
	

	
	
	
	
	Индикация типа используемого нейтрального электрода: цельный, составной
	

	
	
	
	
	Визуальное и звуковое оповещение при опасности повреждения в связи с нейтральным электродом
	

	
	
	
	
	Звуковые сигналы для: предупреждения, активации, выбора параметров, стартового приветствия
	

	
	
	
	
	Сопровождение звукового сигнала предупреждения текстовым сообщением на экране
	

	
	
	
	
	Интегрированная система безопасности
	

	
	
	
	
	Контакт для подключения кабеля выравнивания потенциалов
	

	
	
	
	
	Функция самотестирования при включении
	

	
	
	
	
	Постоянный индикатор состояния на дисплее аппарата
	

	
	
	
	
	Непрерывная самопроверка и отображение ошибок в системе в виде текстового сообщения о неисправности, содержащего дальнейшую информацию
	

	
	
	
	
	Защита от непреднамеренной активации без подключенного инструмента
	

	
	
	
	
	Система автоматического регулирования электрической дуги
	

	
	
	
	
	Контроль над дозированием параметров ВЧ–тока, текстовое сообщение о неисправности, содержащее дальнейшую информацию
	

	
	
	
	
	Индикатор ошибок оператора, текстовое сообщение о неисправности, содержащее дальнейшую информацию
	

	
	
	
	
	Устойчивость к разрядам дефибриллятора
	

	
	
	
	
	Устройства ввода, отображения и коммуникации
	

	
	
	
	
	дисплей для отображения состояния систем безопасности, выбранных режимов использования и служебной информации
	

	
	
	
	
	Управление кнопками на лицевой панели
	

	
	
	
	
	не создающее электромагнитных помех соединение ВЧ–генератора с аргоноплазменной приставкой
	

	
	
	
	
	Сервисно–технические возможности:
	

	
	
	
	
	CAN/UART–интерфейс для использования ПО сервисной поддержки
	

	
	
	
	
	Встроенная в аппарат программа для сервисной поддержки
	

	
	
	
	
	Количество сохраняемых пользовательских программ, 100
	

	
	
	
	
	Возможность возврата к заводским настройкам аппарата
	

	
	
	
	
	 
	

	
	
	2
	Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции ARC PLUS 
	 
	1 шт.

	
	
	
	
	Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции ARC PLUS
	

	
	
	
	
	Аргоновый аппарат ARC PLUS (являеться дополнительным блоком для монополярных сечений и коагуляции в среде аргона) в сочетании с высокочастотным генератором ARC, серии 250 / 303 применяется для резания и коагуляции в открытой и эндоскопической хирургии
	

	
	
	
	
	Область применения:
	

	
	
	
	
	общая хирургия, гинекология, травматология, пластическая и восстановительная хирургия, гастроэнтерология, лапароскопия, торакоскопия, бронхоскопия
	

	
	
	
	
	Условия эксплуатации:
	

	
	
	
	
	температур от +10˚С до +40˚С
	

	
	
	
	
	относительная влажность от 30% до 75% без образования конденсата
	

	
	
	
	
	атмосферное давление от 700гПа до 1060гПа
	

	
	
	
	
	площадь помещения 5 м2
	

	
	
	
	
	особых требований по эксплуатации нет
	

	
	
	
	
	Инструкция по эксплуатации на бумажном и электронном носителе (каз./рус. язык)
	

	
	
	
	
	Технические характеристики:
	

	
	
	
	
	электропитание от сети
	

	
	
	
	
	потребляемая мощность в режиме ожидания 20Вт/50ВА
	

	
	
	
	
	максимальная потребляемая мощность 40Вт/80ВА
	

	
	
	
	
	максимальное потребление тока 0.6А
	

	
	
	
	
	диапазон входного напряжения 220 - 240 В ± 10%
	

	
	
	
	
	частота сети 50/60Гц
	

	
	
	
	
	сетевые предохранители 2x 1 A с задержкой срабатывания
	

	
	
	
	
	разъем для выравнивания потенциалов наличие
	

	
	
	
	
	Разъемы:
	

	
	
	
	
	Один разъем для подключения аргоно-плазменных инструментов с ручной и ножной (от педали) активациейля сечения и коагуляции в среде аргона
	

	
	
	
	
	Два разъема для подключения газовых баллонов
	

	
	
	
	
	Разъем для подключения электронного датчика давления газа
	

	
	
	
	
	Стандартный разъем для подключения кабеля выравнивания потенциалов
	

	
	
	
	
	Коммуникационные разъемы: ПК-интерфейс для производства сервисного обслуживания, оптоволоконный интерфейс для подключения аргонового блока к ВЧ генератору
	

	
	
	
	
	Основные параметры:
	

	
	
	
	
	Функции аргона
	

	
	
	
	
	Коагуляция аргоноплазмой
	

	
	
	
	
	Резка с использованием аргона
	

	
	
	
	
	Регулировка расхода газа
	

	
	
	
	
	Настройка расхода
	

	
	
	
	
	Индикация расхода
	

	
	
	
	
	Максимум расход 9,5 л / мин
	

	
	
	
	
	Минимум расход 0,1 л / мин
	

	
	
	
	
	Ручная продувка
	

	
	
	
	
	Тип газа Аргон минимальной чистоты 4,8 (99,998%)
	

	
	
	
	
	Газовый порт (вход) 2x
	

	
	
	
	
	Давление на входе с газовым баллоном эксплуатация Макс. 4,5 бар
	

	
	
	
	
	Давление на входе с центральным газом подача Макс. 3,5 бар
	

	
	
	
	
	Давление газа на выходе Макс. 2 бар
	

	
	
	
	
	Замена газового баллона автоматический / ручной (ручной с использованием ВЧ генератора BOWA) Индикация уровня наполнения газового баллона (ВЧ генератора BOWA)
	

	
	
	
	
	Расширенный визуальный / акустический предупреждение о нехватке газа
	

	
	
	
	
	Возможность независимого от ВЧ-генератора включения и отключения приставки
	

	
	
	
	
	Конвекционный тип охлаждения
	

	
	
	
	
	Непрерывный режим работы
	

	
	
	
	
	Количество одновременно подключаемых газовых баллонов 1 или 2
	

	
	
	
	
	Система крепления для газовых баллонов на тележку аппарата
	

	
	
	
	
	Возможность подключения в централизованную систему подачи газа
	

	
	
	
	
	Система безопасностии и контроля параметров:
	

	
	
	
	
	Наличие перманентного самотестирования
	

	
	
	
	
	Непрерывная самодиагностика системы с полноценной текстовой, а также звуковой и световой индикацией процессов и ошибок в системе (на экране основного блока ВЧ генератора)
	

	
	
	
	
	Интегрированная система безопасности
	

	
	
	
	
	Контакт для подключения кабеля выравнивания потенциалов
	

	
	
	
	
	Функция самотестирования при включении
	

	
	
	
	
	Периодическая циклическая самопроверка прибора в процессе использования 
	

	
	
	
	
	Постоянный контроль расхода газа
	

	
	
	
	
	Распознавание закупорки шланга
	

	
	
	
	
	Предварительное предупреждение при нехватке газа оптическое / звуковое
	

	
	
	
	
	Индикатор неисправности и номер ошибки на блоке
	

	
	
	
	
	Сервисно–технические возможности
	

	
	
	
	
	Интерфейс для использования ПО сервисной поддержки
	

	
	
	
	
	Режимы работы:
	

	
	
	
	
	Установка режимов работы и изменяемых параметров аргонового модуля на панели управления аппарата
	

	
	
	
	
	Возможность ручной регулировки потоков газа для каждого из режимов
	

	
	
	
	
	Кнопка принудительной продувки
	

	
	
	
	
	Разъем типа «люер» для подключения аргонового аппликатора на лицевой панели
	

	
	
	
	
	Минимальный устанавливаемый поток газа, 0,1 л/мин
	

	
	
	
	
	Максимальный устанавливаемый поток газа, 10,0 л/мин
	

	
	
	
	
	Диапазон регулировки потока газа в режиме «Монополярное резание – аргон», 2,0 – 10,0 л/мин
	

	
	
	
	
	Диапазон регулировки потока газа в режиме «Монополярная коагуляция – аргон открыт», 1,0 – 8,0 л/мин
	

	
	
	
	
	Диапазон регулировки потока газа в режиме «Монополярная коагуляция – аргон гибкий», 0,1 – 1,6 л/мин
	

	
	
	
	
	 
	

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	3
	кабель выравнивания потенциалов
	 
	2 шт.

	
	
	
	
	кабель выравнивания потенциалов,
	

	
	
	
	
	Кабели эквипотенциального соединения используются для подключения генераторов к инженерной системе больницы
	

	
	
	
	
	Длина кабеля 5 м
	

	
	
	4
	кабель сетевой
	кабель сетевой, Штекер тип F Shuko, Длина кабеля 5 м
	2 шт.

	
	
	5
	гибкий оптический кабель
	 
	1 шт.

	
	
	
	
	гибкий оптический кабель
	

	
	
	
	
	Волоконная оптика используется для подключения аргонного блока 
	

	
	
	
	
	Размер:135 мм
	

	
	
	6
	тележка
	 
	1 шт.

	
	
	
	
	тележка
	

	
	
	
	
	Габариты: 950x660x200 мм
	

	
	
	
	
	2 ролика Ø 85 мм
	

	
	
	
	
	2 ролика Ø 65 мм с замком тормоза
	

	
	
	7
	корзина с креплением   спереди
	 
	1 шт.

	
	
	
	
	корзина, крепление спереди
	

	
	
	
	
	Размеры: 268x418x100 мм
	

	
	
	8
	крепление для баллона, одинарное
	 
	1 шт.

	
	
	
	
	крепление для баллона, одинарное, справа
	

	
	
	
	
	Размер: 235x157x316мм
	

	
	
	9
	ручка для тележки с креплением спереди
	 
	1 шт.

	
	
	
	
	ручка для тележки с креплением спереди
	

	
	
	10
	газовый баллон 
	 
	1 шт.

	
	
	
	
	Баллон для газа аргон 5 л, соединение DIN 477 № 6, пустой
	

	
	
	
	
	Размер: 600 x ø 140 мм
	

	
	
	
	
	Общий вес брутто: 9.2 кг
	

	
	
	11
	редуктор давления 
	 
	1 шт.

	
	
	
	
	редуктор давления
	

	
	
	
	
	Используются для отвода аргона из баллона высокого давления для аргонового блока, DIN 477 № 6
	

	
	
	
	
	Размер: 180х155х220 мм
	

	
	
	
	
	Длина шланга: 0.65 м
	

	
	
	12
	опции для ARC
	 
	1 шт.

	
	
	
	
	опции для ARC ARGON/GastroCut,  для аппарата ARC 250/303, для эндоскопии
	

	
	
	13
	двухпедальный ножной переключатель
	 
	1 шт.

	
	
	
	
	двухпедальный ножной переключатель
	

	
	
	
	
	с кнопкой для ARC 400/350, ARC 250/303  
	

	
	
	
	
	Длина кабеля 4 м
	

	
	
	14
	ВЧ-инструмент держатель электродов, с переключателем, многоразового пользования
	 
	1 шт

	
	
	
	
	держатель электродов, с переключателем, многоразового пользования
	

	
	
	
	
	JackKNIFE, 2-кнопочный.Диаметр коннектора 2,4 мм.Штекер 3-контактный.Длина кабеля 4,5 м с защитой от перегиба и оранжевой полосой безопасности.Размеры: 155 мм
	

	
	
	15
	кабель биполярный
	 
	1 шт

	
	
	
	
	кабель биполярный
	

	
	
	
	
	Коннектор со стороны инструмента стандартный для пинцетов BOWA, коннектор со стороны аппарата двух пиновый 28,58мм Длина кабеля 4,5 м с защитой от перегиба и оранжевой полосой безопасности
	

	
	
	
	
	Электрическая прочность 550 Vp/Вп
	

	
	
	
	
	Многоразового пользования
	

	
	
	16
	кабель для нейтральных электрода, одноразового пользования 
	 
	1 шт

	
	
	
	
	кабель для нейтрального электрода одноразового пользования
	

	
	
	
	
	Коннектор со стороны аппарата 2 контактный International интернациональный
	

	
	
	
	
	Длина кабеля 4,5 м, с защитой от перегиба и оранжевой полосой безопасности
	

	
	
	
	
	Кабель нейтрального электрода имеет стандартную ширину 25 мм
	

	
	
	
	
	Электрическая прочность 500 Vp/Вп
	

	
	
	17
	набор для ARC комплектующие
	 
	1шт

	
	
	
	
	электроды монополярные, многоразового пользования
	

	
	
	
	
	Электроды в наборе 12 шт. с контейнером, коннектор 2,4 мм
	

	
	
	
	
	В наборе:
	

	
	
	
	
	Контейнер с крышкой и подставкой (1 шт.);
	

	
	
	
	
	Электрод-нож, прямой, коннектор 2,4 мм (1 шт.);
	

	
	
	
	
	Электрод-нож ромбовидный, прямой, коннектор 2,4 мм (1 шт.);
	

	
	
	
	
	Электрод-нож ромбовидный, изогнутый, коннектор 2,4 мм (1 шт.);
	

	
	
	
	
	Электрод-шпатель, прямой, коннектор 2,4 мм (1 шт.);
	

	
	
	
	
	Электрод-шпатель, изогнутый, коннектор 2,4 мм (1 шт.);
	

	
	
	
	
	Электрод-игла, прямой, коннектор 2,4 мм (1 шт.);
	

	
	
	
	
	Электрод-игла, изогнутый, коннектор 2,4 мм (1 шт.);
	

	
	
	
	
	Электрод-шарик, Ø 6 мм, прямой, коннектор 2,4 мм (1 шт.);
	

	
	
	
	
	Электрод-шарик, Ø 4 мм, прямой, коннектор 2,4 мм (1 шт.);
	

	
	
	
	
	Электрод-шарик, Ø 2 мм, прямой, коннектор 2,4 мм (1 шт.);
	

	
	
	
	
	Электрод-петля, проволочный, Ø 10 мм, коннектор 2,4 мм (1 шт.);
	

	
	
	
	
	Электрод-петля, ленточный, Ø 10 мм, коннектор 2,4 мм (1 шт.)
	

	
	
	18
	электроды монополярные многоразового пользования
	 
	1 уп

	
	
	
	
	электроды монополярные, многоразового пользования
	

	
	
	
	
	Электрод-нож тонкий, прямой, коннектор 2,4 мм (уп. 5 шт.), 1.5 x 17 мм, длина 61 мм 
	

	
	
	
	
	Электрическая прочность до 6000Vp/Вп
	

	
	
	19
	пинцет биполярный
	 
	1 шт

	
	
	
	
	пинцеты биполярные
	

	
	
	
	
	NON-Stick-Gold
	

	
	
	
	
	Форма: изогнутый
	

	
	
	
	
	Длина: 195 мм
	

	
	
	
	
	Размер браншей: 8 мм х 1 мм
	

	
	
	
	
	Корпус покрыт диэлектрическим материалом черного цвета, антипригарный
	

	
	
	
	
	Электрическая прочность 550 Vp/Вп
	

	
	
	
	
	Многоразового пользования
	

	
	
	20
	пинцет биполярный
	 
	1 шт

	
	
	
	
	пинцеты биполярные
	

	
	
	
	
	NON-Stick-Gold
	

	
	
	
	
	Форма: байонетный
	

	
	
	
	
	Длина: 195 мм
	

	
	
	
	
	Размер браншей: 6 мм х 1 мм
	

	
	
	
	
	Корпус покрыт диэлектрическим материалом черного цвета, антипригарный
	

	
	
	
	
	Электрическая прочность 550 Vp/Вп
	

	
	
	
	
	Многоразового пользования
	

	
	
	21
	инструменты аргоноплазменные: электроды
	 
	1 шт.

	
	
	
	
	электроды
	

	
	
	
	
	Электрод аргоноплазменной коагуляции, 75 мм
	

	
	
	
	
	Рабочая длина: 25 мм
	

	
	
	
	
	Рабочая часть: Ø 5х25 мм
	

	
	
	
	
	Электрическая прочность 4200 Vp/Вп
	

	
	
	
	
	Многоразового пользования
	

	
	
	22
	инструменты аргоноплазменные: держатель электродов 
	 
	1 шт.

	
	
	
	
	держатель электродов
	

	
	
	
	
	Аргоноплазменный держатель электродов, коннектор трех пиновый COMFORT
	

	
	
	
	
	Кабель 3,5 м
	

	
	
	
	
	Электрическая прочность 4600 Vp/Вп
	

	
	
	
	
	Многоразового пользования
	

	
	
	23
	инструменты аргоноплазменные: электроды
	 
	1 шт.

	
	
	
	
	электроды
	

	
	
	
	
	Электрод-нож аргоноплазменной для резки коагуляции, выдвижной, 100 мм
	

	
	
	
	
	Рабочая длина 40мм
	

	
	
	
	
	Рабочая часть: 100х Ø 10 мм
	

	
	
	
	
	Электрическая прочность 4600 Vp/Вп
	

	
	
	
	
	Многоразового пользования
	

	
	
	24
	инструменты аргоноплазменные: электроды
	 
	1 шт.

	
	
	
	
	электроды
	

	
	
	
	
	Электрод-нож аргоноплазменной для резки и коагуляции, выдвижной, 150 мм
	

	
	
	
	
	Рабочая длина 90 мм
	

	
	
	
	
	Рабочая часть: Ø 5х 90 мм
	

	
	
	
	
	Электрическая прочность 4600 Vp/Вп
	

	
	
	
	
	Многоразового пользования
	

	
	
	25
	инструменты аргоноплазменные: электроды
	 
	1 шт.

	
	
	
	
	электроды
	

	
	
	
	
	Электрод-нож аргоноплазменной для резки и коагуляции, выдвижной, 370 мм
	

	
	
	
	
	Рабочая длина 310 мм
	

	
	
	
	
	Рабочая часть: Ø 5 х310 мм
	

	
	
	
	
	Электрическая прочность 4600 Vp/Вп
	

	
	
	
	
	Многоразового пользования
	

	
	
	26
	инструменты аргоноплазменные: электроды
	 
	1 шт.

	
	
	
	
	электроды
	

	
	
	
	
	Электрод аргоноплазменный, сгибаемый, 170 мм Рабочая длина 120 мм
	

	
	
	
	
	Рабочая часть: Ø 5 х120 мм
	

	
	
	
	
	Электрическая прочность 4600 Vp/Вп
	

	
	
	
	
	Многоразового пользования
	

	
	
	27
	инструменты аргоноплазменные: электроды
	 
	1 шт.

	
	
	
	
	электроды
	

	
	
	
	
	Электрод аргоноплазменный, сгибаемый, 250 мм Рабочая длина 200 мм
	

	
	
	
	
	Рабочая часть: Ø 5 х200 мм
	

	
	
	
	
	Электрическая прочность 4600 Vp/Вп
	

	
	
	
	
	Многоразового пользования
	

	
	
	28
	кабель соединительный для инструментов
	 
	1 шт.

	
	
	
	
	кабель соединительный
	

	
	
	
	
	Соединительный кабель для гибких аргоноплазменных зондов, COMFORT.
	

	
	
	
	
	3-х пиновая вилка к ВЧ аппарату и Luer Lock соединение к газу аргон
	

	
	
	
	
	Длина 2.5 м
	

	
	
	
	
	Электрическая прочность 5200 Vp/Вп
	

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	 
	 
	29
	держатель электродов с переключатель, одноразового пользования
	 
	1 уп.

	
	
	
	
	держатель электродов, с переключателем, одноразового пользования
	

	
	
	
	
	Электрод-нож, стерильные (уп. 50 шт.)
	

	
	
	
	
	2-х кнопочный переключатель
	

	
	
	
	
	Коннектор Ø 2,4 мм
	

	
	
	
	
	Штекер 3-контактный
	

	
	
	
	
	Кабель 5 м
	

	
	
	
	
	Общий вес брутто: 105 гр
	

	
	
	
	
	Электрическая прочность 5000 Vp/Вп.
	

	 
	 
	30
	нейтральный электрод одноразового пользования
	 
	1 уп.

	
	
	
	
	нейтральный электрод одноразного пользования
	

	
	
	
	
	Составные, системой защиты от ожогов EASY, нестерильные (уп. 100 шт.)
	

	
	
	
	
	Контактная поверхность 110 см²
	

	
	
	
	
	Общая поверхность 175 см²
	

	
	
	
	
	Область применения: универсальный > 5 кг
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	Требования к условиям эксплуатации
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Адрес: РК, Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30

	7
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ 37 месяцев. 




Лот №8
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинских изделий ТСО 
	Электрокардиограф с принадлежностями со суточным мониторированием

	2
	Требования к комплектации
	№ п/п
	Наименование комплектующего к МИ (в соответствии с государственным реестром МИ)
	Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1. 
	3/7/12-канальный регистратор
	Регистратор по Холтеру ЭКГ с3-х/7-х/12-х канальной записью по выбору.
Комфорт пациента обеспечивается минимальными размерами и малым весом устройства.
Дружественный интуитивно понятный, конфигурируемый пользовательский интерфейс. 
Возможность изменить, по усмотрению пользователя, расположение и размер каждого компонента (окна), добавить или удалить какой-либо компонент, изменить цвет и цветовую тему.
Сетевые операции -  ПО может работать в сети, где один компьютер работает как сервер и имеет базу данных, и другие компьютеры работают в качестве клиентских станций, при наличии не менее 2 (двух) HW ключей.
Можно в настройке клиентских станций установить функцию автоматической отправки Запись /Оценка исследований на сервер. (Поддержка интерфейса DICOM 3.0, поддержка интерфейса HL7 2.3, поддержка интерфейса HL7 3.0).
Устройство хранит записи в памяти, даже если источник питания отключен, и позволяет производить многократное чтение: таким образом, устраняется любая возможность потери данных.
Автоматическое распознавание и классификация следующих морфологий сердечных сокращений: 
Нормальный (N), 
Наджелудочковый (S), 
Желудочковый (V), 
Блокированный (B), 
Aртефакт (Atf), с возможностью мануального уточнения морфологии комплекса (БЛНпГ, БПНпГ, из АВ-соединения, VR на T, сливной).
Возможность создать новый шаблон на основе конкретного кардиоцикла через отбор или повторную классификацию.
Автоматическое распознавание базисных ритмов, пауз.
Автоматическое определение Суправентрикулярных (Наджелудочковых) событий: НЖЭС изолированная (S одиночный), куплет (S куплет), триплет, залп (S Пробежка). 
Наджелудочковаяаллоритмия: Би-Три-Квадри-Геминия. Суправентрикулярный эктопический ритм, 
Суправентрикулярная тахикардия.
Автоматическое определение мерцательной аритмии: Мерцание (фибрилляция) предсердий.
Автоматическое определение Желудочковых событий: ЖЭС изолированная (V одиночный), куплет, триплет, залп (V пробежка), Интерполированная. Желудочковая аллоритмия: Би-Три-КвадриГеминия. Желудочковый (Идиовентрикулярный) ритм, Ускоренный Желудочковый (Идиовентрикулярный) ритм, Желудочковая тахикардия (VТахи).
Автоматическое определение Нарушений сердечной проводимости: АВ-блокада Iст, АВ-блокада IIст, (Венккебаха периодика). Внутрижелудочковые блокады. 
Желудочковая преексцитация (Преждевременное возбуждение желудочков).
Автоматическое определение индуцированных пейсмейкером комплексов- 
Классов пейсмейкера: 
Pa (Предсердный), 
PV(Желудочковый), 
PD(Двойной), 
F(Сливной), 
PF (ПсевдоСливной.).
Возможность установить / изменить диагностические критерии: 
Границы преждевременности сердечных сокращений, 
Лимитирующие значения ЧСС для бради-тахикардии и эктопических ритмов.
Расчет Экстремальных событий: 
ЧСС макс/ мин, 
ЧСС (синус) макс/мин, 
ЧСС макс (VТахи), 
ЧСС макс (SТахи), 
RR макс/мин, 
ST девиация макс/мин.
ST анализ: Макс/Мин. девиация сегмента ST, таблица ишемической нагрузки по всем отведениям, в течении всего мониторинга.РасширенныйST анализ: Тренд ST- уровнь, ST- склон, Макс/Мин ST отклонение, Таблица ишемической нагрузки по всем отведениям в течении всего мониторинга.QT(QTc) анализ: QT мин, QTмакс, QT(c) мин, QT(c)макс. 
Представление результатов в виде трендов, гистограмм, таблиц. 
Детекция и анализ имплантированного ЭКСМ: Axx, V00, Vxx, Dxx, VAT, DDT, AAI, VVI, VDI, DDI, VDD, DDD, AAIR, VVIR, VDIR, DDIR, VDDR, DDDR. 
Расширенный анализ имплантированного ЭКСМ: Представление импульсов ЭКС в виде i-R, R-I, i гистограмм. 
Графики дисперсий стимулированных сокращений (Предсердный, Желудочковый, Двойной, Сливной, Псевдосливной). 
Анализ неисправности ЭКС (сбой захвата импульса - failtocapture, сбой Чувствительности ЭКС - failtosense). 
Реестр Тахикардий: Перечень всех тахикардий, обнаруженных в сигнале. 
Перечень может быть упорядочен по продолжительности тахикардии, ЧСС (максим, миним, средн), по времени начала и типа аритмии. 
Таблицы Желудочковых и Наджелудочковых секвенций: Перечень всех желудочковых и наджелудочковых секвенций (куплеты, триплеты, пробежки). 
Таблица может быть упорядочена по времени начала, количеству сокращений в секвенции, сред ЧСС и по продолжительности секвенций. 
Возможность изобразить Шаблоны в 2х уровнях по индивидуальным классификационным группам (N, V, S, B, Q, Atf).  
Функция объединения шаблонов.
Возможность выбора любого шаблона для детального просмотра. "Рельеф карата"- (Панорамное представление до 1500 комплексов QRS одномоментно): мгновенный визуальный анализ изменений в сигнале, верификация сердечного ритма и проводимости: (Мерцание /трепетание предсердий, АВблокадатд), уверенная оценка изменений ST сегмента (ST депрессия, элевация) для обнаружения ишемических изменений в сигнале. 
Сокращение времени качественной обработки сигнала. "ВОДОПАД"- безошибочная оценка изменений характера сердечного кардиоциклаpQRS. Этот инструмент должен давать более точный и быстрый взгляд на какие-либо нарушения в морфологии кардиоциклов. Спектральная плотность мощности (СПМ график) - Уникальное представление волновой структуры ритма с наглядной  визуализацией частотного спектра  показывает вклад различных отделов вегетативной нервной системы в вариабельность ЧСС. СкаттерограммаRR-интервалов – графический метод двухмерного отображения ритма сердца по оси Х и Y. Каждая точка на графике соответствует двум последовательным R-R интервалам (от текущего к предыдущему). 
Рассчитываются параметры SD1 и SD. 
Скатерограмма позволяет пользователю выбор представляющих интерес точек (областей) в графе для детального просмотра соответствующих ЭКГ фрагментов. QT / RR, QTc / RR графики - скатерограммы, отображающие QT и QTc относительно RR, с целью анализа потенциального риска, связанного с патологией интервала QT. 
Скатерограмма позволяет пользователю выбор представляющих интерес точек (областей) в графе для выявления соответствующих ЭКГ фрагментов. PQ / RR график - скатерограмма, отображающая PQ относительно R-R, с целью анализа риска, связанного с патологией интервала PQ. 
Скатерограмма позволяет пользователю выбор представляющих интерес точек (областей) в графе для быстрого выявления соответствующих ЭКГ фрагментов. 
Критерии диагностики: 
Возможность установить / изменить Границы преждевременности сердечных сокращений. 
Возможность установить / изменить лимитирующие значения ЧСС для бради-тахикардии и эктопических ритмов. 
Возможность установить / изменить критерии для классификации тахикардий: Наджелудочковой (SТахи) и Желудочковой (VТахи). 
Возможность установить / изменить лимитирующие значения для интервалов PQ, QT, QT(c) сегмента ST. 
Возможность задать положение точки J + как фиксированное, так и в зависимости от ЧСС для расчета ST сегмента. 
Возможность выбрать метод для расчета QT(c): Bazett, Hodges, Friderica, Framingham. 
Возможность настроить анализ ЭКС: задать активную область зон предсердий, желудочков и сливной зоны, периодичность и базовую частоту. 
Ускоренная и упрощенная обработка шаблонов (SignalGrid): возможность одновременно увидеть на экране больше событий/кардиоциклов. 
Пациента дневник: ПО позволяет рассмотреть все "события", отмеченные пациентом, при нажатии "Кнопки Пациента". 
Масштабирование комплекса ЭКГ. 
Измеритель для ручного измерения кардиоциклов. 
Измеритель автоматически привязываться к выбранным позициям: P, PQ, QRS, QT. 
Установка параметров ЭКГ на дисплее и для печати - амплитуда (5, 10, 20, 40 мм / мВ), скорость (12,5, 25, 50, 100 мм / мс), расстояние между отведениями (1, 1,5, 2, 3, 4, 5, 8 мВ). 
Все графики трендов (ST, QT, PQ, HR, HRV) могут отображаться в «многорядном» виде для легкого сравнения требуемых интервалов (н-р: 
Сравнение тренда ЧСС всех ночей, всех дней или фрагменты с применением лекарств в многодневной записи холтер ЭКГ). 
Печать: Полный Отчет состоит из следующих страниц: Титульный лист, анализ Брадикардия в табличной форме, анализ Тахикария, анализ ЖЭс, анализ НЖЭс, анализ ЖТахи, анализ Эктопий, анализ Базального ритма, анализ измерений комплексов, анализ ВСР, девиации STсегмента, Фрагменты ЭКГ: ЧСС макс, ЧСС мин, RR макс, тренд ЧСС, Гистограммы RR, ЧСС. 
Распечатка фрагментов ЭКГ, либо полной записи ЭКГ (при необходимости), с возможностью ввода/ исправления комментария, выбора отведения. Сохранение файлов в формате PDF для пересылки по электронной почте.
Технические параметры
Количество каналов: 3,7,12 -канальный
Длительность записидо 7 суток
Передача данных USB, SD карта
Разрешение ЖК экрана 128 × 64 пикс.
Носитель информации	SD карта, не менее 2 Гб
Динамический диапазон	± 60 мВ
Цифровое разрешение 1.8 мВ/24 бит
Частота дискретизации 2000 Гц
Частотный диапазон 0.049 Гц– 220 Гц
Максимальное напряжение поляризации электродов ± 400 мВ
Ослабление синфазного сигнала	>65 дБ (типично 85 дБ)
Определение кардиостимулятора ≥ ± 2 мВ/± 0.1 мс
Аккумулятор щелочной	2xAA 1.5 В или 2xNi-Cd или NiMH 1.2В
Размеры 102 × 62 × 24 мм (4“ × 2.44“ × 0.94“)
Вес, не более 106 г 
	1 комплект

	
	
	2. 
	Кабель пациента, 5 проводов
	Кабель пациента 5 отведений, позволяющие проводить запись до 7 суток
	1 шт. 

	
	
	3. 
	Кабель пациента, 10 проводов
	Кабель пациента 10 отведений, позволящие проводить запись до 7 суток
	1 шт. 

	
	
	4. 
	Чехол с 2 фиксирующими ремнями
	Чехол для фиксации устройства на теле для проведения процедуры сбора данных
	1 шт. 

	
	
	5. 
	Перезаряжаемая батарея
	Батареи для работы устройства в дистанционном режиме
	4 шт. 

	
	
	6. 
	SD карта 2GB
	Карта для сбора и хранения данных анализов
	4 шт.

	
	
	7. 
	HW ключ
	HW ключ
	1.Шт.

	
	
	8. 
	Самоклеящийся электрод для взрослых
	Электроды нательные для записи данных анализов
	300 шт. 

	
	
	9. 
	USB кабель
	Кабель для передачи данных
	1 шт. 

	
	
	10. 
	USBхаб - для подключения нескольких USB
	Устройство для интеграции нескольких USBкабелей
	1 шт. 

	
	
	11. 
	устройство для считывания SD карт
	устройство для считывания SD карт
	1 шт. 

	
	
	12. 
	Переносная сумка
	Сумка для хранения и ношения холтера
	1 шт. 

	
	
	13. 
	перезарядитель
	Устройство для зарядки батареек
	1 шт. 

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	14. 
	3/7/12-канальный регистратор
	Включает: кабель пациента, 5 проводов - 1 шт., кабель пациента, 10 проводов - 1 шт.,чехол с 2 фиксирующими ремнями - 1 шт., перезаряжаемая батарея - 4 шт., SD карта 2 GB - 1 шт., самоклеящийся электрод для взрослых - 50 шт.
	1 комплект

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Требования к помещению в соответствии с условиями эксплуатации:
Условия эксплуатации
от + 10 °C до + 40 °C.
относительная влажность: от 30 % до 75 %.
атмосферное давление от 700 hPa до 1060 hPa
Условия транспортировки и хранения:
Температура : от -10 С до + 55 С
Относительная влажность: от 25% до 85 %.
Атмосферное давление: От 650 hPa до 1100 hPa.
Температура окружающей среды  - 10 °C - + 55 °C.
Относительная влажность   25 % - 85 %.
Атмосферное давление    650 кПа - 1100 кПа.

	4
	Условия осуществления поставки МИ
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP условия осуществления поставки медицинской техники согласно с условиям договора

	5
	Срок поставки МИ и место дислокации
	Срок поставки медицинской техники 45 календарных дней
Адрес: РК, Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 24 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:
-	замену отработавших ресурс составных частей;
-	замене или восстановлении отдельных частей МТ;
-	настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
-	чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
-	удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
-	иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий





Лот №9
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинских изделий ТСО (далее – МИ)
	Система суточного мониторинга кровяного давления с принадлежностями


	2
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МИ
(в соответствии с государственным реестром МИ)
	Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1.
	Основной прибор
	Мониторирование артериального давления:
Время мониторирования кровяного давления 24,27,48 или 51 часов. Метод мониторинга кровяного давления – осциллометрический метод «ступенчатого» выкачивания. Емкость памяти 600 измерений.
Точность + 3 мм Hgили 2%от измеренной величины.
Передача данных в ПК через оптический кабель.
Элемент питания – АА2*1,5В. Аккумуляторы 
Класс безопасности – II в соответствии IEC 536, отображение измерений на экране
	2шт.

	
	
	2.
	Программное обеспечение «Cardiopoint ABPM»
	Автоматическая интерпретация артериального давления в соответствии сAHA,NICE,NHFA.
Обследование: система  отслеживает кровяное давления в течение периода времени 
24-,27-,48- или 51 часов, с регулярными интервалами, установленными доктором. 
При настройке измерительных интервалов можно использовать высокий уровень гибкости. Есть возможность производить дополнительные измерения. 
Наличие кнопки день/ночь для регулировки измерения в зависимости от образа жизни пациента. Возможность отметки значимых событий вручную. Внутренняя память содержит место для 600 измерений.  
Оценка: после обследования, измерение данные должны передаваться с устройства на ПК через высокоскоростной оптический кабель, соединенный через USBпорт. Возможность подключения регистратора АД к любому компьютеру. Программа автоматически производит детальный анализ значений кровяного давления, с графической и табельной интерпретации результатов обследования. Функция вывода данных и отчетности просты и понятны для пользователя. 
Печать: возможность добавления комментарий врача в окончательный печатный отчет.

	1 комплект.

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1.
	Сумка с фиксирующим ремнем
	Застежка на липучке.
Ремни для пояса и плеча.
Материал – синтетическое волокно.
	2 шт.

	
	
	2.
	Кабель интерфейс
	Оптоволоконный кабель, соединяющий регистратор с компьютером
	1 шт.

	
	
	3.
	Зарядное устройство
	Зарядное устройство на 4 аккумуляторные батарейки.
	2 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	1.
	Стандартная манжета для взрослых
	Материал камеры – латекс
Материал манжеты – синтетическое волокно
Крепление на липучке
	2 шт.

	
	
	2.
	Большая манжета для взрослых
	Материал камеры – латекс
Материал манжеты - синтетическое волокно
Крепление на липучке
	2 шт.

	
	
	3.
	Детская манжета
	Материал камеры – латекс
Материал манжеты - синтетическое волокно
Крепление на липучке
	2 шт.

	
	
	4.
	Перезарядные батарейки
	2*АА 1,5В (щелочные)
	16 шт.

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Требования кэлектрообеспечению:
•	Напряжение: ~ 220В ± 10%,
•	Частота сети: 50-60 Гц
•	Условия эксплуатации: 
Температура воздуха при эксплуатации +10 / +35 °С 
Относительная влажность 30-80% без допущения возможности образования конденсата

	4
	Условия осуществления поставки МИ 
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP условия осуществления поставки медицинской техники согласно с условиям договора

	5
	Срок поставки МИ и место дислокации 
	Срок поставки медицинской техники 45 календарных дней
Адрес: РК, Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МИ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий



Лот №10

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)
	Светильник хирургический светодиодный

	2
	Наименование МТ, относящейся к средствам измерения
	Не относится к средствам измерения

	3
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МТ 
(в соответствии с государственным реестром МТ )
	Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие, не хуже:

	
	
	1
	Светильник хирургический светодиодный
	Область применения: Предназначен для освещения операционного поля при хирургических, гинекологических операциях, диагностических исследованиях и осмотрах. Возможность вращения рукавов светильника в 2-х соединениях не менее 360° - наличие. Угол подъема держателя купола, не менее 45°. Угол опускания держателя купола, не менее 45°. Потолочное крепление – наличие. Требования к основному куполу  светильника: Форма купола – круглая. Центральная рукоятка для позиционирования светильника – наличие. Центральная рукоятка съемная стерилизуемая – наличие. Кнопки управления светильником на куполе – наличие. Источник света – светодиоды. Срок службы LED ламп, не менее 60 000 часов. Характеристики освещения купола светильника: Центральная освещенность на расстоянии 1 м. от светильника, не менее 150 000 Люкс. Диаметр светового поля (d10), не менее 220 мм. Глубина освещённости (20%), не менее 1200 мм. Глубина освещённости (60%), не менее 600мм. Цветовая температура, не менее 4350 К. Индекс цветопередачи (Ra), не менее 96. Индекс цветопередачи (R9), не менее 96. Диапазон регулировки яркости, не менее 5-100%. Кол-во уровней регулировки яркости, не менее 5. Полная облученность, не более 460 Вт/м2. Удельная облученность, не более 3,6 мВт / (м2∙лк). Остаточная освещенность с одной трубкой, не менее 100%. Остаточная освещенность с одной маской, не менее 60%. Остаточная освещенность с двумя масками, не менее 50%. Остаточная освещенность с двумя масками и трубкой, не менее 50%. Диаметр блока освещения, не менее 517 мм. Электрохарактеристики дополнительного (сателлитного) купола светильника: Максимальная потребляемая мощность, не более 65 Вт. Требуемое напряжение питающей сети 220 В +/- 10 %. Механические характеристики купола светильника: Кол-во степеней вращения лампы, не менее 4. Диаметр купола, не более 540 мм. Крепление светильника – потолочное. Перемещение блока освещения по высоте, не менее 1260 мм. Масса блока освещения, не более 4,5 кг. Требования к дополнительному (сателлитному) куполу светильника: Центральная освещенность на расстоянии 1 м. от светильника, не менее 150 000 Люкс. Диаметр светового поля (d10), не менее 220 мм. Глубина освещённости (20%), не менее 1200 мм. Глубина освещённости (60%), не менее 600мм. Цветовая температура, не менее 4350 К. Индекс цветопередачи (Ra), не менее 96. Индекс цветопередачи (R9), не менее 96. Диапазон регулировки яркости, не менее 5-100%. Кол-во уровней регулировки яркости, не менее 5. Полная облученность, не более 460 Вт/м2. Удельная облученность, не более 3,6 мВт/(м2∙лк). Остаточная освещенность с одной трубкой, не менее 100%. Остаточная освещенность с одной маской, не менее 60%. Остаточная освещенность с двумя масками, не менее 50%. Остаточная освещенность с двумя масками и трубкой, не менее 50%. Диаметр блока освещения, не менее 517 мм. Электрохарактеристики дополнительного (сателлитного) купола светильника: Срок службы LED ламп, не менее 60 000 часов. Максимальная потребляемая мощность, не более 65 Вт. Требуемое напряжение питающей сети 220 В +/- 10 %. Механические характеристики дополнительного (сателлитного) купола светильника: Кол-во степеней вращения лампы, не менее 4. Диаметр купола, не более 540 мм. Крепление светильника - потолочное. Перемещение блока освещения по высоте, не менее 1260 мм. Масса блока освещения, не более 4,5 кг.
	1 комплект

	
	
	Дополнительные комплектующие, не хуже:

	
	
	1.
	Светильник
	Светильник хирургический светодиодный с принадлежностями, двухкупольный
	1 комплект

	
	
	2.
	Рукоятка
	Стерилизуемая съемная центральная рукоятка
	1 комплект

	
	
	3.
	Крепление
	Система потолочного крепления на анкерных болтах
	1 комплект

	
	
	
	
	
	

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы, не хуже:

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Требования к условиям эксплуатации
	Электропитание: стандартная электрическая сеть 220+10%, 50 Гц.

	5
	Условия осуществления поставки МТ 
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP условия осуществления поставки медицинской техники согласно с условиям договора

	6
	Срок поставки МТ
	Срок поставки медицинской техники 45 календарных дней
Адрес: РК, Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30

	7
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев, за исключением расходных материалов.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий



Лот №11
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники 
	Велоэргометр

	












	Требования к комплектации


	№
п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике 
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	12-канальный прибор 
	Аппарат регистрации ЭКГ пациента через кабель пациента и электроды. Эти данные ЭКГ передаются через сеть Wi-Fi в приложение, установленное в компьютере.
12-канальный ЭКГ с цветным сенсорным экраном для одновременной записи по 12 отведениям 
Сенсорный экран размером 2,8 дюйма и разрешением 240 × 320 точек
WiFi соединение с компьютером или планшетом
Беспроводная передача ЭКГ без помех
Автономная запись (в оффлайне режиме)
Запись ЭКГ стандарт / Запись ЭКГ Ритм (10 мин)
Индикация контакта каждого электрода 
Возможность ЭКГ исследования с использованием отведений по Небу «ЭКГ исследование с помощью грудных отведений с правой половины грудной клетки: V3R, V4R, V5R, V6R»
Набор электродов R, L, F, N, C1, C2, C3, C4, C5, C6 или RA, LA, LL, RL, V1, V2, V3, V4, V5, V6
Количество отображаемых отведений на экране устройства 1; 3; 12 и 12 в приложении планшета
Обнаружение и анализ работы электрокардиостимулятора (ЭКСМ)
Чувствительность (мм/мВ) 2,5; 5; 10; 20
Скорость печати (мм/с) 5; 10; 12,5; 25; 50
Комфорт пациента обеспечивается минимальными размерами и малым весом устройства
Отображение на экране устройства следующей информации: сигнал ЭКГ, названия отведений, маркировка отведений, ЧСС в реальном времени, тип исследования, время записи, индикатор процесса записи.
Возможность запуска/остановки, повторения/сохранения/удаления ЭКГ сигнала на экране устройства. Устройство хранит в памяти до 30 исследовании ЭКГ, таким образом устраняется возможность потери данных.
Общие характеристики устройства: размер и разрешение экрана-2,8 дюйма, 240 × 320 точек, общие размеры (мм) 88х87х25, вес 150 г, клавиатура - сенсорная панель, скорость печати (мм/с) 5; 10; 12,5; 25; 50, чувствительность (мм/мВ) 2,5; 5; 10; 20, макет печати 2x6+1R; 4x3+1R; 1x12+0R, количество отведений 12 отведений (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6), количество отображаемых отведений 1; 3; 12 на экране устройства и 12 в приложении планшета. Набор электродов R, L, F, N, C1, C2, C3, C4, C5, C6 или RA, LA, LL, RL, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Продолжительность записи (устройство): авто - 10 с; 12 с; 15 с; 20 с, память - максимум 30 ЭКГ в устройстве, максимум 6000 ЭКГ в программном обеспечении. Фильтры: питание (сетевой фильтр) (Гц) - 50; 60, смещение (фильтр изолинии) - 0,05; 0,25, 0,6, мио (мышечный фильтр) (Гц) - 20; 25; 35; 90. Обнаружение кардиостимулятора: ширина импульса 0,1–2 мс, амплитуда импульса 2–250 мВ. Источник питания: напряжение питания 100–240 В ~, частота 50–60 Гц, класс защиты класс I, защита от проникновения загрязнений, соответствует требованиям IPx2, согласно стандарту МЭК 60529, аккумулятор Литий-ионный аккумулятор, 3200 мАч, 3,6 В, рабочая часть Типа CF, разрешение по амплитуде 1 мкВ ± 1% LSB в 500 SPS, динамический диапазон: переменный ток ± 5 мВ, DC смещение ± 300 мВ, частотный диапазон от 0,05 до 170 Гц, ослабление синфазного сигнала 90 дБ (без фильтра), > 100 дБ (включен фильтр 50/60 Гц), частота WiFi 2,4 ГГц, канал связи от 1 (2412 МГц) до 11 (2462 МГц), модуляция DSSS / CCK / OFDM, эффективная излучаемая мощность 7,92 дБм или 6,198 мВт, измеренная на скорости 11 Мбит/с.
	1 шт.

	
	
	2
	HW ключ
	Ключ полного доступа для программного обеспечения. Служит USB ключом для запуска кардиологической программы. Габаритные размеры 75 х 20 х 7 мм, USB-интерфейс - USB 2.0.
	1шт.

	
	
	3
	велоэргометр
	Нагрузочное оборудование для создания условий для снятия стресс-тест ЭКГ. Тормозная система - электровихревая с микропроцессорным управлением, нагрузка6 – 999 Вт, независимо от скорости, точностьсогласно DIN VDE 0750-238, скорость30 – 130 об/мин, высота установки седла электрически регулируемая, под рост от 120 см до 210 см, установка руля - угол вращения: 360° и настраиваемая рулевая колонка. Программы стресс-тестов: произвольные	10, предустановленные (вкл. ВОЗ, Hollmann)5, Ручные установки. Интерфейсы: цифровой порт RS-232, аналоговый порт(нагрузка), дистанционный запуск (пусковой импульс ЭКГ-рекордера). Размеры (Дл x Ш x В макс)90 (регулируется до 135) см x 46 см x 133 см, вес68 кг. Сеть90 - 265 В (60 ВА макс.)
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1
	программное обеспечение 
	Программное обеспечение для 12-канальной записи и мониторинга нагрузочного ЭКГ 
Максимально подробный сигнал и высококачественная обработка сигнала ЭКГ
Система отведений - Мейсон-Ликар, Кабрера
Отображает следующую информацию в ходе теста: Актуальная ЧСС, целевая ЧСС, % от целевой ЧСС, ST уровень, ST склон, используемый стресс-тест протокол,  актуальную стадию,  время протокола, время ступени, продолжительность ступени, актуальнуая нагрузка, нагрузка и скорость велоэргометра. Фрагмент непрерывной ЭКГ для определения ритма 
Прогноз Целевой ЧСС - Программное обеспечение предсказывает Целевую ЧСС для взрослых (18 +) по формуле X - Y возраст пациента. X и Y переменные могут быть определены пользователем. По умолчанию X = 220, Y = 1. Для детей (17 лет и моложе), программа использует  формулу  "Maček".
Авто Адаптивный фильтр - Авто интеллектуальный алгоритм  фильтров сигнала в диапазоне частот 0,07 Гц - 90 Гц.
Низкочастотные фильтры изолинии - 0.07Гц, 0.05Гц(3.2s), 0.6Гц(0,3 сек) – позволяют уменьшать эффект плавающей изолинии, внося при этом искажения в форму сегмента ST.
Антитреморный фильтр – 90 Гц, 35 Гц, 25 Гц, 20 Гц – подавляет артефакты, связанные с активностью мышц.
Настройка сегмента ST – возможность ручной регулировки положения точек QRS, J точки и J + во время теста.
Редактор стресс-тест протокола
Автоматический стресс-тест протокол (KUP 2008) предлагает специальный протокол, который рассчитывается полностью автоматически на основании прогноза максимальной нагрузки и предположения, что продолжительность нагрузки должна быть 12 минут.
Проверка контакта «электрод-кожа пациента» 
Создание индивидуального профиля
Возможность "заморозить" сигнал в ходе мониторинга и пересмотр уже записанного сигнала. Тем временем фрагмент ритма  непрерывной ЭКГ продолжает бежать в режиме реального времени.
ST карты - графический инструмент отображения пространственной ориентации ST отклонения, полезный для проведения быстрого анализа ишемии.
Выявление и анализ аритмии в реальном времени – определение желудочковой и наджелудочковой аритмии в форме изолированных ударов и последовательностей (дуплет, триплет и серия) и аллоритмии (бигеминия и тригеминия)
Автоматическое и ручное управление нагрузки
Прогнозирование максимальной нагрузки - программное обеспечение автоматически рассчитывает Прогноз максимальной нагрузки для каждого конкретного пациента еще до начала Стресс-теста. Имеются 8 способоврасчетапрогнозамаксимальнойнагрузки: Cooper, Jones, Jones 2, Morris, Morris 2, St James, Washington, Automatic KUP 2008.
Формула для расчета Прогноза максимальной нагрузки может быть изменена/определена в настройках профиля (для  каждой возрастной группы и пола пациентов)
Инструмент „Оценка риска“  использует результаты исследований для Прогнозирования вероятности  возникновения ИБС  и Прогнозирование риска летального исхода. Доступны следующие алгоритмы оценки риска: Duke, Detrano, StJamesand VA referral.
Возможность измерения интервала QT с использованием метода касательных. Результаты измерений отображаются в таблице и на графике и наглядно показывают, как интервал QT адаптируется к частоте сердечного ритма
МетодырасчетаQTc - Bazett, Hodges, Fridericia, Framingham
Рельеф Карта - графический инструмент для анализа развития ST сегмента. Это вид сверху на QRS комплексы, которые сортируются друг за другом, при этом каждый уровень амплитуды представлен другим цветом.
Штангенциркуль для ручных (пользователь) измерений
Быстрая печать выбранных ЭКГ кривых
Расширенная база данных пациента
Управление данных пациента и параметров исследования
Программное обеспечение позволяет пользователю определить значения, которые могут быть проверены в ходе испытаний и которые появятся в окончательном отчете. Типичным примером может служить шкала Борга (Шкала индивидуального восприятия нагрузки) для оценки восприятия нагрузки по собственным ощущениям пациента.
Работа по сети
Архивирование данных пациента и ЭКГ записей
Легкий поиск и сортировка записей
Расчет максимального сердечного ритма
Возможность отображать метаболический эквивалент нагрузки.
Финальный отчет:
· Ориентация отчетов
· Возможность добавить предопределенные фразы в медицинское заключение.
· Возможность добавить Логотип пользователя в финальный отчет.
· Полный отчет состоит из следующих страниц: Титульный лист, Страница ЭКГ фрагментов, Страница репрезентантов, Обзорная страница, Страница таблиц.
· Каждая страница содержит заголовок со следующей информацией - Информация о пациенте (ФИО, возраст, пол, вес, рост, наличие КСМ), серийный номер ЭКГ, информацию о регистрации пользователя
· Титульный лист содержит следующие разделы - тренд график (включает: ЧСС, ST и тренд нагрузок), основания к проведению теста, критерии прекращения теста, медикация, анамнез, результаты испытаний
· Распечатанные результаты тестирования в отчете содержат следующие сведения: дата и время проведения стресс-теста, используемое стресс-устройство, используемый стресс-протокол, общее время исследования, максимальная достигнутая нагрузка + информация о времени, затраченном пациентом на ее достижение, ЧСС в покое, пик ЧСС, Максимальная ST депрессия - значение, отведения, время и стадия, максимальная ST элевация - значение, отведения, время  и стадия)
· Страница репрезентантов содержит усредненные комплексы, которые представляют каждую стадию и ступень испытаний.
· Обзорная страница содержит информацию о времени, нагрузки, ЧСС, ST и пользовательских значений каждого этапа
· QTc страница - в случае, если интервал QT корректировался вручную, QTc страница содержит информацию обо всех скорректированных значениях (QT, QTc) на каждой ступени стресс-теста.
· Обзорная страница(ы) содержит полный записанный сигнал от 4 отведений
· Распечатка Страницы ЭКГ фрагментов в следующих комбинациях отведений - 1x12, 2x6, 2x6+1, 1x6
· Страница ЭКГ фрагмента с выбором амплитуды - 5, 10, 20 мм / мВ
· Страница ЭКГ фрагмента с выбором скорости - 6.25, 12.5, 50, 100 мм/сек
Настраиваемый пользовательский интерфэйс (графики, таблицы, фрагменты ЭКГ и другие окна программы могут быть добавлены, произвольно передвинуты или удалены по желанию пользователя).
	1шт.

	
	
	2
	док-станция
	подставка для основного прибора, позволяет заряжать аккумулятор через специальный разъём питания. Габариты (ш х д х в): 77 х 104 х 75 мм.
	1шт.

	
	
	3
	Wi-Fi адаптер 
	беспроводное сетевое устройство, которое позволяет получение и передачу данных из основного прибора в программное обеспечение
	1шт.

	
	
	4
	кабель пациента для грудной клетки, 6 отведений, штекер типа "клипса"
	Кабель пациента для передачи ЭКГ сигнала от грудных электродов в основной прибор разработан для уменьшения электрических помех из-за токов утечки, существующих в окружающей среде и приводящих к нарушениям при записи ЭКГ. Надежная фиксация электродов, цветовая маркировка отведений, имеет защиту для проведения дефибрилляции, штекера тип «клипса», Жильность – 6 шт, общая длина 960 мм.
	1шт.

	
	
	5
	кабель пациента для конечностей, 4 отведения, штекер типа "клипса" 
	Кабель пациента для передачи ЭКГ сигнала от электродов для конечностей в основной прибор разработан для уменьшения электрических помех из-за токов утечки, существующих в окружающей среде и приводящих к нарушениям при записи ЭКГ. Надежная фиксация электродов, цветовая маркировка отведений, имеет защиту для проведения дефибрилляции, штекера тип «клипса», Жильность – 4 шт, общая длина 1600 мм.
	1шт.

	
	
	6
	зарядное устройство
	Устройство подзарядки встроенного аккумулятора основного прибора с преобразованием параметровэлектросети под оптимальные для зарядки прибора – 5В.
	1шт.

	
	
	7
	универсальный конвертер для порта
	Коммуникационное устройство для передачи данных в программное обеспечение
	1шт.

	
	
	8
	стандартная манжета
	Универсальная манжета для снятия показателей артериального давления
	1шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	1
	самоклеящийся электрод для взрослых
	Самоклеящиеся электроды - для взрослого - одноразовые электроды для ЭКГ покоя, 50 шт. в упаковке
	300 шт.

	
	
	2
	пластинка для соединения прибора и ремешка
	Железная пластинка позволяющая прикрепить основной прибор к ремню.
	2шт.

	
	
	3
	ремень 1,6 м. 
	Текстильный ремень диной 1,6 м для закрепления основного прибора на теле пациента
	1шт.

	
	
	4
	ремень 1 м. 
	Текстильный ремень диной 1 м для закрепления основного прибора на теле пациента
	1шт.

	3
	Требования к условиям эксплуатации


	Питание 115/230 В, 50–60 Гц
Температура воздуха	+ 10 ° C ÷ +40 ° C
Относительная влажность	30% ÷ 75%
Атмосферное давление	700 ÷ 1060 мбар
Технические характеристики персонального компьютера:
Процессор, не ниже Intel Core I3.
Оперативная память, не менее 4 Гб.
Жесткий диск, не менее 1 T.
Операционная система Windows 7 / 8 / 10.
Принтер (формат А4).
Широкоформатный монитор, диагональ, не менее 19 дюймов.

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP условия осуществления поставки медицинской техники согласно с условиям договора

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	Срок поставки медицинской техники 45 календарных дней
Адрес: РК, Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.



Лот №12
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) 
	Аппарат наркозно-дыхательный с принадлежностями.


	2
	Наименование МТ, относящейся к средствам измерения
	Аппарат наркозно-дыхательный с принадлежностями.


	3
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МТ 

	Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество


	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Основной блок 

	Характеристики и технические требования к наркозно-дыхательному аппарату: Возможность проведения ингаляционного наркоза у взрослых, детей или новорожденных – наличие. Поддержка газов: O2, N2O &Air. Газовое обеспечение: Газовая магистраль - О2,  AIR, N2O. Давление источника газового питания - От 0.28 до 0.6 mPa. Контроль давления подачи газов - Манометры на каждый газ. Возможность подачи газов при отсутствии электропитания – наличие. Приводной газ – воздух. Входные соединители трубопроводов - фитинги с резьбой (NIST) для О2,  AIR, N2O. Система защиты пациента от гипоксии: минимум 25%О2 в смеси. Дыхательный контур пациента взрослый - многоразовый. Ротаметры: Электронные на 3 газа – наличие. Механический ротаметр на  смешанный свежий газ – наличие. Диапазон - Воздух: не менее 0-10л/мин. О2: не менее 0-10 л/мин. N2O: не менее 0-10л/мин. Режимы и методы ИВЛ: Режим вентиляции VCV (Вентиляция с регулируемым объемом) – наличие. Режим вентиляции PCV (Вентиляция с регулируемым давлением) – наличие. Режим  вентиляции PSV (Вентиляция с поддержкой давлением) – опционально. Режим вентиляции PCV-VG (Вентиляция с регулируемым давлением и гарантированным объемом) – опционально. Режим вентиляции SIMV (Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция) (SIMV-VC/SIMV-PC) – опционально. АПНОЭ backup (PSV-PCV) – опционально. Ручная вентиляция – наличие. Stand-by – опционально. Автоматическая компенсация притока свежего газа – наличие. Экстренная подача О2 - до 75 л/мин. ACGO – наличие. ACGO используется  единым выходом с вдыхательным – наличие. Параметры вентиляции: Дыхательный объем (VCV) не менее 10-1500 мл. Дыхательный объем (PCV) не менее 5-1500 мл. Частота дыханий не менее от 4 до 100/мин. Диапазон давления 10-100 см Н2О. Pinspне менее 5-80 cmH2O. Инспираторная пауза - выкл, 5-60%. Время вдоха 0,4-5 сек. PEEP электронный - выкл, 4 - 30 см Н2О. I/E соотношение - от 4:1 до 1:8. Максимальный поток до 100 л/мин. Контур: Объём контура, не более 2.6Л. Стерилизация целого контура до 134ºС. Возможность демонтирования целого контура – наличие. Встроенный подогреватель контура пациента для предотвращения конденсации влаги – наличие. Влагоуловитель – наличие. Материал контура PPSU. Датчики потока (на вдохе и на выдохе) - наличие. Клапан сброса избыточного давления – наличие. Клапан безопасности - позволяет пациенту дышать воздухом помещения при неисправности. Давление открытия Клапан APL - От 1 до 75 см Н2О. Испарители: Встроенное крепление испарителей - на 1 или 2 испарителя. Крепление selectatecwithinterlock – наличие. Парковочная позиция испарителей – опционально. Севофлюран – наличие. Изофлюран – опционально. Фторотан (Галотан) – опционально. Дезфлюран – опционально. Энфлюран – опционально. Емкость испарителя не менее 350 мл. Сбор отработанных газов: пассивная AGSS система – наличие. Активная AGSS система – опционально. Мониторируемые параметры: Дыхательный объем – наличие. Минутный объем – наличие. Пиковое давление – наличие. Среднее давление – наличие. Соотношение I/E – наличие. Концентрация О2 – наличие. PEEP – наличие. ЧДД – наличие. Комплайнс – наличие. Капнометрия ЕТСО2, FiCO2 – при наличии модуля. Оксиметрия FiO2, ETO2 – при наличии модуля. Концентрация N2O (FiN2O, ETN2O) – при наличии модуля. Концентрация ингаляционного анестетика (автоматическое определение анестетика) – при наличии модуля. Мониторинг глубины анестезии – BIS – при наличии модуля. Регулируемые тревоги: Потеря питания – наличие. Низкий заряд батареи – наличие. Низкая концентрация О2 – наличие. Высокое давление – наличие. Низкое давление – наличие. АПНОЭ пациента – наличие. Высокий ДО – наличие. Низкий ДО – наличие. Высокий МО – наличие. Низкий МО – наличие. При недостаточной подаче свежих газов – наличие. Концентрация СО2 – наличие. Концентрация летучих анестетиков – наличие. Установки BIS – наличие. Отображение на экране: Графическое отображение показателей электронных ротаметров – наличие. Параметры и режимы вентиляции – наличие. Мониторируемые показатели – наличие. Кривые мониторинга дыхательных функций – 3 кривых. Механики дыхания - спирометрия, петли PV/FV – возможность. Капнография – наличие. Тревог – наличие. Таймер длительности анестезии – наличие. Тренды: Длительность - 24 часа по ТVe,  Ppeak, MV, Pplate, PEEP, Pmean, Rate, FiO2, EtCO2. Разрешение: 30 сек, 1 мин, 5 мин, 30 мин. Антистатические колеса со стопорами – наличие. Модули газа, встраиваемые в корпус НДА, не требующие дополнительного монитора: Модуль капнометрии CO2: Диапазон измерений не менее 0 – 99 ммHg. Разрешение не более 1 ммHg. Точность ±2 ммHg (0-40 ммHg), ±5% (41-76 ммHg), ±10% (77-99 ммHg). Положение датчика: Sidestream (в боковом потоке) – опционально. Mainstream (в основном потоке) – опционально. Microstream (в микропотоке) – опционально. Показания на дисплее - Fi и ЕТ, waveforms. Модуль Газонализа – Мультигаз – опционально. Анестетики – опционально. Метод: инфракрасная абсорбция – наличие. Диапазон измерений: N2O 0 – 100%, Enf, Iso, Hal 0 – 5%, Sev 0 – 8%, Des 0 – 18%. Показания на дисплее - Fi и ЕТ, МАС значения. Модуль глубины анестезии BIS - при наличии модуля: Метод - Биспектральный анализ ЭЭГ. Диапазон измерений 0-100. Расчетные параметры - SQI, EMG, SR, SEF, TP. Механики дыхания - спирометрия, петли PV/FV – при наличии модуля. Встроенный аспиратор – опционально. Питание 220 В 50 Гц.
	1 комплект

	
	
	2
	Цветной дисплей высокого разрешения с
возможностью сенсорного управления
	Графический дисплей: Цветной ЖК с возможностью сенсорного управления – наличие. Размер экрана не менее 15 дюймов. Разрешение экрана не менее 800×600.
	1 комплект

	
	
	3
	Поддержка газов: O2, N2O &Air
	Диапазон воздуха: от 0 до 10 л/мин. Диапазон O2: от 0 до 10 л/мин. Диапазон N2O: от 0 до 10 л/мин. Погрешность: <10% отображаемого значения (при 20℃ и 101,3 кПа, для значений потока 10—100% от полной шкалы)
	1 комплект

	
	
	4
	Шланги подачи O2, воздуха, N2O в комплекте
	В комплекте шланги подачи N2O, О2, воздуха длиной не менее 3 метра каждый. Линии подачи сжатых газов - не менее 3 метров, цветовая кодировка, армированные, NIST.
	1 комплект

	
	
	5
	Абсорбер СО2
	Абсорбер СО2 – наличие. Канистра для извести - автоклавируемая многоразовая. Емкость не менее 1,5 л. Выбор ручной/ аппаратной вентиляции – наличие. CO2 Bypass – опционально.
	1 комплект

	
	
	Дополнительные комплектующие:
.

	
	
	1
	Дыхательный контур многоразовый, с
принадлежностями
	Включая:
Дыхательная трубка, силикон, для взрослых, 1,5м, 2 шт.
Силиконовый резервный мешок, 3л, 1 шт.
Силиконовая лицевая маска, для взрослых, 1 шт.
Y-коннектор, 1 шт.
L-коннектор, 22M/15F, 22F, 1 шт.
	1 комплект

	
	
	2
	Модуль мониторинга O2 с принадлежностями
	Датчик O2: Выходной сигнал 9-13 мВ при 210 гПа O2. Диапазон от 0 до 1500 гПа O2. Отклонение сигнала при 100% O2: 100±1%. Разрешение 1 гПа O2. Время отклика (от 21% воздуха до 100% O2) <15 с. Линейность: Линейный сигнал при 0-100% O2. Диапазон давления от 50 до 200 кПа. Диапазон рабочей температуры от -20°C до +50°C. Температурная компенсация: ±2% от колебаний при 0-40°C.
	1 комплект

	
	
	3
	Система удаления газового анестетика
	Система удаления газового анестетика пассивная
	1 комплект

	
	
	4
	Испаритель
	Испаритель дыхательного анестетика с возможностью точного дозирования - для севофлюрана, специальное крепление с  системой блокировки.Технические характеристики: Предел концентрации 8%
	1 комплект

	
	
	5
	Модуль АГ (без функции измерения O2) (с принадлежностями)
	Метод: инфракрасная абсорбция – наличие. Диапазон измерений: N2O 0 – 100%, Enf, Iso, Hal 0 – 5%, Sev 0 – 8%, Des 0 – 18%. Показания на дисплее - Fi и ЕТ, МАС значения.
	1 комплект

	
	
	6
	Электрические розетки
	Встроенные электрические розетки для подключения дополнительного оборудования
	1 комплект

	
	
	7
	Компрессор воздушный
	Воздушный компрессор, встроенный в корпус аппарата. Давление источника воздуха - 300 - 450 kPa. Шумность - ≦ 50 dB(A). Постоянный поток - ≧30L/мин по 300 kPa. Фильтр - ≦ 0.3 micro. Точка росы - ≦ 5℃ комнатной температуры при  30 л/мин. Срок службы - ≧10 000 часов.
	1 комплект

	
	
	Расходные материалы:

	
	
	1
	
	
	

	4
	Требования к условиям эксплуатации
	Помещение, в котором предполагается размещение и установка прибора, должно соответствовать следующим требованиям:
• отдельного источника электропитания (розетка стандарта EURO на напряжение 230 В с заземленным средним выводом, частота 50/60 ГЦ, мощность 400 ВА);
• в операционном блоке свободного пространства размером 2 х 2 метра вдали от окон и нагревательных приборов 
•в помещении, выделенном для установки прибора не должно быть источников, которые могут вызвать вибрацию, дополнительный нагрев прибора. 
•Пол должен быть из дерева, цемента или покрыт керамической плитки.
•по месту установки прибора не должно быть источников выброса химически агрессивных веществ;
•необходимо организовать стабильную температуру окружающего воздуха в пределах от +5 °C до +40 °C;
•относительная влажность воздуха в помещении не должна превышать от 15 до 95% без конденсации.

	5
	Условия осуществления поставки МТ 
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP условия осуществления поставки медицинской техники согласно с условиям договора

	6
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	Срок поставки медицинской техники до 30 декабря 2022 года
Адрес: РК, Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30

	7
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев, за исключением расходных материалов.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий



Лот №13

	№
п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники
	Модульное устройство объективного аудиологического скрининга и диагностики слуховой
функции 


	2
	Требования к комплектации
	№ 
п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Модульное устройство объективного аудиологического скрининга и диагностики слуховой
функции 
	Модульное устройство объективного аудиологического скрининга и диагностики слуховой функции представляет собой уникальное мобильное портативное устройство, предлагающее различные методы тестирования, которые могут быть настроены в соответствии с потребностями специалиста для проведения аудиологического скрининга или диагностики.
Модульное устройство должно быть предназначено для проведения скрининга слуха новорожденных и детей раннего возраста методами:
· регистрации коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (скрининг КСВП),
· регистрации задержанной вызванной отоакустической эмиссии (скрининг ТЕОАЕ / ЗВОАЭ).

Устройство для скрининга слуха может использоваться автономно или с персональным компьютером.

Требования к модульному устройству:
1. комбинация скрининговых тестов – скрининг КСВП и ОАЭ – наличие
2. полноцветный сенсорный экран – наличие
3. портативность – наличие
4. гибкость – наличие
5. интерфейс устройства с поддержкой на государственном и русском языках – наличие 
6. работа от перезаряжаемой батарейки – наличие
7. длительный срок службы батареи после зарядки (до 8 часов), полная зарядка в течении 4-6 часов – наличие
8. память и хранение свыше 1000 тестов – наличие

Дополнительные возможности: 
- наличие возможности сортировать результатов по дате рождения, имени, идентификатору, исследователю, дате, времени 
- наличие интерфейса к беспроводному модему для передачи данных и создания базы данных о пациентах - демографические данные пациента на устройстве 
- наличие программного обеспечения для базы данных на государственном и русском языках
- возможность управления данными: простой просмотр, архивирование и экспорт результатов теста, перенос результатов тестов в базу данных через USB
- наличие конфигурируемых пользователем установок

Требования к измерениям:
- задержанная вызванная отоакустическая эмиссия (ТЕОАЭ) – модуль скрининг (быстрый) – наличие
Тип измерений: задержанные кратковременно вызванные отоакустические сигналы (TEOAE) – наличие
Тип стимула: кратковременный стимул без прямой составляющей – наличие
Диапазон частот: не менее 0,7 не более 6 кГц (TEOAE)
Уровень интенсивности входного воздействия TEOAE: не менее 85 дБ УЗД, самокалибровка в зависимости от громкости в слуховом проходе – наличие
Протокол стимуляции: нелинейный –наличие
Обнаружение шума: среднеквадратическое значение интервалов, не являющихся стимулами – наличие
Подсчет остаточного шума: средневзвешенное значение, суммарное значение факторов – наличие
Отторжение артефакта: средневзвешенное значение – наличие;
Определение ответа:
TEOAE скрининг: не менее 8 значений с изменением символа, при выполнении правила трех сигм, что составляет не более 99.7 % статистической значимости – наличие

– Коротколатентные слуховые вызванные потенциалы (КСВП) – модуль скрининг КСВП – наличие
Тип стимула: Chirp (не менее широкополосный, 1 – 8 кГц) – наличие;
Полярность стимула: переменная –наличие
Частота стимула: не менее 85 Гц–наличие
Уровень стимула: не менее 25 – 55 дБ eHL) (шаг: не более 5 дБ), возможность настройки уровня стимула не менее 30 и 35 дБ – наличие (PECC–01: макс. уровень не менее 0 дБ (eHL)) – наличие
Расширение спектра – наличие

ПК интерфейс:
Порты: USB – наличие
Дисплей: не менее 240 x 320 пикселей; графический ЖК–дисплей диагональю не более 3.5 дюйма – наличие 
Особенности: наличие резистивного сенсорного дисплея, внутренних часов, пьезоэлектрического генератора звука
Выходное напряжение и номинальное сопротивление (гнездо для подключения головных телефонов): не менее 5 Вpp, 32 Ом
Потребляемая мощность: не более 2Вт
[bookmark: _Hlk82613782]
Соответствие положениям Приказа МЗ РК №704 от 9 сентября 2010 года «Об утверждении Правил организации скрининга» (Приложение к приказу Министра здравоохранения РК от 25 августа 2021 года № ҚР ДСМ-91 Утверждены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 сентября 2010 года № 704) о проведении аудиологического скрининга новорожденным и детям раннего возраста двумя методами:
- регистрация задержанной вызванной отоакустической эмиссии (ВОАЭ) и
- регистрация коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП).

Соответствие требованиям Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 октября 2020 года № ҚР ДСМ-167/2020 «Об утверждении минимальных стандартов оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями» об оснащении родовспомогательных организаций и организаций ПМСП оборудованием для проведения скрининга слуха новорожденных и детей раннего возраста.
Наличие Сервисного Центра и Поверочной лаборатории на территории РК для проведения ежегодной поверки и технического сопровождения устройства во время его эксплуатации.
	1 шт.

	
	
	2
	Зонд EP-DP 
	Зонд угловой для регистрации слуховых вызванных потенциалов (СВП) и отоакустической эмиссии (для детей раннего и старшего возраста (от 6-ти мес. и старше)
	1 шт.

	
	
	3
	Зонд LT
	Зонд прямой для регистрации слуховых вызванных потенциалов (СВП) и отоакустической эмиссии (для новорожденных и детей до 6-мес.)
	1 шт.

	
	
	4
	Электродные кабели (EC-x) 
	Кабель для электродов при проведении регистрации слуховых вызванных потенциалов
	1 шт.

	
	
	5
	Переносной футляр / сумка для переноса со вставкой 
	Для переноса и хранения модульного устройства
	1 шт.

	
	
	
	Программное обеспечение

	
	
	1
	Программное обеспечение
	Программное обеспечение и интерфейс на государственном и русском языках для передачи и хранения данных на ПК, создания банках данных о пациентах, распечатки результатов
	1 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	1
	Одноразовые электроды (разные размеры и типы)
	Для регистрации слуховых вызванных потенциалов
	1 набор

	
	
	2
	Ушные вкладыши для двух ушных зондов 
	Для проведения регистрации отоакустической эмиссии и слуховых вызванных потенциалов
	2 набора

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Условия эксплуатации:
Температура: 10 - 40 C (50 - 104 F)
Относительная влажность воздуха: 20 - 90 % без конденсата
Атмосферное давление: 70* - 106 кПа
Время для разогрева: прибор не требует разогрева. Перед первым включением он должен согреться до комнатной температуры, для соблюдения условий эксплуатации.

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)
	DDP пункт назначения

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	Срок поставки медицинской техники до 30 декабря 2022 года
Адрес: РК, Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя:
- замену отработавших ресурс составных частей (за счет конечного пользователя);
- замену или восстановление отдельных частей медицинской техники (при гарантийном случае – за счет производителя, при не гарантийном случае – за счет конечного пользователя);
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.







Лот №14
	№
п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники
	Аппарат для плазмафереза портативный, многофункциональный


	2
	Требования 
к комплектации
	№ п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество


	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1.
	Аппарат для плазмафереза
	Аппарат предназначен для проведения плазмафереза. 
Дополнительные назначения: гемо-, плазмосорбция, активная инфузия.Область применения:
- экстремальная медицина: ургентная, военная, спортивная, служба скор.помощи; медицина катастроф.
- практическое здравоохранение: реаниматология, токсикология, наркология, кардиология, хирургия, неврология, педиатрия, пульмонология, гастроэнтерология, ревматология, аллергология, нефрология, онкология, эндокринология, косметология, дерматология, акушерство и гинекология, психиатрия, и др.
- ветеринария.
Применимость для взрослых и детей в возрастеот 1 года. Способ присоединения к вене: одноигольный. 
Атравматичный для клеток крови пульсовой насос с объемом ударного выброса, не более:	5 мл. Максимальная скорость перфузии крови, не менее: 150 мл/мин. Объем разовой порции эксфузируемой крови,  не более: 5мл. Рециркуляция крови в экстракорпоральном контуре, не более: 0%. 
Средняя скорость плазмоэксфузии, не менее	800мл/час. Диапазон установки и индикации давления в экстракорпоральном контуре,	от  50 до 250 мм рт.ст.
Имеется дозирование антикоагулянта и инфузата.
Контроль за тромбированием плазмофильтра и/или гемосорбционной колонки путем постоянного мониторинга длительности возврата крови и трансмембранного давления. Одновременная индикация текущего и установленного давления в экстракорпоральном контуре, общего объема эксфузируемой крови, длительности систолы и диастолы насоса. Малообъемный экстракорпоральный контур, предотвращающий гиповолюмические реакции, с объемом заполнения кровью без плазмофильтра или гемосорбционной колонки, не более	35 мл. Замкнутый экстракорпоральный контур на всех этапах процедуры: при начальном заполнении физраствором и вытеснении воздуха, перфузии крови и эксфузии плазмы, ни одну из частей которого не открывают и не разъединяют. 
Полный визуальный контроль за ходом процедуры:
- расположение всех элементов экстракорпорального контура, в т.ч. насоса и плазмофильтра: снаружи и спереди аппарата.
- прозрачность всех элементов экстракорпорального контура, в т.ч. насоса и плазмофильтра.
Экстракорпоральный контур повышенной безопасности, не содержащий заполненных воздухом полостей, используемых для работы датчиков давления аппарата. Безвоздушная камера передачи давления в экстракорпоральном контуре, снижающая тромбогенность процедуры и риск воздушной эмболии. 
Наличие в экстракорпоральном контуре мелкоячеистого трансфузионного фильтра микроагрегатов крови с размером пор, не более: 180 мкм. Детекторы воздуха в экстракорпоральном контуре, не менее 4, в т.ч. на линиях: 
- антикоагулянта, не менее 1,
- физраствора, не менее 1,
- реинфузии крови,  не менее	2.
Детекторы наличия в контейнерах:
- антикоагулянта, не менее 1,
- физраствора, не менее 1.1
Звуковая и световая индикация нештатных ситуаций, блокировки. Регулируемый уровень мощности тревожного звукового сигнала, диапазон,  не уже:	0-80 мВт. Возможность возврата крови, содержащейся в экстракорпоральном контуре, в случае экстренного прерывания процедуры или отключения электропитания. Время непрерывной работы – без ограничений. Материал корпуса, облегчающий дезинфекцию:	нержавеющая сталь. Габариты, не более:	31х17х11 см. Вес аппарата, не более:	6,5 кг.
Легкий транспортный кейс для аппарата с укладкой весом, не более: 1 кг. Энергоэффективность: потребляемая мощность, не более: 30ВА. 
Работа аппарата от автономного источника постоянного тока c преобразователем: 12 В ± 15 %
Наработка на отказ,  не менее: 1500 часов.

	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1.
	Транспортный чемодан
	Предназначен для перевозки, вес не более: 1 кг.
	1 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	1
	Магистраль кровопроводящая 
	Основное назначение: эксфузия крови, дозированная подача антикоагулянта, стабилизация крови, ее перфузия через гемосорбционную колонку и реинфузия детоксицированной крови в вену.	
Объем контура крови магистрали, не более: 35мл. Пульсовой насос с лепестковыми клапанами, работающий без окклюзии насосного сегмента. Содержит систему защиты пациента с помощью микрофильтров с размерами пор:
воздушные антибактериальные фильтры, не более: 1,2мкм. Инфузионные фильтры микрочастиц,  не более:15мкм. Трансфузионный фильтр микроагрегатов крови,  не более: 180мкм. 
Присоединительные элементы, Луер-лок.
	1 шт.

	
	
	3
	Плазмофильтр 
	Предназначен для извлечения плазмы из крови. Плазмофильтр обеспечивает высокую скорость фильтрации качественной плазмы: 15-25 мл/мин. Работает не менее 3-5 часов при низких и высоких скоростях перфузии крови: 30-120 мл/мин, высоком постоянном трансмембранном давлении – до 250 - 280 мм рт.ст. и импульсном (< 3 сек) давлении в контуре крови до 400 мм рт.ст. При длительной работе не требует промывки, т.к. начальная производительность фильтрации плазмы снижается незначительно, менее чем на 8 %.
	1 шт.

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Работа аппарата от сети переменного тока: 220 В ± 10 %, 50 Гц

	4
	Условия осуществления поставки
медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP адрес конечного потребителя согласно условиям договора

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	Срок поставки медицинской техники до 30 декабря 2022 года
Адрес: РК, Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийный срок на товар - 12 месяцев.
Гарантируем сервисное обслуживание МИ в течение 37 месяцев.
Гарантируем проведение планового технического обслуживания не реже чем 1 раз в квартал.
Гарантируем выполнение работ по техническому обслуживанию в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и будут включать в себя:
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замену или восстановление отдельных частей медицинской техники;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
· - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий



Лот №14
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники 
	Автоматический периметр 

	2
	Требования к комплектации
	№ п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике 
	Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Автоматический периметр модель АР-3000
	Каталожный номер № АР-3000. Современная автоматическая система слежения за фиксацией и положением глаза пациента. Стимулы по размеру Гольдмана. Измерение диаметра зрачка. Многоязыковый интерфейс, в т.ч. русский. Возможность изменения параметров тестов «Driving» тест (расширенный тест со смещением стимула)
Функция учета предыдущих измерений:
Цветовая периметрия 
Измерение диаметра зрачка до, после или во время обследования.
Тест  на бинокулярное зрение
Тесты с изменением скорости и размера стимула.
Кинетические тесты
Стимулы с  изменяемым размером, интенсивностью и скоростью двигаются от периферии к центру измерительной сферы.
Пользовательские программы тестирования
Кроме стандартных тестов у Вас есть возможность создавать собственные программы исследования для ранее созданных программ АР-3000 позволяет добавлять неограниченное количество пользовательских программ.
Быстрое исследование
Благодаря тому, что аппарат может принимать в расчет прошлые результаты исследования одного пациента, Вы можете сократить продолжительность исследования. Уже известные дефекты будут исследованы без проведения полного исследования. Аппарат оборудован современной цифровой системой слежения за правильным положением глаза пациента. Метод основан на анализе изображения видеокамеры. На изображении находится зрачок, его центр отмечается за счет комплекса алгоритмов. Далее положение зрачка непрерывно отслеживается на протяжении теста. Контроль фиксации глаза по методу Heijl-Krakau .
Тест голубой на желтом:
Позволяет выявлять глаукому на начальной стадии заболевания.
Радиус измерительного купола, мм: 300
Поле обследования, град: 100
Стандартные тесты исследования:
Full 50° – 164 точки Claucoma 22°/50° – 104 точки Central  30° – 120 точки Central  22° – 96 точки Wide 22°/30° – 128 точки Peripheral  30°/50° – 72 точки  Macula 10 – 48 точки Driving 50°/80° – 192 точки.
Источник стимуляции сигнала: Рипроекционные светодиоды.
Цвет пятна стимуляции сигнала: Зеленый, синий, красный, белый.
Интенсивность стимула: От 0,03 асб до 10 000 асб с шагом в 15 3 дБ или 45 1 дБ.
Время воздействия: Регулируется : от 0,1 до 9,9 сек.
Время реакции: Регулируется: от 0,1 до 9,9 сек.
Интервал между стимулами: Регулируется: от 0,1 до 9,9 сек.
Фоновое освещение: Белая 3,2 кд/м2 или 10кд/м2 
Желтая 100 кд/м2, автоматический контроль уровня.  Методы контроля фиксации глаза: По Heijl-Krakau  встроенная видеокамера.
Диаметр тест линз: 38 мм.
Размеры: 740 х 640 х 450 мм
Вес: 30 кг.
Требования к сети: 100 – 230 В.
Подбородник: Электрическая опора для подбородка пациента и опора лба.
	1 шт

	3
	Требования к условиям  эксплуатации
	Температура окружающей среды – От +10 до +40 градусов С
Относительная влажность – От 30% до 85%
Атмосферное давление – От 700 гПа до 1060 гПа

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP пункт назначения

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	Срок поставки медицинской техники до 30 декабря 2022 года
Адрес: РК, Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова 30

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан, либо с привлечением третьих компетентных лиц.
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.



















Приложение 3
к Тендерной документации

	 
	(Кому) _________________________________
(наименование заказчика, организатора закупа или единого дистрибьютора)
(От кого) __________________________________
(наименование потенциального поставщика)



Заявка на участие в тендере
(для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность и юридических лиц)

Рассмотрев тендерную документацию по проведению тендера/ объявление и Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2022 года №375,
___________________________________________________________________
                                     (название тендера/двухэтапного тендера)
получение которой настоящим удостоверяется (указывается, если получена тендерная документация), ___________________________________,
__________________________________________________________________
(наименование потенциального поставщика) выражает согласие осуществить поставку товаров, фармацевтических услуг в соответствии с тендерной документацией (условиям объявления) по следующим лотам:
___________________________________________________________________
(подробное описание товаров, фармацевтических услуг)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Настоящая тендерная заявка состоит из:
1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
3. _____________________________________________
Настоящая тендерная заявка действует в течение
__________ дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.
(прописью)
	
Подпись, дата                             должность, фамилия, имя, отчество
					(при его наличии)
Печать
(при наличии)

Имеющий все полномочия подписать тендерную заявку от имени и по поручению ________________________________________________________ (наименование потенциального поставщика)




Приложение 4
к Тендерной документации

 


Опись документов, прилагаемых
к заявке потенциального поставщика

	
№
	Наименование документа
	Дата и номер
	Краткое содержание
	Кем подписан документ
	Оригинал, копия, нотариально
засвидетельствованная копия
	Стр.



_________________________





















Приложение 5
к Тендерной документации






Сведения о квалификации
(заполняются потенциальным поставщиком при закупках лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники, фармацевтических услуг)

Наименование тендера __________________________________________
1. Общие сведения о потенциальном поставщике:
_____________________________________________________________
Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность)_________________________________________________
[bookmark: z839]БИН/ИИН*/УНП** _____________________________________________
2. Объем товаров, поставленных (произведенных) потенциальным поставщиком, аналогичных (схожих) закупаемым на тендере/двухэтапном тендере*** (заполняется в случае наличия)

	Наименование товара
	Наименование заказчика
	Место поставки товара
	Дата поставки товара
	Наименование, дата и номер подтверждающего документа
	Стоимость договора, тенге

	1
	2
	       3
	       4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	*** Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю

Подпись, дата                     должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Печать (при наличии)

*БИН/ИИН - бизнес идентификационный номер/индивидуальный идентификационный номер;
**УНП - учетный номер налогоплательщика.















Приложение 6
к Тендерной документации



Таблица цен потенциального поставщика
(наименование потенциального поставщика,
заполняетсяотдельно на каждый лот)


	№ 
	содержание
	наименование товаров

	1
	2
	3

	1.
	Краткое описание
	

	2.
	Страна происхождения
	

	3.
	Завод-изготовитель
	

	4.
	Единица измерения
	

	5.
	Цена  ________ за единицу в ____ на условиях ________________ ИНКОТЕРМС 2010 
(пункт назначения)
	

	6.
	Количество (объем)
	

	7.
	Всего цена = стр.5 х стр.6, 
в ____
	

	8.
	Общая цена, в ________ на условиях
___________________ ИНКОТЕРМС 2010
 (пункт назначения, DDP)
включая все затраты потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенныхпошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, и другие расходы.

Потенциальный поставщик вправе указать другие затраты, в том числе:
8.1.
8.2.
	

	9.
	Размер скидки, в случае ее предоставления
9.1.
9.2.
	



______________                       __________________________________
           Подпись, дата                     должность, фамилия, имя, отчество
						(при его наличии)

Печать
(при наличии)
_________________________





Приложение 8
к Тендерной документации


Банковская гарантия

Наименование банка _________________________________________________
(наименование и реквизиты банка)
Кому ______________________________________________________________
(наименование и реквизиты заказчика, организатора закупа)

Гарантийное обязательство № ____

__________________                                                 «____» ___________ _____ г.
  (местонахождение)

Мы были проинформированы,
что _______________________________________________________________
(наименование потенциального поставщика)
в дальнейшем «Поставщик», принимает участие в тендере по закупке ___________________________________________________________________, организованном ____________________________________________________
(наименование заказчика, организатора закупа
и готов осуществить поставку (оказать услугу)________________________ на общую сумму ________________ тенге.
(наименование и объем товаров, работ и услуг) (прописью)

Тендерной документациейот «___» _________ _______ г. по проведению вышеназванных закупок предусмотрено внесение потенциальными поставщиками обеспечения тендерной заявки в виде банковской гарантии.
В связи с этим, мы ________________________ настоящим берем на себя
(наименование банка)
безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму,
равную ____________________________________________________________
(сумма в цифрах и прописью)
по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что Поставщик:
1)	отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока приема тендерных заявок;
2)	победитель уклонился от заключения договора закупа после признания победителем тендера;
3)	победитель не внес либо несвоевременно внес гарантийное обеспечение договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг.
Данная гарантия вступает в силу со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.
Данная гарантия действует до окончательного срока действия тендерной заявки Поставщика на участие в тендере. Если срок действия тендерной заявки продлен, то данное гарантийное обязательство продлевается на такой же срок.

Подпись гаранта                                                                       Дата и адрес

Печать
(при наличии)


Приложение 9
к Тендерной документации

Типовой договор закупа

г. Алматы      «___» __________ 2022г.


Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Илийская центральная больница» государственного учреждения «Управление здравоохранения Алматинской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора  Ыскак Б.Е.,  действующего на основании Уставас, одной стороны, и ______________________________________________________
(полное наименование Поставщика - победителя тендера)
________________________________, именуемый (ое) (ая) в дальнейшем - «Поставщик»,
в лице _________________________________________________________________,
должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного лица,
действующего на основании ______________________________________________,
                                                (устава, положения)
с другой стороны, на основании Правилам организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2022 года №375и протокола об итогах закупа способом ______________________ (указать способ) по закупу (предмет закупа), прошедшего в году _____ № _______ от «___» __________ _____ года заключили настоящий Договор закупа (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:
1. Поставщик обязуется поставить товар в соответствии с условиями Договора, в количестве и качестве, определенных в приложениях к настоящему Договору, а Заказчик принять его и оплатить в соответствии с условиями Договора.
2. Общая стоимость товаров (для ГУ указать наименование товаров согласно бюджетной программы/специфики) составляет (указать сумму цифрами и прописью) (далее - общая сумма договора).
3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:
1) Договор - гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;
2) цена Договора означает цену, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств;
3) товары - товары и сопутствующие услуги, которые Поставщик должен поставить Заказчику в рамках Договора;
4) сопутствующие услуги - услуги, обеспечивающие поставку товаров, такие, например, как транспортировка и страхование, и любые другие вспомогательные услуги, включающие, например, монтаж, пуск, оказание технического содействия, обучение и другие подобного рода обязанности Поставщика, предусмотренные данным Договором;
5) Заказчик - Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматинская многопрофильная клиническая больница» государственного учреждения «Управление здравоохранения Алматинской области»;
6) Поставщик - физическое или юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним Договоре о закупе и осуществляющее поставку товаров, указанных в условиях Договора.
4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:
1) настоящий Договор;
2) перечень закупаемых товаров;
3) техническая спецификация;
4) обеспечение исполнения Договора (этот подпункт указывается, если в тендерной документации предусматривается внесение обеспечения исполнения Договора).
5. Форма оплаты: безналичный расчет путем перечисление на расчетный счет Поставщика согласно выставленным счетам на оплату.
6. Сроки выплат по факту поставки товара, предоставления услуг, по мере поступления бюджетных средств, при предоставлении необходимых документов в течение 90 (девяноста) банковских дней путем перечисления, с даты получения и подписания документов, указанных в п. 7 настоящего договора.
7. Необходимые документы, предшествующие оплате: счет-фактура, накладная на отпуск запасов на сторону, счет на оплату.  
8. Товары, поставляемые в рамках данного Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации.
9. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, чертежей, моделей, образцов или информации, представленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна представляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.
10. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.
11. Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в приложении 1 к тендерной документации. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования товаров.
12. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне ее должны строго соответствовать специальным требованиям, определенным Заказчиком.
13. Поставка товаров осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями Заказчика, оговоренными в перечне закупаемых товаров.
14. Поставщик должен поставить товары до пункта назначения, указанного в приложении 1 к тендерной документации. Транспортировка этих товаров до пункта назначения осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включаются в цену Договора.
15. В рамках данного Договора Поставщик должен предоставить услуги, указанные в тендерной документации.
16. Цены на сопутствующие услуги должны быть включены в цену Договора.
17. Заказчик может потребовать от Поставщика предоставить следующую информацию о запасных частях, изготовляемых или реализуемых Поставщиком, а именно стоимость и номенклатуру запасных частей, которые Заказчик может выбрать для закупки у Поставщика и использовать их после истечения гарантийного срока.
18. Поставщик, в случае прекращения производства им запасных частей, должен:
а) заблаговременно уведомить Заказчика о предстоящем свертывании производства, с тем, чтобы позволить ему произвести необходимые закупки в необходимых количествах;
б) в случае необходимости вслед за прекращением производства бесплатно предоставить Заказчику планы, чертежи и техническую документацию на запасные части.
19. Поставщик гарантирует, что товары, поставленные в рамках Договора, являются новыми, неиспользованными, новейшими либо серийными моделями, отражающими все последние модификации конструкций и материалов, если Договором не предусмотрено иное. Поставщик далее гарантирует, что товары, поставленные по данному Договору, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для страны Заказчика. В случае появления дефектов в конструкциях, материалах, изготовленных Поставщиком в строгом соответствии с технической спецификацией, представленной Заказчиком, Поставщик не несет ответственности за упущения Заказчика в его (Заказчика) технической спецификации.
20. Эта гарантия действительна после доставки всей партии Товаров до 31 декабря  2019 года.  
21. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией.
22. После получения уведомления о выходе товара из строя поставщик должен в срок не более 72 (семидесяти двух) часов с момента получения уведомления обеспечить выезд квалифицированного специалиста на место для определения причин, сроков предполагаемого ремонта. Поставщик должен произвести ремонт, используя запасные части и узлы, произведенные заводом-изготовителем, или замену бракованного товара или его части без каких-либо расходов со стороны заказчика в течение одного месяца.
23. Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) в течение одного месяца, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по исправлению дефектов за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.
24. Оплата Поставщику за поставленные товары будет производиться в форме и в сроки, указанные в пунктах 5 и 6 настоящего Договора.
25. Цены, указанные Заказчиком в Договоре, должны соответствовать ценам, указанным Поставщиком в его тендерной заявке.
26. Никакие отклонения или изменения (чертежи, проекты или технические спецификации, метод отгрузки, упаковки, место доставки, или услуги, предоставляемые Поставщиком и т.д.) в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами.
27. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки любой части товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки в рамках данной статьи должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.
28. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.
29. Поставка товаров и предоставление услуг должны осуществляться Поставщиком в соответствии с графиком, указанным в таблице цен.
30. Задержка с выполнением поставки со стороны поставщика приводит к удержанию обеспечения исполнения договора и выплате неустойки.
31. Если в период выполнения Договора Поставщик в любой момент столкнется с условиями, мешающими своевременной поставке товаров, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине(ах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен оценить ситуацию и может, по своему усмотрению, продлить срок выполнения Договора поставщиком; в этом случае, такое продление должно быть ратифицировано сторонами путем внесения поправки в текст договора.
32. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить товары в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в размере 0,1% от суммы недопоставленного или поставленного с нарушением сроков товара.
33. Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.
34. Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров.
35. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступают иные письменные инструкции, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.
36. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае, расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.
37. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.
38. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.
39. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
40. Договор составляется на государственном и/или русском языках. В случае, если второй стороной Договора является иностранная организация, то второй экземпляр может переводиться на язык в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже рассматривается экземпляр Договора на государственном или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.
41. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.
42. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.
43. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.
44. Поставщик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в тендерной документации.
45. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном органе казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (для государственных органов и государственных учреждений) либо после подписания Сторонами и внесения Поставщиком обеспечения исполнения Договора.
46. Адреса и реквизиты Сторон:
Дата регистрации в территориальном органе казначейства (для государственных органов и государственных учреждений): ________________
Настоящий Типовой договор закупа товара регулирует правоотношения, возникающие между Заказчиком и Поставщиком в процессе осуществления Заказчиком закупа лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники. Любые вносимые в настоящий Договор изменения и дополнения должны соответствовать законодательству Республики Казахстан, тендерной документации Заказчика, тендерной заявке Поставщика и протоколу об итогах тендера.




